## Beginn
Berechnung mit diesem Programm auf eigene Gefahr. Es sind möglicherweise immer noch - " E i n g a b e f e l e r " vorhanden.
Im Bild klicken

## Pt100-Tabelle_DIN_EN 60751
Pt100-Tabelle_DIN_EN 60751
| Temperatur |  |  | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | °C
t | = | -200 | Rt (Ohm) = | 18.52
t | = | -190 | Rt (Ohm) = | 22.83 | 22.4 | 21.97 | 21.54 | 21.11 | 20.68 | 20.25 | 19.82 | 19.38 | 18.95
t | = | -180 | Rt (Ohm) = | 27.1 | 26.67 | 26.24 | 25.82 | 25.39 | 24.97 | 24.54 | 24.11 | 23.68 | 23.25
t | = | -170 | Rt (Ohm) = | 31.34 | 30.91 | 30.49 | 30.07 | 29.64 | 29.22 | 28.8 | 28.37 | 27.95 | 27.52
t | = | -160 | Rt (Ohm) = | 35.54 | 35.12 | 34.7 | 34.28 | 33.86 | 33.44 | 33.02 | 32.6 | 32.18 | 31.76
t | = | -150 | Rt (Ohm) = | 39.72 | 39.31 | 38.89 | 38.47 | 38.05 | 37.64 | 37.22 | 36.8 | 36.38 | 35.96
t | = | -140 | Rt (Ohm) = | 43.88 | 43.46 | 43.05 | 42.63 | 42.22 | 41.8 | 41.39 | 40.97 | 40.56 | 40.14
t | = | -130 | Rt (Ohm) = | 48 | 47.59 | 47.18 | 46.77 | 46.36 | 45.94 | 45.53 | 45.12 | 44.7 | 44.29
t | = | -120 | Rt (Ohm) = | 52.11 | 51.7 | 51.29 | 50.88 | 50.47 | 50.06 | 49.65 | 49.24 | 48.83 | 48.42
t | = | -110 | Rt (Ohm) = | 56.19 | 55.79 | 55.38 | 54.97 | 54.56 | 54.15 | 53.75 | 53.34 | 52.93 | 52.52
t | = | -100 | Rt (Ohm) = | 60.26 | 59.85 | 59.44 | 59.04 | 58.63 | 58.23 | 57.82 | 57.41 | 57.01 | 56.6
t | = | -90 | Rt (Ohm) = | 64.3 | 63.9 | 63.49 | 63.09 | 62.68 | 62.28 | 61.88 | 61.47 | 61.07 | 60.66
t | = | -80 | Rt (Ohm) = | 68.33 | 67.92 | 67.52 | 67.12 | 66.72 | 66.31 | 65.91 | 65.51 | 65.11 | 64.7
t | = | -70 | Rt (Ohm) = | 72.33 | 71.93 | 71.53 | 71.13 | 70.73 | 70.33 | 69.93 | 69.53 | 69.13 | 68.73
t | = | -60 | Rt (Ohm) = | 76.33 | 75.93 | 75.53 | 75.13 | 74.73 | 74.33 | 73.93 | 73.53 | 73.13 | 72.73
t | = | -50 | Rt (Ohm) = | 80.31 | 79.91 | 79.51 | 79.11 | 78.72 | 78.32 | 77.92 | 77.52 | 77.12 | 76.73
t | = | -40 | Rt (Ohm) = | 84.27 | 83.87 | 83.48 | 83.08 | 82.69 | 82.29 | 81.89 | 81.5 | 81.1 | 80.7
t | = | -30 | Rt (Ohm) = | 88.22 | 87.83 | 87.43 | 87.04 | 86.64 | 86.25 | 85.85 | 85.46 | 85.06 | 84.67
t | = | -20 | Rt (Ohm) = | 92.16 | 91.77 | 91.37 | 90.98 | 90.59 | 90.19 | 89.8 | 89.4 | 89.01 | 88.62
t | = | -10 | Rt (Ohm) = | 96.09 | 95.69 | 95.3 | 94.91 | 94.52 | 94.12 | 93.73 | 93.34 | 92.95 | 92.55
t | = | 0 | Rt (Ohm) = | 100 | 99.61 | 99.22 | 98.83 | 98.44 | 98.04 | 97.65 | 97.26 | 96.87 | 96.48
| Temperatur |  |  | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | °C
t | = | 0 | Rt (Ohm) = | 100 | 100.39 | 100.78 | 101.17 | 101.56 | 101.95 | 102.34 | 102.73 | 103.12 | 103.51
t | = | 10 | Rt (Ohm) = | 103.9 | 104.29 | 104.68 | 105.07 | 105.46 | 105.85 | 106.24 | 106.63 | 107.02 | 107.4
t | = | 20 | Rt (Ohm) = | 107.79 | 108.18 | 108.57 | 108.96 | 109.35 | 109.73 | 110.12 | 110.51 | 110.9 | 111.29
t | = | 30 | Rt (Ohm) = | 111.67 | 112.06 | 112.45 | 112.83 | 113.22 | 113.61 | 114 | 114.38 | 114.77 | 115.15
t | = | 40 | Rt (Ohm) = | 115.54 | 115.93 | 116.31 | 116.7 | 117.08 | 117.47 | 117.86 | 118.24 | 118.63 | 119.01
t | = | 50 | Rt (Ohm) = | 119.4 | 119.78 | 120.17 | 120.55 | 120.94 | 121.32 | 121.71 | 122.09 | 122.47 | 122.86
t | = | 60 | Rt (Ohm) = | 123.24 | 123.63 | 124.01 | 124.39 | 124.78 | 125.16 | 125.54 | 125.93 | 126.31 | 126.69
t | = | 70 | Rt (Ohm) = | 127.08 | 127.46 | 127.84 | 128.22 | 128.61 | 128.99 | 129.37 | 129.75 | 130.13 | 130.52
t | = | 80 | Rt (Ohm) = | 130.9 | 131.28 | 131.66 | 132.04 | 132.42 | 132.8 | 133.18 | 133.57 | 133.95 | 134.33
t | = | 90 | Rt (Ohm) = | 134.71 | 135.09 | 135.47 | 135.85 | 136.23 | 136.61 | 136.99 | 137.37 | 137.75 | 138.13
t | = | 100 | Rt (Ohm) = | 138.51 | 138.88 | 139.26 | 139.64 | 140.02 | 140.4 | 140.78 | 141.16 | 141.54 | 141.91
t | = | 110 | Rt (Ohm) = | 142.29 | 142.67 | 143.05 | 143.43 | 143.8 | 144.18 | 144.56 | 144.94 | 145.31 | 145.69
t | = | 120 | Rt (Ohm) = | 146.07 | 146.44 | 146.82 | 147.2 | 147.57 | 147.95 | 148.33 | 148.7 | 149.08 | 149.46
t | = | 130 | Rt (Ohm) = | 149.83 | 150.21 | 150.58 | 150.96 | 151.33 | 151.71 | 152.08 | 152.46 | 152.83 | 153.21
t | = | 140 | Rt (Ohm) = | 153.58 | 153.96 | 154.33 | 154.71 | 155.08 | 155.46 | 155.83 | 156.2 | 156.58 | 156.95
t | = | 150 | Rt (Ohm) = | 157.33 | 157.7 | 158.07 | 158.45 | 158.82 | 159.19 | 159.56 | 159.94 | 160.31 | 160.68
t | = | 160 | Rt (Ohm) = | 161.05 | 161.43 | 161.8 | 162.17 | 162.54 | 162.91 | 163.29 | 163.66 | 164.03 | 164.4
t | = | 170 | Rt (Ohm) = | 164.77 | 165.14 | 165.51 | 165.89 | 166.26 | 166.63 | 167 | 167.37 | 167.74 | 168.11
t | = | 180 | Rt (Ohm) = | 168.48 | 168.85 | 169.22 | 169.59 | 169.96 | 170.33 | 170.7 | 171.07 | 171.43 | 171.8
t | = | 190 | Rt (Ohm) = | 172.17 | 172.54 | 172.91 | 173.28 | 173.65 | 174.02 | 174.38 | 174.75 | 175.12 | 175.49
t | = | 200 | Rt (Ohm) = | 175.86 | 176.22 | 176.59 | 176.96 | 177.33 | 177.69 | 178.06 | 178.43 | 178.79 | 179.16
t | = | 210 | Rt (Ohm) = | 179.53 | 179.89 | 180.26 | 180.63 | 180.99 | 181.36 | 181.72 | 182.09 | 182.46 | 182.82
t | = | 220 | Rt (Ohm) = | 183.19 | 183.55 | 183.92 | 184.28 | 184.65 | 185.01 | 185.38 | 185.74 | 186.11 | 186.47
t | = | 230 | Rt (Ohm) = | 186.84 | 187.2 | 187.56 | 187.93 | 188.29 | 188.66 | 189.02 | 189.38 | 189.75 | 190.11
t | = | 240 | Rt (Ohm) = | 190.47 | 190.84 | 191.2 | 191.56 | 191.92 | 192.29 | 192.65 | 193.01 | 193.37 | 193.74
t | = | 250 | Rt (Ohm) = | 194.1 | 194.46 | 194.82 | 195.18 | 195.55 | 195.91 | 196.27 | 196.63 | 196.99 | 197.35
t | = | 260 | Rt (Ohm) = | 197.71 | 198.07 | 198.43 | 198.79 | 199.15 | 199.51 | 199.87 | 200.23 | 200.59 | 200.95
t | = | 270 | Rt (Ohm) = | 201.31 | 201.67 | 202.03 | 202.39 | 202.75 | 203.11 | 203.47 | 203.83 | 204.19 | 204.55
t | = | 280 | Rt (Ohm) = | 204.9 | 205.26 | 205.62 | 205.98 | 206.34 | 206.7 | 207.05 | 207.41 | 207.77 | 208.13
t | = | 290 | Rt (Ohm) = | 208.48 | 208.84 | 209.2 | 209.56 | 209.91 | 210.27 | 210.63 | 210.98 | 211.34 | 211.7
t | = | 300 | Rt (Ohm) = | 212.05 | 212.41 | 212.76 | 213.12 | 213.48 | 213.83 | 214.19 | 214.54 | 214.9 | 215.25
t | = | 310 | Rt (Ohm) = | 215.61 | 215.96 | 216.32 | 216.67 | 217.03 | 217.38 | 217.74 | 218.09 | 218.44 | 218.8
t | = | 320 | Rt (Ohm) = | 219.15 | 219.51 | 219.86 | 220.21 | 220.57 | 220.92 | 221.27 | 221.63 | 221.98 | 222.33
t | = | 330 | Rt (Ohm) = | 222.68 | 223.04 | 223.39 | 223.74 | 224.09 | 224.45 | 224.8 | 225.15 | 225.5 | 225.85
t | = | 340 | Rt (Ohm) = | 226.21 | 226.56 | 226.91 | 227.26 | 227.61 | 227.96 | 228.31 | 228.66 | 229.02 | 229.37
t | = | 350 | Rt (Ohm) = | 229.72 | 230.07 | 230.42 | 230.77 | 231.12 | 231.47 | 231.82 | 232.17 | 232.52 | 232.87
t | = | 360 | Rt (Ohm) = | 233.21 | 233.56 | 233.91 | 234.26 | 234.61 | 234.96 | 235.31 | 235.66 | 236 | 236.35
t | = | 370 | Rt (Ohm) = | 236.7 | 237.05 | 237.4 | 237.74 | 238.09 | 238.44 | 238.79 | 239.13 | 239.48 | 239.83
t | = | 380 | Rt (Ohm) = | 240.18 | 240.52 | 240.87 | 241.22 | 241.56 | 241.91 | 242.26 | 242.6 | 242.95 | 243.29
t | = | 390 | Rt (Ohm) = | 243.64 | 243.99 | 244.33 | 244.68 | 245.02 | 245.37 | 245.71 | 246.06 | 246.4 | 246.75
t | = | 400 | Rt (Ohm) = | 247.09 | 247.44 | 247.78 | 248.13 | 248.47 | 248.81 | 249.16 | 249.5 | 249.85 | 250.19
t | = | 410 | Rt (Ohm) = | 250.53 | 250.88 | 251.22 | 251.56 | 251.91 | 252.25 | 252.59 | 252.93 | 253.28 | 253.62
t | = | 420 | Rt (Ohm) = | 253.96 | 254.3 | 254.65 | 254.99 | 255.33 | 255.67 | 256.01 | 256.35 | 256.7 | 257.04
t | = | 430 | Rt (Ohm) = | 257.38 | 257.72 | 258.06 | 258.4 | 258.74 | 259.08 | 259.42 | 259.76 | 260.1 | 260.44
t | = | 440 | Rt (Ohm) = | 260.78 | 261.12 | 261.46 | 261.8 | 262.14 | 262.48 | 262.82 | 263.16 | 263.5 | 263.84
t | = | 450 | Rt (Ohm) = | 264.18 | 264.52 | 264.86 | 265.2 | 265.53 | 265.87 | 266.21 | 266.55 | 266.89 | 267.22
t | = | 460 | Rt (Ohm) = | 267.56 | 267.9 | 268.24 | 268.57 | 268.91 | 269.25 | 269.59 | 269.92 | 270.26 | 270.6
t | = | 470 | Rt (Ohm) = | 270.93 | 271.27 | 271.61 | 271.94 | 272.28 | 272.61 | 272.95 | 273.29 | 273.62 | 273.96
t | = | 480 | Rt (Ohm) = | 274.29 | 274.63 | 274.96 | 275.3 | 275.63 | 275.97 | 276.3 | 276.64 | 276.97 | 277.31
t | = | 490 | Rt (Ohm) = | 277.64 | 277.98 | 278.31 | 278.64 | 278.98 | 279.31 | 279.64 | 279.98 | 280.31 | 280.64
t | = | 500 | Rt (Ohm) = | 280.98 | 281.31 | 281.64 | 281.98 | 282.31 | 282.64 | 282.97 | 283.31 | 283.64 | 283.97
t | = | 510 | Rt (Ohm) = | 284.3 | 284.63 | 284.97 | 285.3 | 285.63 | 285.96 | 286.29 | 286.62 | 286.95 | 287.29
t | = | 520 | Rt (Ohm) = | 287.62 | 287.95 | 288.28 | 288.61 | 288.94 | 289.27 | 289.6 | 289.93 | 290.26 | 290.59
t | = | 530 | Rt (Ohm) = | 290.92 | 291.25 | 291.58 | 291.91 | 292.24 | 292.56 | 292.89 | 293.22 | 293.55 | 293.88
t | = | 540 | Rt (Ohm) = | 294.21 | 294.54 | 294.86 | 295.19 | 295.52 | 295.85 | 296.18 | 296.5 | 296.83 | 297.16
t | = | 550 | Rt (Ohm) = | 297.49 | 297.81 | 298.14 | 298.47 | 298.8 | 299.12 | 299.45 | 299.78 | 300.1 | 300.43
t | = | 560 | Rt (Ohm) = | 300.75 | 301.08 | 301.41 | 301.73 | 302.06 | 302.38 | 302.71 | 303.03 | 303.36 | 303.69
t | = | 570 | Rt (Ohm) = | 304.01 | 304.34 | 304.66 | 304.98 | 305.31 | 305.63 | 305.96 | 306.28 | 306.61 | 306.93
t | = | 580 | Rt (Ohm) = | 307.25 | 307.58 | 307.9 | 308.23 | 308.55 | 308.87 | 309.2 | 309.52 | 309.84 | 310.16
t | = | 590 | Rt (Ohm) = | 310.49 | 310.81 | 311.13 | 311.45 | 311.78 | 312.1 | 312.42 | 312.74 | 313.06 | 313.39
t | = | 600 | Rt (Ohm) = | 313.71 | 314.03 | 314.35 | 314.67 | 314.99 | 315.31 | 315.64 | 315.96 | 316.28 | 316.6
t | = | 610 | Rt (Ohm) = | 316.92 | 317.24 | 317.56 | 317.88 | 318.2 | 318.52 | 318.84 | 319.16 | 319.48 | 319.8
t | = | 620 | Rt (Ohm) = | 320.12 | 320.43 | 320.75 | 321.07 | 321.39 | 321.71 | 322.03 | 322.35 | 322.67 | 322.98
t | = | 630 | Rt (Ohm) = | 323.3 | 323.62 | 323.94 | 324.26 | 324.57 | 324.89 | 325.21 | 325.53 | 325.84 | 326.16
t | = | 640 | Rt (Ohm) = | 326.48 | 326.79 | 327.11 | 327.43 | 327.74 | 328.06 | 328.38 | 328.69 | 329.01 | 329.32
t | = | 650 | Rt (Ohm) = | 329.64 | 329.96 | 330.27 | 330.59 | 330.9 | 331.22 | 331.53 | 331.85 | 332.16 | 332.48
t | = | 660 | Rt (Ohm) = | 332.79 | 333.11 | 333.42 | 333.74 | 334.05 | 334.36 | 334.68 | 334.99 | 335.31 | 335.62
t | = | 670 | Rt (Ohm) = | 335.93 | 336.25 | 336.56 | 336.87 | 337.18 | 337.5 | 337.81 | 338.12 | 338.44 | 338.75
t | = | 680 | Rt (Ohm) = | 339.06 | 339.37 | 339.69 | 340 | 340.31 | 340.62 | 340.93 | 341.24 | 341.56 | 341.87
t | = | 690 | Rt (Ohm) = | 342.18 | 342.49 | 342.8 | 343.11 | 343.42 | 343.73 | 344.04 | 344.35 | 344.66 | 344.97
t | = | 700 | Rt (Ohm) = | 345.28 | 345.59 | 345.9 | 346.21 | 346.52 | 346.83 | 347.14 | 347.45 | 347.76 | 348.07
t | = | 710 | Rt (Ohm) = | 348.38 | 348.69 | 348.99 | 349.3 | 349.61 | 349.92 | 350.23 | 350.54 | 350.84 | 351.15
t | = | 720 | Rt (Ohm) = | 351.46 | 351.77 | 352.08 | 352.38 | 352.69 | 353 | 353.3 | 353.61 | 353.92 | 354.22
t | = | 730 | Rt (Ohm) = | 354.53 | 354.84 | 355.14 | 355.45 | 355.76 | 356.06 | 356.37 | 356.67 | 356.98 | 357.28
t | = | 740 | Rt (Ohm) = | 357.59 | 357.9 | 358.2 | 358.51 | 358.81 | 359.12 | 359.42 | 359.72 | 360.03 | 360.33
t | = | 750 | Rt (Ohm) = | 360.64 | 360.94 | 361.25 | 361.55 | 361.85 | 362.16 | 362.46 | 362.76 | 363.07 | 363.37
t | = | 760 | Rt (Ohm) = | 363.67 | 363.98 | 364.28 | 364.58 | 364.89 | 365.19 | 365.49 | 365.79 | 366.1 | 366.4
t | = | 770 | Rt (Ohm) = | 366.7 | 367 | 367.3 | 367.6 | 367.91 | 368.21 | 368.51 | 368.81 | 369.11 | 369.41
t | = | 780 | Rt (Ohm) = | 369.71 | 370.01 | 370.31 | 370.61 | 370.91 | 371.21 | 371.51 | 371.81 | 372.11 | 372.41
t | = | 790 | Rt (Ohm) = | 372.71 | 373.01 | 373.31 | 373.61 | 373.91 | 374.21 | 374.51 | 374.81 | 375.11 | 375.41
t | = | 800 | Rt (Ohm) = | 375.7 | 376 | 376.3 | 376.6 | 376.9 | 377.19 | 377.49 | 377.79 | 378.09 | 378.39
t | = | 810 | Rt (Ohm) = | 378.68 | 378.98 | 379.28 | 379.57 | 379.87 | 380.17 | 380.46 | 380.76 | 381.06 | 381.35
t | = | 820 | Rt (Ohm) = | 381.65 | 381.95 | 382.24 | 382.54 | 382.83 | 383.13 | 383.42 | 383.72 | 384.01 | 384.31
t | = | 830 | Rt (Ohm) = | 384.6 | 384.9 | 385.19 | 385.49 | 385.78 | 386.08 | 386.37 | 386.67 | 386.96 | 387.25
t | = | 840 | Rt (Ohm) = | 387.55 | 387.84 | 388.14 | 388.43 | 388.72 | 389.02 | 389.31 | 389.6 | 389.9 | 390.19
t | = | 850 | Rt (Ohm) = | 390.48

## Pt100_DIN_EN60751
Meßwiderstand Pt 100 nach DIN EN 60751
| -200 | bis | 850
Toleranzen nach DIN EN 60751
[7 empty] | Klasse | Temperaturbereich | Grenzabweichung in °C
| t | = | 0 | Rt (Ohm) = | 100 |  | A | -200 bis 650°C | 0,15 + 0,002 * t | = | 0.15 | °C
[7 empty] | B | -200 bis 850°C | 0,3 + 0,005 * t | = | 0.3 | °C
Negative Zahlen wie folgt eingeben zB. -10
Die Widerstandswerte können nach folgenden beiden Formeln für Positive und Negative Temperaturen berechnet werden.
Zur Berechnung werden diese Formeln automatisch verwendet
a.) Temperaturbereich von - 200 °C bis 0 °C
| Rt (Ohm) | = 100*(1+0,0039083*temp-0,0000005775*temp*temp-0,000000000004183*(temp-100)*temp*temp*temp)
b.) Temperaturbereich von 0 °C bis 850 °C
| Rt (Ohm) | = 100*(1+0,0039083*temp-0,0000005775*temp*temp)
| Meßwiderstand Pt 50 Rt (Ohm) = |  |  |  | 50 | (Ohm)
| Meßwiderstand Pt 200 Rt (Ohm) = |  |  |  | 200 | (Ohm)
| Meßwiderstand Pt 500 Rt (Ohm) = |  |  |  | 500 | (Ohm)
| Meßwiderstand Pt1000 Rt (Ohm) = |  |  |  | 1000 | (Ohm)

## PT100GW
Pt-100 Grenzabweichung gem. DIN EN 60751
Einteilung in Toleranzklassen
Pt-100 Widerstandsthermometer sind nach ihrer Grenzabweichung in zwei Klassen eingeteilt.
Diese Toleranzklassen geben an, um welchen Betrag der Widerstandswert eines Pt-100
Widerstandes bei der jeweiligen Temperatur vom Sollwert abweichen darf.
Klasse | Grenzabweichung / °C | Thermometer mit einem Nennwert von 100 Ohm müssen
A | 0,15 + 0,002 * ¦ t ¦ | nach der Grenzabweichung klassifiziert werden.
B | 0,30 + 0,005 * ¦ t ¦ | Die Klasse A gilt für den Temperaturbereich von
-200°C...+650°C, die Klasse B gilt für den gesamten
¦ t ¦ ist der Zahlenwert der Temperatur |  | Definitionsbereich von -200°C bis +850°C.
in °C ohne Vorzeichen (nach DIN)
Bei Thermometern mit nur zwei Innenleitern, bei welchen der externe Anschluß ebenfalls in Zweileitertechnik
ausgeführt ist darf die Klasse A auch nicht verwendet werden.
Berechnung der Grenzabweichung in °C für Pt-100 Sensoren
| t = °C | 0,15 + 0,002 * t | 1.35 | Klasse A: Dt = ±° C
| 600 | 0,3 + 0,005 * t | 3.3 | Klasse B: Dt = ±° C
Grenzabweichung nach DIN
Tabelle Grenzabweichung Pt100 Thermometer nach DIN
|  | Klasse A |  | Klasse B
| Temp./ °C | °C | Ω (Ohm) | °C | Ω (Ohm)
| -200 | ±0,55 | ±0,24 | ±1,3 | ±0,56
| -100 | ±0,35 | ±0,14 | ±0,8 | ±0,32
| 0 | ±0,15 | ±0,06 | ±0,3 | ±0,12
| 100 | ±0,35 | ±0,13 | ±0,8 | ±0,30
| 200 | ±0,55 | ±0,20 | ±1,3 | ±0,48
| 300 | ±0,75 | ±0,27 | ±1,8 | ±0,64
| 400 | ±0,95 | ±0,33 | ±2,3 | ±0,79
| 500 | ±1,15 | ±0,38 | ±2,8 | ±0,93
| 600 | ±1,35 | ±0,43 | ±3,3 | ±1,06
| 650 | ±1,45 | ±0,46 | ±3,6 | ±1,13
| 700 | - | - | ±3,8 | ±1,17
| 800 | - | - | ±4,3 | ±1,28
| 850 | - | - | ±4,6 | ±1,34
Sondertoleranzen / Erweiterte Toleranzklassen
Die beiden in der Norm vorgegebenen Toleranzklassen reichen oftmals für die in der Praxis geforderten
Meßgenauigkeiten nicht aus oder sind überspezifiziert. So entstehen zwischen Kunden und Sensorherstellern
Absprachen, die Sondertoleranzen entstehen lassen. Einige dieser Sonderklassen sind bereits in den
alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen und sind fester Bestandteil des Lieferprogramms.
Auch findet man häufig andere Bezeichnungen für die Toleranzklassen (z.B. 1/2 DIN, 1/3 DIN etc.)
Die Basis für diese Bezeichnungen bildet die Klasse B, die auch als DIN oder 1 DIN bezeichnet wird,
aus der die Toleranzen der übrigen Klassen abgeleitet werden.
| Bezeichnung | Toleranz
| DIN Klasse A | 0,15 + 0,002 * t
| 1/3 DIN Klasse B | 0,10 + 0,005 * t
| 1/2 DIN Klasse B | 0,15 + 0,005 * t
| DIN Klasse B | 0,30 + 0,005 * t
| 2 DIN Klasse B | 0,60 + 0,005 * t
| 5 DIN Klasse B | 1,50 + 0,005 * t
Die Sensoren mit vergrößerten Toleranzen büßen nichts von den hervorragenden Eigenschaften
der Platin Meßwiderstände ein. Die Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit der Kennlinie sowie
die Austauschbarkeit des Sensors bleiben in vollem Umfang erhalten.
Abweichung in Ohm für Pt-100 Sensoren der Klasse A und B
Abweichung in °C für Pt-100 Sensoren der Klasse A und B
alle Angaben ohne Gewähr

## Anschlussarten
Anschlussarten
Die Messgenauigkeit eines Wiederstandsthermometers hängt wesentlich
von der Anschlussart des Messfühlers ab.
Messwiederstände werden vorwiegend aus Nickel oder Platin hergestellt. Da Platin trotz eines niedrigeren Temperaturkoeffizienten gegenüber Nickel durch eine
geringere Korrosionsanfälligkeit, einen grösseren Temperaturbereich und eine höhere zeitliche Konstanz seiner elektrischen Eigenschaften auszeichnet,
werden vorwiegend Pt 100 - Messwiederstände eingesetzt. Es gibt zunehmend auch Messwiederstände mit höheren Nennwerten wie Pt 500, Pt 1000 ( R bei 0°C )
Dadurch verringert sich der Einfluss des Zuleitungswiederstandes um den Faktor 5 oder 10. Häufig kann dadurch der Abgleich der Zuleitung entfallen.
Messprinzip :
Bei Temperaturmessung mit Wiederstandsthermometern wird als Temperaturfühler ein Messwiederstand
verwendet, dessen Wiedertandswert sich mit der Temperatur ändert. Mit Hilfe einer Brückenschaltung wird
diese Wiederstandsänderung in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Der Messstrom sollte 5 mA nicht überschreiten um eine Erwärmung des Messwiederstandes zu vermeiden.
Gegenüber der Messung mit Thermopaaren ergeben sich folgende Vorteile
- das elektrische Signal ist wesentlich höher
- weitgehend lineare Kennlinie
- höhere Langzeitstabilität
- keine Vergleichsstelle notwendig
Nachteile
- Temperaturmessbereich nur bis 800°C
Zweileiterschaltung :
Dem Vorteil des vergleichsweise geringen Leitungsaufwandes
stehen erhebliche Nachteile gegenüber:
Der Wiederstand der Messleitungen liegt in Serie mit dem Messwiderstand und muss
deshalb bei der Installation auf einen bestimmten Wert ( meist 10 Ohm ) gebracht werden.
Wiederstandsänderung der Zuleitung infolge Temperaturschwankungen gehen als Fehler in die Messung ein.
Dreileiterschaltung :
Für die Energieversorgung des Messwertgebers und den Abgriff des Messsignales werden getrennte
Leitungen verlegt, wobei eine gemeinsame Leitung als Bezugspotential dient.
Ist der Wiederstand der Leitungen gleich gross, so kann der Leitungsabgleich entfallen
DerEinfluss von Änderungen des Leitungswiederstandes infolge Temperaturschwankungen
ist wesentlich kleiner als bei der Zweileiterschaltung.
Dreileiterdoppelschaltung : 2 mal Dreileiterschaltung
Vierleiterschaltung :
Über ein Adernpaar wird der Messwertgebers für die Energieversorgung mit einem Konstantstrom gespeist.
Der Temperaturabhängige Spannungsabfall wird am Messwiederstand hochohmig über ein zweites
Adernpaar abgegriffen.
Ein Leitungsabgleich kann entfallen da Änderungen des Leitungswiederstandes infolge
Temperaturschwankungen keinen Einfluss auf das Messergebnis haben.
Im Gegensatz zur Dreileiterschaltung beeinflussen auch die Übergangswiederstände an den Klemmstellen
und unterschiedliche Leitungswiederstände das Messergebnis nicht.
Vierleiterdoppelschaltung : 2 mal Vierleiterschaltung
δ
δ
δ
δ

## Ni100-Tabelle
Ni 100
Temperatur |  |  | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
t = | -60 | Rt (Ohm) = | 0: 69.5
t = | -50 | Rt (Ohm) = | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 | 71.9 | 71.4 | 70.9 | 70.5 | 70
t = | -40 | Rt (Ohm) = | 79.1 | 78.6 | 78.1 | 77.7 | 77.2 | 76.7 | 76.2 | 75.7 | 75.2 | 74.7
t = | -30 | Rt (Ohm) = | 84.1 | 83.6 | 83.1 | 82.6 | 82.1 | 81.6 | 81.1 | 80.6 | 80.1 | 79.6
t = | -20 | Rt (Ohm) = | 89.3 | 88.8 | 88.3 | 87.7 | 87.2 | 86.7 | 86.2 | 85.7 | 85.2 | 84.7
t = | -10 | Rt (Ohm) = | 94.6 | 94 | 93.5 | 93 | 92.5 | 91.9 | 91.4 | 90.9 | 90.3 | 89.8
t = | 0 | Rt (Ohm) = | 100 | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | 96.2 | 95.7 | 95.1
Temperatur |  |  | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9
t = | 0 | Rt (Ohm) = | 100 | 100.5 | 101.1 | 101.7 | 102.2 | 102.8 | 103.3 | 103.9 | 104.4 | 105
t = | 10 | Rt (Ohm) = | 105.6 | 106.1 | 106.7 | 107.2 | 107.8 | 108.4 | 108.9 | 109.5 | 110.1 | 110.7
t = | 20 | Rt (Ohm) = | 111.2 | 111.8 | 112.4 | 113 | 113.5 | 114.1 | 114.7 | 115.3 | 115.9 | 116.5
t = | 30 | Rt (Ohm) = | 117.1 | 117.6 | 118.2 | 118.8 | 119.4 | 120 | 120.6 | 121.2 | 121.8 | 122.4
t = | 40 | Rt (Ohm) = | 123 | 123.6 | 124.2 | 124.8 | 125.4 | 126 | 126.7 | 127.3 | 127.9 | 128.5
t = | 50 | Rt (Ohm) = | 129.1 | 129.7 | 130.3 | 131 | 131.6 | 132.2 | 132.8 | 133.5 | 134.1 | 134.7
t = | 60 | Rt (Ohm) = | 135.3 | 136 | 136.6 | 137.2 | 137.9 | 138.5 | 139.2 | 139.8 | 140.4 | 141.1
t = | 70 | Rt (Ohm) = | 141.7 | 142.4 | 143 | 143.7 | 144.3 | 145 | 145.6 | 146.3 | 146.9 | 147.6
t = | 80 | Rt (Ohm) = | 148.3 | 148.9 | 149.6 | 150.2 | 150.9 | 151.6 | 152.2 | 152.9 | 153.6 | 154.3
t = | 90 | Rt (Ohm) = | 154.9 | 155.6 | 156.3 | 157 | 157.7 | 158.3 | 159 | 159.7 | 160.4 | 161.1
t = | 100 | Rt (Ohm) = | 161.8 | 162.5 | 163.2 | 163.9 | 164.6 | 165.3 | 166 | 166.7 | 167.4 | 168.1
t = | 110 | Rt (Ohm) = | 168.8 | 169.5 | 170.2 | 170.9 | 171.6 | 172.4 | 173.1 | 173.8 | 174.5 | 175.2
t = | 120 | Rt (Ohm) = | 176 | 176.7 | 177.4 | 178.2 | 178.9 | 179.6 | 180.4 | 181.1 | 181.8 | 182.6
t = | 130 | Rt (Ohm) = | 183.3 | 184.1 | 184.8 | 185.6 | 186.3 | 187.1 | 187.8 | 188.6 | 189.4 | 190.1
t = | 140 | Rt (Ohm) = | 190.9 | 191.7 | 192.4 | 193.2 | 194 | 194.7 | 195.5 | 196.3 | 197.1 | 197.9
t = | 150 | Rt (Ohm) = | 198.6 | 199.4 | 200.2 | 201 | 201.8 | 202.6 | 203.4 | 204.2 | 205 | 205.8
t = | 160 | Rt (Ohm) = | 206.6 | 207.4 | 208.2 | 209 | 209.8 | 210.6 | 211.5 | 212.3 | 213.1 | 213.9
t = | 170 | Rt (Ohm) = | 214.8 | 215.6 | 216.4 | 217.3 | 218.1 | 218.9 | 219.8 | 220.6 | 221.5 | 222.3
t = | 180 | Rt (Ohm) = | 223.2 | 224 | 224.9 | 225.7 | 226.6 | 227.4 | 228.3 | 229.2 | 230 | 230.9
t = | 190 | Rt (Ohm) = | 231.8 | 232.7 | 233.5 | 234.4 | 235.3 | 236.2 | 237.1 | 238 | 238.9 | 239.8
t = | 200 | Rt (Ohm) = | 240.7 | 241.6 | 242.5 | 243.4 | 244.3 | 245.2 | 246.1 | 247 | 247.9 | 248.9
t = | 210 | Rt (Ohm) = | 249.8 | 250.7 | 251.7 | 252.6 | 253.5 | 254.5 | 255.4 | 256.3 | 257.3 | 258.2
t = | 220 | Rt (Ohm) = | 259.2 | 260.2 | 261.1 | 262.1 | 263 | 264 | 265 | 266 | 266.9 | 267.9
t = | 230 | Rt (Ohm) = | 268.9 | 269.9 | 270.9 | 271.8 | 272.8 | 273.8 | 274.8 | 275.8 | 276.8 | 277.9
t = | 240 | Rt (Ohm) = | 278.9 | 279.9 | 280.9 | 281.9 | 282.9 | 284 | 285 | 286 | 287.1 | 288.1
t = | 250 | Rt (Ohm) = | 0: 289.2

## Ni100
Meßwiderstand Ni 100 nach DIN 43760
Normen:
Werte entsprechen der DIN 43760,Entwurf August 1985 die Formel gilt nur im definierten
Temperaturbereich von - 60°C bis 250°C
| t | = | 0 | Rt (Ohm) = | 100
Die Widerstandswerte können nach folgender Formel berechnet werden.
Zur Berechnung werden diese Formeln automatisch verwendet
Temperaturbereich von - 60 °C bis + 250 °C
| Rt (Ohm) | = | 100(Ohm) + 0,5485 | (Ohm) | * t + 0,665 * 10-3 | (Ohm) | * t2 | + 2,805 * 10-9 | (Ohm) | * t4 -2 * 10-15 | (Ohm) | * t6
|  |  |  | °C |  | °C2 |  |  | °C4 |  | °C6
Toleranzen
|  |  | Temperaturbereich |  | Grenzabweichung in °C |  |  | °C
|  |  | - 60 °C bis 0 °C | + | ( 0,4+0,028 * t ) = + - | 0.4 |  | 0.4
-
|  |  | 0 °C bis 250 °C | + | ( 0,4+0,007 * t ) = + - | 0.4 |  | 0.4
-

## TP_Tabelle
t68 | Typ U | Typ T | Typ L | Typ J | Typ K | Typ E | Typ N | Typ S | Typ R | Typ B | Ni100 | Pt100 | t68 | x
| Cu- | Cu- | Fe | Fe | NiCr- | NiCr- | NiCrSi- | Pt10Rh- | Pt13Rh- | Pt30Rh- | DIES SIND KEINE
| CuNi | CuNi | CuNi | CuNi | Ni | CuNi | NiSi | Pt | Pt | Pt6Rh | THERMOPAARE
°C | DIN 43710 | DIN EN 60584 | DIN 43710 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN 43760 | DIN EN 60751 | °C
Thermospannung bezogen auf Vergleichstemperatur 0°C
| mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | Ω | Ω
-270 |  |  |  |  | -6.458 | -9.835 | -4.345 | [5 empty] | -270 | 0
-269 |  |  |  |  | -6.457 | -9.833 | -4.345 | [5 empty] | -269 | 1
-268 |  |  |  |  | -6.456 | -9.831 | -4.344 | [5 empty] | -268 | 2
-267 |  |  |  |  | -6.455 | -9.828 | -4.344 | [5 empty] | -267 | 3
-266 |  |  |  |  | -6.453 | -9.825 | -4.343 | [5 empty] | -266 | 4
-265 |  |  |  |  | -6.452 | -9.821 | -4.342 | [5 empty] | -265 | 5
-264 |  |  |  |  | -6.45 | -9.817 | -4.341 | [5 empty] | -264 | 6
-263 |  |  |  |  | -6.448 | -9.813 | -4.34 | [5 empty] | -263 | 7
-262 |  |  |  |  | -6.446 | -9.808 | -4.339 | [5 empty] | -262 | 8
-261 |  |  |  |  | -6.444 | -9.802 | -4.337 | [5 empty] | -261 | 9
-260 |  |  |  |  | -6.441 | -9.797 | -4.336 | [5 empty] | -260 | 0
-259 |  |  |  |  | -6.438 | -9.791 | -4.334 | [5 empty] | -259 | 1
-258 |  |  |  |  | -6.435 | -9.784 | -4.332 | [5 empty] | -258 | 2
-257 |  |  |  |  | -6.432 | -9.777 | -4.33 | [5 empty] | -257 | 3
-256 |  |  |  |  | -6.429 | -9.77 | -4.328 | [5 empty] | -256 | 4
-255 |  |  |  |  | -6.425 | -9.762 | -4.326 | [5 empty] | -255 | 5
-254 |  |  |  |  | -6.421 | -9.754 | -4.324 | [5 empty] | -254 | 6
-253 |  |  |  |  | -6.417 | -9.746 | -4.321 | [5 empty] | -253 | 7
-252 |  |  |  |  | -6.413 | -9.737 | -4.319 | [5 empty] | -252 | 8
-251 |  |  |  |  | -6.408 | -9.728 | -4.316 | [5 empty] | -251 | 9
-250 |  |  |  |  | -6.404 | -9.719 | -4.313 | [5 empty] | -250 | 0
-249 |  |  |  |  | -6.399 | -9.709 | -4.31 | [5 empty] | -249 | 1
-248 |  |  |  |  | -6.394 | -9.699 | -4.307 | [5 empty] | -248 | 2
-247 |  |  |  |  | -6.388 | -9.688 | -4.304 | [5 empty] | -247 | 3
-246 |  |  |  |  | -6.382 | -9.677 | -4.3 | [5 empty] | -246 | 4
-245 |  |  |  |  | -6.377 | -9.666 | -4.297 | [5 empty] | -245 | 5
-244 |  |  |  |  | -6.371 | -9.654 | -4.293 | [5 empty] | -244 | 6
-243 |  |  |  |  | -6.364 | -9.642 | -4.289 | [5 empty] | -243 | 7
-242 |  |  |  |  | -6.358 | -9.63 | -4.285 | [5 empty] | -242 | 8
-241 |  |  |  |  | -6.351 | -9.617 | -4.281 | [5 empty] | -241 | 9
-240 |  |  |  |  | -6.344 | -9.604 | -4.277 | [5 empty] | -240 | 0
-239 |  |  |  |  | -6.337 | -9.591 | -4.273 | [5 empty] | -239 | 1
-238 |  |  |  |  | -6.329 | -9.577 | -4.268 | [5 empty] | -238 | 2
-237 |  |  |  |  | -6.322 | -9.563 | -4.263 | [5 empty] | -237 | 3
-236 |  |  |  |  | -6.314 | -9.549 | -4.259 | [5 empty] | -236 | 4
-235 |  |  |  |  | -6.306 | -9.534 | -4.254 | [5 empty] | -235 | 5
-234 |  |  |  |  | -6.297 | -9.519 | -4.248 | [5 empty] | -234 | 6
-233 |  |  |  |  | -6.289 | -9.503 | -4.243 | [5 empty] | -233 | 7
-232 |  |  |  |  | -6.28 | -9.488 | -4.238 | [5 empty] | -232 | 8
-231 |  |  |  |  | -6.271 | -9.472 | -4.232 | [5 empty] | -231 | 9
-230 |  |  |  |  | -6.262 | -9.455 | -4.227 | [5 empty] | -230 | 0
-229 |  |  |  |  | -6.253 | -9.438 | -4.221 | [5 empty] | -229 | 1
-228 |  |  |  |  | -6.243 | -9.421 | -4.215 | [5 empty] | -228 | 2
-227 |  |  |  |  | -6.233 | -9.404 | -4.209 | [5 empty] | -227 | 3
-226 |  |  |  |  | -6.223 | -9.386 | -4.202 | [5 empty] | -226 | 4
-225 |  |  |  |  | -6.213 | -9.368 | -4.196 | [5 empty] | -225 | 5
-224 |  |  |  |  | -6.202 | -9.35 | -4.189 | [5 empty] | -224 | 6
-223 |  |  |  |  | -6.192 | -9.332 | -4.183 | [5 empty] | -223 | 7
-222 |  |  |  |  | -6.181 | -9.313 | -4.176 | [5 empty] | -222 | 8
-221 |  |  |  |  | -6.17 | -9.293 | -4.169 | [5 empty] | -221 | 9
-220 |  |  |  |  | -6.158 | -9.274 | -4.162 | [5 empty] | -220 | 0
-219 |  |  |  |  | -6.147 | -9.254 | -4.155 | [5 empty] | -219 | 1
-218 |  |  |  |  | -6.135 | -9.234 | -4.147 | [5 empty] | -218 | 2
-217 |  |  |  |  | -6.123 | -9.214 | -4.14 | [5 empty] | -217 | 3
-216 |  |  |  |  | -6.111 | -9.193 | -4.132 | [5 empty] | -216 | 4
-215 |  |  |  |  | -6.099 | -9.172 | -4.124 | [5 empty] | -215 | 5
-214 |  |  |  |  | -6.087 | -9.151 | -4.116 | [5 empty] | -214 | 6
-213 |  |  |  |  | -6.074 | -9.129 | -4.108 | [5 empty] | -213 | 7
-212 |  |  |  |  | -6.061 | -9.107 | -4.1 | [5 empty] | -212 | 8
-211 |  |  |  |  | -6.048 | -9.085 | -4.091 | [5 empty] | -211 | 9
-210 |  |  |  | -8.096 | -6.035 | -9.063 | -4.083 | [5 empty] | -210 | 0
-209 |  |  |  | -8.076 | -6.021 | -9.04 | -4.074 | [5 empty] | -209 | 1
-208 |  |  |  | -8.057 | -6.007 | -9.017 | -4.066 | [5 empty] | -208 | 2
-207 |  |  |  | -8.037 | -5.994 | -8.994 | -4.057 | [5 empty] | -207 | 3
-206 |  |  |  | -8.017 | -5.98 | -8.971 | -4.048 | [5 empty] | -206 | 4
-205 |  |  |  | -7.996 | -5.965 | -8.947 | -4.038 | [5 empty] | -205 | 5
-204 |  |  |  | -7.976 | -5.951 | -8.923 | -4.029 | [5 empty] | -204 | 6
-203 |  |  |  | -7.955 | -5.936 | -8.899 | -4.02 | [5 empty] | -203 | 7
-202 |  |  |  | -7.934 | -5.922 | -8.874 | -4.01 | [5 empty] | -202 | 8
-201 |  |  |  | -7.912 | -5.907 | -8.85 | -4 | [5 empty] | -201 | 9
-200 | -5.7 | -5.603 | -8,15 | -7.89 | -5.891 | -8.824 | -3.99 |  |  |  |  | 18.5201 | -200 | 0
-199 | -5.68 | -5.587 | -8,12 | -7.868 | -5.876 | -8.799 | -3.98 |  |  |  |  | 18.9522 | -199 | 1
-198 | -5.66 | -5.571 | -8,09 | -7.846 | -5.86 | -8.774 | -3.97 |  |  |  |  | 19.384 | -198 | 2
-197 | -5.64 | -5.555 | -8,06 | -7.824 | -5.845 | -8.748 | -3.96 |  |  |  |  | 19.8154 | -197 | 3
-196 | -5.62 | -5.539 | -8,03 | -7.801 | -5.829 | -8.722 | -3.95 |  |  |  |  | 20.2465 | -196 | 4
-195 | -5.6 | -5.522 | -8 | -7.778 | -5.813 | -8.696 | -3.939 |  |  |  |  | 20.6772 | -195 | 5
-194 | -5.59 | -5.506 | -7,98 | -7.755 | -5.796 | -8.669 | -3.928 |  |  |  |  | 21.1076 | -194 | 6
-193 | -5.57 | -5.489 | -7,95 | -7.731 | -5.78 | -8.642 | -3.918 |  |  |  |  | 21.5376 | -193 | 7
-192 | -5.55 | -5.473 | -7,92 | -7.707 | -5.763 | -8.615 | -3.907 |  |  |  |  | 21.9672 | -192 | 8
-191 | -5.53 | -5.456 | -7,89 | -7.683 | -5.747 | -8.588 | -3.896 |  |  |  |  | 22.3965 | -191 | 9
-190 | -5.51 | -5.439 | -7,86 | -7.659 | -5.73 | -8.561 | -3.884 |  |  |  |  | 22.8255 | -190 | 0
-189 | -5.49 | -5.421 | -7,83 | -7.634 | -5.712 | -8.533 | -3.873 |  |  |  |  | 23.2541 | -189 | 1
-188 | -5.47 | -5.404 | -7.8 | -7.609 | -5.695 | -8.505 | -3.862 |  |  |  |  | 23.6824 | -188 | 2
-187 | -5.45 | -5.387 | -7,77 | -7.584 | -5.687 | -8.477 | -3.85 |  |  |  |  | 24.1103 | -187 | 3
-186 | -5.43 | -5.369 | -7,74 | -7.559 | -5.66 | -8.449 | -3.838 |  |  |  |  | 24.5379 | -186 | 4
-185 | -5.41 | -5.351 | -7,71 | -7.533 | -5.642 | -8.42 | -3.827 |  |  |  |  | 24.9651 | -185 | 5
-184 | -5.4 | -5.333 | -7,68 | -7.508 | -5.624 | -8.391 | -3.815 |  |  |  |  | 25.392 | -184 | 6
-183 | -5.38 | -5.315 | -7,65 | -7.482 | -5.606 | -8.362 | -3.803 |  |  |  |  | 25.8186 | -183 | 7
-182 | -5.36 | -5.297 | -7,62 | -7.455 | -5.587 | -8.333 | -3.79 |  |  |  |  | 26.2449 | -182 | 8
-181 | -5.34 | -5.279 | -7,59 | -7.429 | -5.569 | -8.303 | -3.778 |  |  |  |  | 26.6708 | -181 | 9
-180 | -5.32 | -5.261 | -7,56 | -7.402 | -5.55 | -8.273 | -3.766 |  |  |  |  | 27.0964 | -180 | 0
-179 | -5.3 | -5.242 | -7,53 | -7.375 | -5.531 | -8.243 | -3.753 |  |  |  |  | 27.5217 | -179 | 1
-178 | -5.28 | -5.223 | -7.5 | -7.348 | -5.512 | -8.213 | -3.74 |  |  |  |  | 27.9467 | -178 | 2
-177 | -5.26 | -5.205 | -7,47 | -7.321 | -5.493 | -8.183 | -3.727 |  |  |  |  | 28.3713 | -177 | 3
-176 | -5.24 | -5.186 | -7,44 | -7.293 | -5.474 | -8.152 | -3.715 |  |  |  |  | 28.7956 | -176 | 4
-175 | -5.22 | -5.167 | -7.4 | -7.265 | -5.454 | -8.121 | -3.701 |  |  |  |  | 29.2197 | -175 | 5
-174 | -5.2 | -5.147 | -7,37 | -7.237 | -5.434 | -8.09 | -3.688 |  |  |  |  | 29.6434 | -174 | 6
-173 | -5.18 | -5.128 | -7,34 | -7.209 | -5.414 | -8.058 | -3.675 |  |  |  |  | 30.0667 | -173 | 7
-172 | -5.16 | -5.109 | -7,31 | -7.18 | -5.394 | -8.027 | -3.661 |  |  |  |  | 30.4898 | -172 | 8
-171 | -5.14 | -5.089 | -7,28 | -7.151 | -5.374 | -7.995 | -3.648 |  |  |  |  | 30.9126 | -171 | 9
-170 | -5.12 | -5.069 | -7,25 | -7.122 | -5.354 | -7.963 | -3.634 |  |  |  |  | 31.335 | -170 | 0
-169 | -5.1 | -5.05 | -7,22 | -7.093 | -5.333 | -7.931 | -3.62 |  |  |  |  | 31.7572 | -169 | 1
-168 | -5.08 | -5.03 | -7,19 | -7.064 | -5.313 | -7.898 | -3.607 |  |  |  |  | 32.1791 | -168 | 2
-167 | -5.06 | -5.01 | -7,15 | -7.034 | -5.292 | -7.866 | -3.592 |  |  |  |  | 32.6006 | -167 | 3
-166 | -5.04 | -4.989 | -7,12 | -7.004 | -5.271 | -7.833 | -3.578 |  |  |  |  | 33.0219 | -166 | 4
-165 | -5.02 | -4.969 | -7,09 | -6.974 | -5.249 | -7.8 | -3.564 |  |  |  |  | 33.4429 | -165 | 5
-164 | -4.99 | -4.948 | -7,06 | -6.944 | -5.228 | -7.767 | -3.55 |  |  |  |  | 33.8635 | -164 | 6
-163 | -4.97 | -4.928 | -7,03 | -6.914 | -5.207 | -7.733 | -3.535 |  |  |  |  | 34.2839 | -163 | 7
-162 | -4.95 | -4.907 | -6,99 | -6.883 | -5.185 | -7.699 | -3.521 |  |  |  |  | 34.704 | -162 | 8
-161 | -4.93 | -4.886 | -6,96 | -6.852 | -5.163 | -7.665 | -3.506 |  |  |  |  | 35.1238 | -161 | 9
-160 | -4.91 | -4.865 | -6,93 | -6.821 | -5.141 | -7.631 | -3.491 |  |  |  |  | 35.5433 | -160 | 0
-159 | -4.89 | -4.844 | -6.9 | -6.79 | -5.119 | -7.597 | -3.476 |  |  |  |  | 35.9626 | -159 | 1
-158 | -4.87 | -4.823 | -6,86 | -6.758 | -5.097 | -7.562 | -3.461 |  |  |  |  | 36.3815 | -158 | 2
-157 | -4.84 | -4.801 | -6,83 | -6.727 | -5.074 | -7.528 | -3.446 |  |  |  |  | 36.8002 | -157 | 3
-156 | -4.82 | -4.78 | -6.8 | -6.695 | -5.051 | -7.493 | -3.43 |  |  |  |  | 37.2186 | -156 | 4
-155 | -4.8 | -4.758 | -6,76 | -6.663 | -5.029 | -7.458 | -3.415 |  |  |  |  | 37.6367 | -155 | 5
-154 | -4.78 | -4.737 | -6,73 | -6.63 | -5.006 | -7.422 | -3.399 |  |  |  |  | 38.0545 | -154 | 6
-153 | -4.76 | -4.715 | -6.7 | -6.598 | -4.983 | -7.387 | -3.384 |  |  |  |  | 38.4721 | -153 | 7
-152 | -4.73 | -4.693 | -6,66 | -6.565 | -4.959 | -7.351 | -3.368 |  |  |  |  | 38.8894 | -152 | 8
-151 | -4.71 | -4.67 | -6,63 | -6.532 | -4.936 | -7.315 | -3.352 |  |  |  |  | 39.3064 | -151 | 9
-150 | -4.69 | -4.648 | -6.6 | -6.499 | -4.912 | -7.279 | -3.336 |  |  |  |  | 39.7232 | -150 | 0
-149 | -4.67 | -4.626 | -6,56 | -6.466 | -4.889 | -7.243 | -3.32 |  |  |  |  | 40.1397 | -149 | 1
-148 | -4.64 | -4.603 | -6,53 | -6.433 | -4.865 | -7.206 | -3.304 |  |  |  |  | 40.5559 | -148 | 2
-147 | -4.62 | -4.581 | -6.5 | -6.399 | -4.841 | -7.169 | -3.288 |  |  |  |  | 40.9719 | -147 | 3
-146 | -4.6 | -4.558 | -6,46 | -6.365 | -4.817 | -7.132 | -3.271 |  |  |  |  | 41.3876 | -146 | 4
-145 | -4.58 | -4.535 | -6,43 | -6.331 | -4.792 | -7.095 | -3.255 |  |  |  |  | 41.803 | -145 | 5
-144 | -4.55 | -4.512 | -6,39 | -6.297 | -4.768 | -7.058 | -3.238 |  |  |  |  | 42.2182 | -144 | 6
-143 | -4.53 | -4.489 | -6,36 | -6.263 | -4.743 | -7.02 | -3.221 |  |  |  |  | 42.6331 | -143 | 7
-142 | -4.51 | -4.466 | -6,33 | -6.228 | -4.719 | -6.983 | -3.204 |  |  |  |  | 43.0478 | -142 | 8
-141 | -4.48 | -4.442 | -6,29 | -6.194 | -4.694 | -6.945 | -3.187 |  |  |  |  | 43.4622 | -141 | 9
-140 | -4.46 | -4.419 | -6,26 | -6.159 | -4.669 | -6.907 | -3.17 |  |  |  |  | 43.8764 | -140 | 0
-139 | -4.43 | -4.395 | -6,22 | -6.124 | -4.644 | -6.869 | -3.153 |  |  |  |  | 44.2904 | -139 | 1
-138 | -4.41 | -4.371 | -6,19 | -6.089 | -4.618 | -6.83 | -3.136 |  |  |  |  | 44.704 | -138 | 2
-137 | -4.38 | -4.347 | -6,15 | -6.053 | -4.593 | -6.792 | -3.118 |  |  |  |  | 45.1175 | -137 | 3
-136 | -4.36 | -4.323 | -6,11 | -6.018 | -4.567 | -6.753 | -3.101 |  |  |  |  | 45.5307 | -136 | 4
-135 | -4.33 | -4.299 | -6,08 | -5.982 | -4.541 | -6.714 | -3.083 |  |  |  |  | 45.9436 | -135 | 5
-134 | -4.31 | -4.275 | -6,04 | -5.946 | -4.515 | -6.675 | -3.066 |  |  |  |  | 46.3563 | -134 | 6
-133 | -4.28 | -4.251 | -6.01 | -5.91 | -4.489 | -6.635 | -3.048 |  |  |  |  | 46.7688 | -133 | 7
-132 | -4.26 | -4.226 | -5.97 | -5.874 | -4.463 | -6.596 | -3.03 |  |  |  |  | 47.181 | -132 | 8
-131 | -4.23 | -4.202 | -5.93 | -5.837 | -4.437 | -6.556 | -3.012 |  |  |  |  | 47.593 | -131 | 9
-130 | -4.21 | -4.177 | -5.9 | -5.801 | -4.41 | -6.516 | -2.994 |  |  |  |  | 48.0048 | -130 | 0
-129 | -4.18 | -4.152 | -5.86 | -5.764 | -4.384 | -6.476 | -2.976 |  |  |  |  | 48.4163 | -129 | 1
-128 | -4.16 | -4.127 | -5.82 | -5.727 | -4.357 | -6.436 | -2.957 |  |  |  |  | 48.8276 | -128 | 2
-127 | -4.13 | -4.102 | -5.79 | -5.69 | -4.33 | -6.395 | -2.939 |  |  |  |  | 49.2386 | -127 | 3
-126 | -4.11 | -4.077 | -5.75 | -5.653 | -4.303 | -6.354 | -2.921 |  |  |  |  | 49.6495 | -126 | 4
-125 | -4.08 | -4.051 | -5.71 | -5.615 | -4.276 | -6.314 | -2.902 |  |  |  |  | 50.0601 | -125 | 5
-124 | -4.05 | -4.026 | -5.68 | -5.578 | -4.248 | -6.273 | -2.883 |  |  |  |  | 50.4705 | -124 | 6
-123 | -4.03 | -4 | -5.64 | -5.54 | -4.221 | -6.231 | -2.864 |  |  |  |  | 50.8806 | -123 | 7
-122 | -4 | -3.974 | -5.6 | -5.502 | -4.193 | -6.19 | -2.846 |  |  |  |  | 51.2906 | -122 | 8
-121 | -3.98 | -3.949 | -5.57 | -5.464 | -4.166 | -6.149 | -2.827 |  |  |  |  | 51.7003 | -121 | 9
-120 | -3.95 | -3.923 | -5.53 | -5.426 | -4.138 | -6.107 | -2.807 |  |  |  |  | 52.1098 | -120 | 0
-119 | -3.92 | -3.897 | -5.49 | -5.388 | -4.11 | -6.065 | -2.788 |  |  |  |  | 52.5191 | -119 | 1
-118 | -3.9 | -3.87 | -5.45 | -5.349 | -4.082 | -6.023 | -2.769 |  |  |  |  | 52.9281 | -118 | 2
-117 | -3.87 | -3.844 | -5.41 | -5.311 | -4.053 | -5.981 | -2.75 |  |  |  |  | 53.337 | -117 | 3
-116 | -3.84 | -3.818 | -5.38 | -5.272 | -4.025 | -5.938 | -2.73 |  |  |  |  | 53.7456 | -116 | 4
-115 | -3.81 | -3.791 | -5.34 | -5.233 | -3.997 | -5.896 | -2.711 |  |  |  |  | 54.154 | -115 | 5
-114 | -3.79 | -3.764 | -5.3 | -5.194 | -3.968 | -5.853 | -2.691 |  |  |  |  | 54.5622 | -114 | 6
-113 | -3.76 | -3.737 | -5.26 | -5.155 | -3.939 | -5.81 | -2.671 |  |  |  |  | 54.9702 | -113 | 7
-112 | -3.73 | -3.711 | -5.22 | -5.115 | -3.91 | -5.767 | -2.651 |  |  |  |  | 55.378 | -112 | 8
-111 | -3.71 | -3.684 | -5.19 | -5.076 | -3.881 | -5.724 | -2.632 |  |  |  |  | 55.7856 | -111 | 9
-110 | -3.68 | -3.656 | -5.15 | -5.036 | -3.852 | -5.68 | -2.612 |  |  |  |  | 56.193 | -110 | 0
-109 | -3.65 | -3.629 | -5.11 | -4.996 | -3.823 | -5.637 | -2.591 |  |  |  |  | 56.6002 | -109 | 1
-108 | -3.62 | -3.602 | -5.07 | -4.956 | -3.793 | -5.593 | -2.571 |  |  |  |  | 57.0072 | -108 | 2
-107 | -3.6 | -3.574 | -5.03 | -4.916 | -3.764 | -5.549 | -2.551 |  |  |  |  | 57.4139 | -107 | 3
-106 | -3.57 | -3.547 | -4.99 | -4.876 | -3.734 | -5.505 | -2.531 |  |  |  |  | 57.8205 | -106 | 4
-105 | -3.54 | -3.519 | -4.95 | -4.836 | -3.704 | -5.46 | -2.51 |  |  |  |  | 58.2269 | -105 | 5
-104 | -3.51 | -3.491 | -4.91 | -4.795 | -3.674 | -5.416 | -2.49 |  |  |  |  | 58.6331 | -104 | 6
-103 | -3.48 | -3.463 | -4.87 | -4.755 | -3.644 | -5.371 | -2.469 |  |  |  |  | 59.0391 | -103 | 7
-102 | -3.46 | -3.435 | -4.83 | -4.714 | -3.614 | -5.327 | -2.448 |  |  |  |  | 59.4448 | -102 | 8
-101 | -3.43 | -3.407 | -4.79 | -4.673 | -3.584 | -5.282 | -2.427 |  |  |  |  | 59.8504 | -101 | 9
-100 | -3.4 | -3.378 | -4.75 | -4.632 | -3.553 | -5.237 | -2.407 |  |  |  |  | 60.2558 | -100 | 0
-99 | -3.37 | -3.35 | -4.71 | -4.591 | -3.523 | -5.191 | -2.386 |  |  |  |  | 60.6611 | -99 | 1
-98 | -3.34 | -3.321 | -4.66 | -4.55 | -3.492 | -5.146 | -2.365 |  |  |  |  | 61.0661 | -98 | 2
-97 | -3.31 | -3.293 | -4.62 | -4.508 | -3.461 | -5.1 | -2.343 |  |  |  |  | 61.4709 | -97 | 3
-96 | -3.28 | -3.264 | -4.58 | -4.467 | -3.43 | -5.055 | -2.322 |  |  |  |  | 61.8756 | -96 | 4
-95 | -3.25 | -3.235 | -4.54 | -4.425 | -3.399 | -5.009 | -2.301 |  |  |  |  | 62.28 | -95 | 5
-94 | -3.23 | -3.206 | -4.5 | -4.383 | -3.368 | -4.963 | -2.28 |  |  |  |  | 62.6843 | -94 | 6
-93 | -3.2 | -3.177 | -4.45 | -4.341 | -3.337 | -4.916 | -2.258 |  |  |  |  | 63.0884 | -93 | 7
-92 | -3.17 | -3.147 | -4.41 | -4.299 | -3.305 | -4.87 | -2.237 |  |  |  |  | 63.4923 | -92 | 8
-91 | -3.14 | -3.118 | -4.37 | -4.257 | -3.274 | -4.824 | -2.215 |  |  |  |  | 63.896 | -91 | 9
-90 | -3.11 | -3.089 | -4.33 | -4.215 | -3.242 | -4.777 | -2.193 |  |  |  |  | 64.2996 | -90 | 0
-89 | -3.08 | -3.059 | -4.28 | -4.172 | -3.211 | -4.73 | -2.171 |  |  |  |  | 64.703 | -89 | 1
-88 | -3.05 | -3.029 | -4.24 | -4.13 | -3.179 | -4.683 | -2.15 |  |  |  |  | 65.1062 | -88 | 2
-87 | -3.02 | -2.999 | -4.2 | -4.087 | -3.147 | -4.636 | -2.128 |  |  |  |  | 65.5092 | -87 | 3
-86 | -2.99 | -2.97 | -4.15 | -4.044 | -3.115 | -4.588 | -2.106 |  |  |  |  | 65.912 | -86 | 4
-85 | -2.96 | -2.939 | -4.11 | -4.001 | -3.082 | -4.541 | -2.084 |  |  |  |  | 66.3147 | -85 | 5
-84 | -2.93 | -2.909 | -4.06 | -3.958 | -3.05 | -4.493 | -2.061 |  |  |  |  | 66.7172 | -84 | 6
-83 | -2.9 | -2.879 | -4.02 | -3.915 | -3.018 | -4.446 | -2.039 |  |  |  |  | 67.1195 | -83 | 7
-82 | -2.87 | -2.849 | -3.98 | -3.872 | -2.985 | -4.398 | -2.017 |  |  |  |  | 67.5217 | -82 | 8
-81 | -2.84 | -2.818 | -3.93 | -3.829 | -2.953 | -4.35 | -1.995 |  |  |  |  | 67.9236 | -81 | 9
-80 | -2.81 | -2.788 | -3.89 | -3.785 | -2.92 | -4.301 | -1.972 |  |  |  |  | 68.3254 | -80 | 0
-79 | -2.78 | -2.757 | -3.84 | -3.742 | -2.887 | -4.253 | -1.95 |  |  |  |  | 68.7271 | -79 | 1
-78 | -2.75 | -2.726 | -3.8 | -3.698 | -2.854 | -4.204 | -1.927 |  |  |  |  | 69.1286 | -78 | 2
-77 | -2.72 | -2.695 | -3.75 | -3.654 | -2.821 | -4.156 | -1.904 |  |  |  |  | 69.5299 | -77 | 3
-76 | -2.69 | -2.664 | -3.71 | -3.61 | -2.788 | -4.107 | -1.882 |  |  |  |  | 69.931 | -76 | 4
-75 | -2.66 | -2.633 | -3.66 | -3.566 | -2.754 | -4.058 | -1.859 |  |  |  |  | 70.332 | -75 | 5
-74 | -2.62 | -2.602 | -3.62 | -3.522 | -2.721 | -4.009 | -1.836 |  |  |  |  | 70.7328 | -74 | 6
-73 | -2.59 | -2.57 | -3.57 | -3.478 | -2.687 | -3.959 | -1.813 |  |  |  |  | 71.1335 | -73 | 7
-72 | -2.56 | -2.539 | -3.53 | -3.433 | -2.654 | -3.91 | -1.79 |  |  |  |  | 71.534 | -72 | 8
-71 | -2.53 | -2.507 | -3.48 | -3.389 | -2.62 | -3.86 | -1.767 |  |  |  |  | 71.9344 | -71 | 9
-70 | -2.5 | -2.475 | -3.44 | -3.344 | -2.586 | -3.811 | -1.744 |  |  |  |  | 72.3345 | -70 | 0
-69 | -2.47 | -2.444 | -3.39 | -3.299 | -2.552 | -3.761 | -1.721 |  |  |  |  | 72.7346 | -69 | 1
-68 | -2.44 | -2.412 | -3.35 | -3.255 | -2.518 | -3.711 | -1.697 |  |  |  |  | 73.1344 | -68 | 2
-67 | -2.4 | -2.38 | -3.3 | -3.21 | -2.484 | -3.661 | -1.674 |  |  |  |  | 73.5341 | -67 | 3
-66 | -2.37 | -2.348 | -3.25 | -3.165 | -2.45 | -3.61 | -1.651 |  |  |  |  | 73.9337 | -66 | 4
-65 | -2.34 | -2.315 | -3.21 | -3.12 | -2.416 | -3.56 | -1.627 |  |  |  |  | 74.3331 | -65 | 5
-64 | -2.31 | -2.283 | -3.16 | -3.074 | -2.381 | -3.509 | -1.604 |  |  |  |  | 74.7324 | -64 | 6
-63 | -2.28 | -2.25 | -3.12 | -3.029 | -2.347 | -3.459 | -1.58 |  |  |  |  | 75.1315 | -63 | 7
-62 | -2.24 | -2.218 | -3.07 | -2.984 | -2.312 | -3.408 | -1.556 |  |  |  |  | 75.5304 | -62 | 8
-61 | -2.21 | -2.185 | -3.02 | -2.938 | -2.277 | -3.357 | -1.533 |  |  |  |  | 75.9292 | -61 | 9
-60 | -2.18 | -2.152 | -2.98 | -2.892 | -2.243 | -3.306 | -1.509 |  |  |  | 69.5203 | 76.3278 | -60 | 0
-59 | -2.15 | -2.12 | -2.93 | -2.847 | -2.208 | -3.254 | -1.485 |  |  |  | 69.9873 | 76.7263 | -59 | 1
-58 | -2.11 | -2.087 | -2.88 | -2.801 | -2.173 | -3.203 | -1.461 |  |  |  | 70.4557 | 77.1247 | -58 | 2
-57 | -2.08 | -2.053 | -2.84 | -2.755 | -2.137 | -3.152 | -1.437 |  |  |  | 70.9256 | 77.5229 | -57 | 3
-56 | -2.05 | -2.02 | -2.79 | -2.709 | -2.102 | -3.1 | -1.413 |  |  |  | 71.397 | 77.921 | -56 | 4
-55 | -2.02 | -1.987 | -2.74 | -2.663 | -2.067 | -3.048 | -1.389 |  |  |  | 71.8697 | 78.3189 | -55 | 5
-54 | -1.98 | -1.953 | -2.7 | -2.617 | -2.032 | -2.996 | -1.365 |  |  |  | 72.3439 | 78.7166 | -54 | 6
-53 | -1.95 | -1.92 | -2.65 | -2.57 | -1,966 | -2.944 | -1.341 |  |  |  | 72.8196 | 79.1143 | -53 | 7
-52 | -1.92 | -1.886 | -2.6 | -2.524 | -1.961 | -2.892 | -1.317 |  |  |  | 73.2966 | 79.5117 | -52 | 8
-51 | -1.88 | -1.853 | -2.56 | -2.478 | -1.925 | -2.839 | -1.293 |  |  |  | 73.7751 | 79.9091 | -51 | 9
-50 | -1.85 | -1.819 | -2,51 | -2.431 | -1.889 | -2.787 | -1.268 | -0.236 | -0.226 |  | 74.255 | 80.3063 | -50 | 0
-49 | -1.81 | -1.785 | -2,46 | -2.384 | -1.853 | -2.734 | -1.244 | -0.232 | -0.223 |  | 74.7363 | 80.7033 | -49 | 1
-48 | -1.78 | -1.751 | -2,41 | -2.338 | -1.817 | -2.681 | -1.22 | -0.228 | -0.219 |  | 75.219 | 81.1003 | -48 | 2
-47 | -1.74 | -1.717 | -2,36 | -2.291 | -1.781 | -2.628 | -1.195 | -0.224 | -0.215 |  | 75.7032 | 81.497 | -47 | 3
-46 | -1.71 | -1.682 | -2,32 | -2.244 | -1.745 | -2.575 | -1.171 | -0.22 | -0.211 |  | 76.1887 | 81.8937 | -46 | 4
-45 | -1.67 | -1.648 | -2,27 | -2.197 | -1.709 | -2.522 | -1.146 | -0.215 | -0.207 |  | 76.6756 | 82.2902 | -45 | 5
-44 | -1.64 | -1.614 | -2,22 | -2.15 | -1.673 | -2.469 | -1.121 | -0.211 | -0.204 |  | 77.1639 | 82.6865 | -44 | 6
-43 | -1.6 | -1.579 | -2,17 | -2.102 | -1.636 | -2.416 | -1.097 | -0.207 | -0.2 |  | 77.6537 | 83.0828 | -43 | 7
-42 | -1.57 | -1.544 | -2,12 | -2.055 | -1.6 | -2.362 | -1.072 | -0.203 | -0.196 |  | 78.1448 | 83.4789 | -42 | 8
-41 | -1.53 | -1.51 | -2,08 | -2.008 | -1.563 | -2.308 | -1.047 | -0.199 | -0.192 |  | 78.6373 | 83.8748 | -41 | 9
-40 | -1.5 | -1.475 | -2,03 | -1.96 | -1.527 | -2.254 | -1.023 | -0.194 | -0.188 |  | 79.1312 | 84.2707 | -40 | 0
-39 | -1.46 | -1.44 | -1,98 | -1.913 | -1.49 | -2.2 | -0.998 | -0.19 | -0.184 |  | 79.6264 | 84.6663 | -39 | 1
-38 | -1.43 | -1.405 | -1,93 | -1.865 | -1.453 | -2.146 | -0.973 | -0.186 | -0.18 |  | 80.1231 | 85.0619 | -38 | 2
-37 | -1.39 | -1.37 | -1,88 | -1.818 | -1.416 | -2.092 | -0.948 | -0.181 | -0.175 |  | 80.6211 | 85.4573 | -37 | 3
-36 | -1.36 | -1.334 | -1,83 | -1.77 | -1.379 | -2.038 | -0.923 | -0.177 | -0.171 |  | 81.1205 | 85.8526 | -36 | 4
-35 | -1.32 | -1.299 | -1,78 | -1.722 | -1.342 | -1.983 | -0.898 | -0.173 | -0.167 |  | 81.6213 | 86.2478 | -35 | 5
-34 | -1.28 | -1.263 | -1,73 | -1.674 | -1.305 | -1.929 | -0.873 | -0.168 | -0.163 |  | 82.1235 | 86.6428 | -34 | 6
-33 | -1.25 | -1.228 | -1,68 | -1.626 | -1.268 | -1.874 | -0.848 | -0.164 | -0.158 |  | 82.627 | 87.0377 | -33 | 7
-32 | -1.21 | -1.192 | -1,63 | -1.578 | -1.231 | -1.819 | -0.823 | -0.159 | -0.154 |  | 83.1319 | 87.4325 | -32 | 8
-31 | -1.18 | -1.157 | -1,58 | -1.53 | -1.193 | -1.764 | -0.797 | -0.155 | -0.15 |  | 83.6382 | 87.8271 | -31 | 9
-30 | -1.14 | -1.121 | -1,53 | -1.481 | -1.156 | -1.709 | -0.772 | -0.15 | -0.145 |  | 84.1458 | 88.2217 | -30 | 0
-29 | -1.1 | -1.085 | -1,48 | -1.433 | -1.118 | -1.654 | -0.747 | -0.145 | -0.141 |  | 84.6547 | 88.616 | -29 | 1
-28 | -1.07 | -1.049 | -1,43 | -1.385 | -1.081 | -1.599 | -0.722 | -0.141 | -0.137 |  | 85.1651 | 89.0103 | -28 | 2
-27 | -1.03 | -1.013 | -1,38 | -1.336 | -1.043 | -1.543 | -0.696 | -0.136 | -0.132 |  | 85.6768 | 89.4044 | -27 | 3
-26 | -0.99 | -0.976 | -1,32 | -1.288 | -1.005 | -1.487 | -0.671 | -0.132 | -0.128 |  | 86.1898 | 89.7985 | -26 | 4
-25 | -0.95 | -0.94 | -1,27 | -1.239 | -0.968 | -1.432 | -0.646 | -0.127 | -0.123 |  | 86.7042 | 90.1923 | -25 | 5
-24 | -0.92 | -0.903 | -1,22 | -1.19 | -0.93 | -1.376 | -0.62 | -0.122 | -0.119 |  | 87.22 | 90.5861 | -24 | 6
-23 | -0.88 | -0.867 | -1,17 | -1.141 | -0.892 | -1.32 | -0.595 | -0.117 | -0.114 |  | 87.7371 | 90.9797 | -23 | 7
-22 | -0.84 | -0.83 | -1,12 | -1.093 | -0.854 | -1.264 | -0.569 | -0.112 | -0.109 |  | 88.2555 | 91.3732 | -22 | 8
-21 | -0.81 | -0.794 | -1,07 | -1.044 | -0.816 | -1.208 | -0.544 | -0.108 | -0.105 |  | 88.7753 | 91.7666 | -21 | 9
-20 | -0.77 | -0.757 | -1,02 | -0.995 | -0.777 | -1.151 | -0.518 | -0.103 | -0.1 |  | 89.2964 | 92.1599 | -20 | 0
-19 | -0.73 | -0.72 | -0,97 | -0.945 | -0.739 | -1.095 | -0.492 | -0.098 | -0.095 |  | 89.8189 | 92.553 | -19 | 1
-18 | -0.69 | -0.683 | -0,92 | -0.896 | -0.701 | -1.038 | -0.467 | -0.093 | -0.091 |  | 90.3428 | 92.9461 | -18 | 2
-17 | -0.66 | -0.646 | -0,87 | -0.847 | -0.662 | -0.982 | -0.441 | -0.088 | -0.086 |  | 90.8679 | 93.339 | -17 | 3
-16 | -0.62 | -0.608 | -0,81 | -0.798 | -0.624 | -0.925 | -0.415 | -0.083 | -0.081 |  | 91.3944 | 93.7317 | -16 | 4
-15 | -0.58 | -0.571 | -0,76 | -0.748 | -0.585 | -0.868 | -0.39 | -0.078 | -0.076 |  | 91.9223 | 94.1244 | -15 | 5
-14 | -0.54 | -0.534 | -0,71 | -0.699 | -0.547 | -0.811 | -0.364 | -0.073 | -0.071 |  | 92.4514 | 94.5169 | -14 | 6
-13 | -0.5 | -0.496 | -0,66 | -0.65 | -0.508 | -0.754 | -0.338 | -0.068 | -0.066 |  | 92.982 | 94.9093 | -13 | 7
-12 | -0.47 | -0.458 | -0,61 | -0.6 | -0.469 | -0.696 | -0.312 | -0.063 | -0.061 |  | 93.5138 | 95.3016 | -12 | 8
-11 | -0.43 | -0.421 | -0,56 | -0.55 | -0.431 | -0.639 | -0.286 | -0.058 | -0.056 |  | 94.047 | 95.6938 | -11 | 9
-10 | -0.39 | -0.383 | -0,51 | -0.501 | -0.392 | -0.581 | -0.26 | -0.053 | -0.051 |  | 94.5815 | 96.0859 | -10 | 0
-9 | -0.35 | -0.345 | -0,46 | -0.451 | -0.353 | -0.524 | -0.234 | -0.048 | -0.046 |  | 95.1174 | 96.4778 | -9 | 1
-8 | -0.31 | -0.307 | -0,41 | -0.401 | -0.314 | -0.466 | -0.208 | -0.042 | -0.041 |  | 95.6546 | 96.8696 | -8 | 2
-7 | -0.27 | -0.269 | -0,36 | -0.351 | -0.275 | -0.408 | -0.183 | -0.037 | -0.036 |  | 96.1931 | 97.2613 | -7 | 3
-6 | -0.23 | -0.231 | -0,31 | -0.301 | -0.236 | -0.35 | -0.157 | -0.032 | -0.031 |  | 96.7329 | 97.6529 | -6 | 4
-5 | -0.19 | -0.193 | -0.25 | -0.251 | -0.197 | -0.292 | -0.13 | -0.027 | -0.026 |  | 97.2741 | 98.0444 | -5 | 5
-4 | -0.16 | -0.154 | -0.2 | -0.201 | -0.157 | -0.234 | -0.104 | -0.021 | -0.021 |  | 97.8166 | 98.4358 | -4 | 6
-3 | -0.12 | -0.116 | -0.15 | -0.151 | -0.118 | -0.176 | -0.078 | -0.016 | -0.016 |  | 98.3605 | 98.827 | -3 | 7
-2 | -0.08 | -0.077 | -0.1 | -0.101 | -0.079 | -0.117 | -0.052 | -0.011 | -0.011 |  | 98.9057 | 99.2181 | -2 | 8
-1 | -0.04 | -0.039 | -0.05 | -0.05 | -0.039 | -0.059 | -0.026 | -0.005 | -0.005 |  | 99.4522 | 99.6091 | -1 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1 | 0.04 | 0.039 | 0.05 | 0.05 | 0.039 | 0.059 | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0 | 100.5492 | 100.3908 | 1 | 1
2 | 0.08 | 0.078 | 0.1 | 0.101 | 0.079 | 0.118 | 0.052 | 0.011 | 0.011 | -0.001 | 101.0997 | 100.7814 | 2 | 2
3 | 0.12 | 0.117 | 0.16 | 0.151 | 0.119 | 0.176 | 0.078 | 0.016 | 0.016 | -0.001 | 101.6515 | 101.172 | 3 | 3
4 | 0.16 | 0.156 | 0.21 | 0.202 | 0.158 | 0.235 | 0.104 | 0.022 | 0.021 | -0.001 | 102.2046 | 101.5624 | 4 | 4
5 | 0.2 | 0.195 | 0.26 | 0.253 | 0.198 | 0.295 | 0.13 | 0.027 | 0.027 | -0.001 | 102.7591 | 101.9527 | 5 | 5
6 | 0.24 | 0.234 | 0.31 | 0.303 | 0.238 | 0.354 | 0.156 | 0.033 | 0.032 | -0.001 | 103.3149 | 102.3429 | 6 | 6
7 | 0.28 | 0.273 | 0.36 | 0.354 | 0.277 | 0.413 | 0.182 | 0.038 | 0.038 | -0.001 | 103.8721 | 102.733 | 7 | 7
8 | 0.32 | 0.312 | 0.42 | 0.405 | 0.317 | 0.472 | 0.208 | 0.044 | 0.043 | -0.002 | 104.4306 | 103.1229 | 8 | 8
9 | 0.36 | 0.351 | 0.47 | 0.456 | 0.357 | 0.532 | 0.234 | 0.05 | 0.049 | -0.002 | 104.9904 | 103.5128 | 9 | 9
10 | 0.4 | 0.391 | 0.52 | 0.507 | 0.397 | 0.591 | 0.261 | 0.055 | 0.054 | -0.002 | 105.5515 | 103.9025 | 10 | 0
11 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.558 | 0.437 | 0.651 | 0.287 | 0.061 | 0.06 | -0.002 | 106.114 | 104.2921 | 11 | 1
12 | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.609 | 0.477 | 0.711 | 0.313 | 0.066 | 0.065 | -0.002 | 106.6778 | 104.6816 | 12 | 2
13 | 0.52 | 0.51 | 0.68 | 0.66 | 0.517 | 0.77 | 0.34 | 0.072 | 0.071 | -0.002 | 107.243 | 105.071 | 13 | 3
14 | 0.56 | 0.549 | 0.73 | 0.711 | 0.557 | 0.83 | 0.366 | 0.078 | 0.077 | -0.002 | 107.8094 | 105.4603 | 14 | 4
15 | 0.6 | 0.589 | 0.78 | 0.762 | 0.597 | 0.89 | 0.392 | 0.084 | 0.082 | -0.002 | 108.3773 | 105.8495 | 15 | 5
16 | 0.64 | 0.629 | 0.84 | 0.813 | 0.637 | 0.95 | 0.419 | 0.09 | 0.088 | -0.002 | 108.9464 | 106.2385 | 16 | 6
17 | 0.68 | 0.669 | 0.89 | 0.865 | 0.677 | 1.011 | 0.445 | 0.095 | 0.094 | -0.002 | 109.5169 | 106.6274 | 17 | 7
18 | 0.72 | 0.709 | 0.94 | 0.916 | 0.718 | 1.071 | 0.472 | 0.101 | 0.1 | -0.003 | 110.0888 | 107.0162 | 18 | 8
19 | 0.76 | 0.749 | 1 | 0.967 | 0.758 | 1.131 | 0.498 | 0.107 | 0.105 | -0.003 | 110.6619 | 107.4049 | 19 | 9
20 | 0.8 | 0.789 | 1.05 | 1.019 | 0.798 | 1.192 | 0.525 | 0.113 | 0.111 | -0.003 | 111.2364 | 107.7935 | 20 | 0
21 | 0.84 | 0.83 | 1.1 | 1.07 | 0.838 | 1.252 | 0.551 | 0.119 | 0.117 | -0.003 | 111.8123 | 108.182 | 21 | 1
22 | 0.88 | 0.87 | 1.16 | 1.122 | 0.879 | 1.313 | 0.578 | 0.125 | 0.123 | -0.003 | 112.3895 | 108.5703 | 22 | 2
23 | 0.92 | 0.911 | 1.21 | 1.174 | 0.919 | 1.373 | 0.605 | 0.131 | 0.129 | -0.003 | 112.9681 | 108.9585 | 23 | 3
24 | 0.96 | 0.951 | 1.26 | 1.225 | 0.96 | 1.434 | 0.632 | 0.137 | 0.135 | -0.003 | 113.548 | 109.3467 | 24 | 4
25 | 1 | 0.992 | 1.31 | 1.277 | 1 | 1.495 | 0.658 | 0.142 | 0.141 | -0.002 | 114.1292 | 109.7347 | 25 | 5
26 | 1.05 | 1.032 | 1.37 | 1.329 | 1.041 | 1.556 | 0.685 | 0.148 | 0.147 | -0.002 | 114.7118 | 110.1225 | 26 | 6
27 | 1.09 | 1.073 | 1.42 | 1.381 | 1.081 | 1.617 | 0.712 | 0.154 | 0.152 | -0.002 | 115.2958 | 110.5103 | 27 | 7
28 | 1.13 | 1.114 | 1.47 | 1.432 | 1.122 | 1.678 | 0.739 | 0.161 | 0.158 | -0.002 | 115.8811 | 110.898 | 28 | 8
29 | 1.17 | 1.155 | 1.53 | 1.484 | 1.162 | 1.739 | 0.766 | 0.167 | 0.165 | -0.002 | 116.4677 | 111.2855 | 29 | 9
30 | 1.21 | 1.196 | 1.58 | 1.536 | 1.203 | 1.8 | 0.793 | 0.173 | 0.171 | -0.002 | 117.0558 | 111.6729 | 30 | 0
31 | 1.25 | 1.237 | 1.63 | 1.588 | 1.244 | 1.862 | 0.82 | 0.179 | 0.177 | -0.002 | 117.6452 | 112.0602 | 31 | 1
32 | 1.29 | 1.279 | 1.69 | 1.64 | 1.285 | 1.924 | 0.847 | 0.185 | 0.183 | -0.002 | 118.2359 | 112.4474 | 32 | 2
33 | 1.34 | 1.32 | 1.74 | 1.693 | 1.325 | 1.985 | 0.874 | 0.191 | 0.189 | -0.002 | 118.828 | 112.8345 | 33 | 3
34 | 1.38 | 1.361 | 1.79 | 1.745 | 1.366 | 2.047 | 0.901 | 0.197 | 0.195 | -0.002 | 119.4215 | 113.2215 | 34 | 4
35 | 1.42 | 1.403 | 1.84 | 1.797 | 1.407 | 2.109 | 0.928 | 0.203 | 0.201 | -0.001 | 120.0163 | 113.6083 | 35 | 5
36 | 1.46 | 1.444 | 1.9 | 1.849 | 1.448 | 2.171 | 0.955 | 0.21 | 0.207 | -0.001 | 120.6125 | 113.995 | 36 | 6
37 | 1.5 | 1.486 | 1.95 | 1.901 | 1.489 | 2.233 | 0.982 | 0.216 | 0.214 | -0.001 | 121.2101 | 114.3817 | 37 | 7
38 | 1.55 | 1.528 | 2 | 1.954 | 1.529 | 2.295 | 1.01 | 0.222 | 0.22 | -0.001 | 121.8091 | 114.7681 | 38 | 8
39 | 1.59 | 1.569 | 2.06 | 2.006 | 1.57 | 2.357 | 1.037 | 0.228 | 0.226 | -0.001 | 122.4094 | 115.1545 | 39 | 9
40 | 1.63 | 1.611 | 2.11 | 2.058 | 1.611 | 2.419 | 1.064 | 0.235 | 0.232 | -1e-08 | 123.0112 | 115.5408 | 40 | 0
41 | 1.67 | 1.653 | 2.16 | 2.111 | 1.652 | 2.482 | 1.092 | 0.241 | 0.239 | -1e-08 | 123.6143 | 115.927 | 41 | 1
42 | 1.71 | 1.695 | 2.22 | 2.163 | 1.693 | 2.544 | 1.119 | 0.247 | 0.245 | -1e-08 | 124.2188 | 116.313 | 42 | 2
43 | 1.76 | 1.738 | 2.27 | 2.216 | 1.734 | 2.607 | 1.146 | 0.254 | 0.251 | 0 | 124.8247 | 116.6989 | 43 | 3
44 | 1.8 | 1.78 | 2.33 | 2.268 | 1.776 | 2.669 | 1.174 | 0.26 | 0.258 | 0 | 125.4319 | 117.0847 | 44 | 4
45 | 1.84 | 1.822 | 2.38 | 2.321 | 1.817 | 2.732 | 1.201 | 0.266 | 0.264 | 0 | 126.0406 | 117.4704 | 45 | 5
46 | 1.88 | 1.865 | 2.43 | 2.374 | 1.858 | 2.795 | 1.229 | 0.273 | 0.271 | 0.001 | 126.6507 | 117.856 | 46 | 6
47 | 1.92 | 1.907 | 2.49 | 2.426 | 1.899 | 2.858 | 1.256 | 0.279 | 0.277 | 0.001 | 127.2622 | 118.2414 | 47 | 7
48 | 1.97 | 1.95 | 2.54 | 2.479 | 1.94 | 2.921 | 1.284 | 0.286 | 0.283 | 0.001 | 127.875 | 118.6268 | 48 | 8
49 | 2.01 | 1.992 | 2.6 | 2.532 | 1.981 | 2.984 | 1.312 | 0.292 | 0.29 | 0.002 | 128.4893 | 119.012 | 49 | 9
50 | 2.05 | 2.035 | 2.65 | 2.585 | 2.022 | 3.047 | 1.339 | 0.299 | 0.296 | 0.002 | 129.105 | 119.3971 | 50 | 0
51 | 2.09 | 2.078 | 2.7 | 2.638 | 2.064 | 3.11 | 1.367 | 0.305 | 0.303 | 0.002 | 129.7221 | 119.7821 | 51 | 1
52 | 2.14 | 2.121 | 2.76 | 2.691 | 2.105 | 3.173 | 1.395 | 0.312 | 0.31 | 0.003 | 130.3406 | 120.167 | 52 | 2
53 | 2.18 | 2.164 | 2.81 | 2.743 | 2.146 | 3.237 | 1.423 | 0.318 | 0.316 | 0.003 | 130.9606 | 120.5518 | 53 | 3
54 | 2.22 | 2.207 | 2.87 | 2.796 | 2.188 | 3.3 | 1.451 | 0.325 | 0.323 | 0.003 | 131.5819 | 120.9364 | 54 | 4
55 | 2.26 | 2.25 | 2.92 | 2.849 | 2.229 | 3.364 | 1.479 | 0.331 | 0.329 | 0.004 | 132.2047 | 121.321 | 55 | 5
56 | 2.31 | 2.294 | 2.97 | 2.902 | 2.27 | 3.428 | 1.506 | 0.338 | 0.336 | 0.004 | 132.829 | 121.7054 | 56 | 6
57 | 2.35 | 2.337 | 3.03 | 2.956 | 2.312 | 3.491 | 1.534 | 0.345 | 0.343 | 0.005 | 133.4546 | 122.0897 | 57 | 7
58 | 2.39 | 2.38 | 3.08 | 3.009 | 2.353 | 3.555 | 1.562 | 0.351 | 0.349 | 0.005 | 134.0817 | 122.4739 | 58 | 8
59 | 2.44 | 2.424 | 3.14 | 3.062 | 2.394 | 3.619 | 1.591 | 0.358 | 0.356 | 0.006 | 134.7103 | 122.8579 | 59 | 9
60 | 2.48 | 2.467 | 3.19 | 3.115 | 2.436 | 3.683 | 1.619 | 0.365 | 0.363 | 0.006 | 135.3403 | 123.2419 | 60 | 0
61 | 2.52 | 2.511 | 3.24 | 3.168 | 2.477 | 3.748 | 1.647 | 0.371 | 0.369 | 0.007 | 135.9717 | 123.6257 | 61 | 1
62 | 2.57 | 2.555 | 3.3 | 3.221 | 2.519 | 3.812 | 1.675 | 0.378 | 0.376 | 0.007 | 136.6046 | 124.0095 | 62 | 2
63 | 2.61 | 2.599 | 3.35 | 3.275 | 2.56 | 3.876 | 1.703 | 0.385 | 0.383 | 0.008 | 137.2389 | 124.3931 | 63 | 3
64 | 2.65 | 2.643 | 3.41 | 3.328 | 2.601 | 3.941 | 1.731 | 0.391 | 0.39 | 0.008 | 137.8748 | 124.7766 | 64 | 4
65 | 2.69 | 2.687 | 3.46 | 3.381 | 2.643 | 4.005 | 1.76 | 0.398 | 0.397 | 0.009 | 138.512 | 125.16 | 65 | 5
66 | 2.74 | 2.731 | 3.51 | 3.435 | 2.684 | 4.07 | 1.788 | 0.405 | 0.403 | 0.009 | 139.1508 | 125.5432 | 66 | 6
67 | 2.78 | 2.775 | 3.57 | 3.488 | 2.726 | 4.134 | 1.816 | 0.412 | 0.41 | 0.01 | 139.791 | 125.9264 | 67 | 7
68 | 2.82 | 2.819 | 3.62 | 3.542 | 2.767 | 4.199 | 1.845 | 0.419 | 0.417 | 0.01 | 140.4327 | 126.3094 | 68 | 8
69 | 2.87 | 2.864 | 3.68 | 3.595 | 2.809 | 4.264 | 1.873 | 0.426 | 0.424 | 0.011 | 141.0759 | 126.6923 | 69 | 9
70 | 2.91 | 2.908 | 3.73 | 3.649 | 2.85 | 4.329 | 1.902 | 0.432 | 0.431 | 0.011 | 141.7206 | 127.0751 | 70 | 0
71 | 2.95 | 2.953 | 3.78 | 3.702 | 2.892 | 4.394 | 1.93 | 0.439 | 0.438 | 0.012 | 142.3668 | 127.4578 | 71 | 1
72 | 3 | 2.997 | 3.84 | 3.756 | 2.933 | 4.459 | 1.959 | 0.446 | 0.445 | 0.012 | 143.0145 | 127.8404 | 72 | 2
73 | 3.04 | 3.042 | 3.89 | 3.809 | 2.975 | 4.524 | 1.987 | 0.453 | 0.452 | 0.013 | 143.6636 | 128.2228 | 73 | 3
74 | 3.09 | 3.087 | 3.95 | 3.863 | 3.016 | 4.59 | 2.016 | 0.46 | 0.459 | 0.014 | 144.3143 | 128.6052 | 74 | 4
75 | 3.13 | 3.131 | 4 | 3.917 | 3.058 | 4.655 | 2.045 | 0.467 | 0.466 | 0.014 | 144.9665 | 128.9874 | 75 | 5
76 | 3.17 | 3.176 | 4.05 | 3.971 | 3.1 | 4.72 | 2.073 | 0.474 | 0.473 | 0.015 | 145.6202 | 129.3695 | 76 | 6
77 | 3.22 | 3.221 | 4.11 | 4.024 | 3.141 | 4.786 | 2.102 | 0.481 | 0.48 | 0.015 | 146.2755 | 129.7515 | 77 | 7
78 | 3.26 | 3.266 | 4.16 | 4.078 | 3.183 | 4.852 | 2.131 | 0.488 | 0.487 | 0.016 | 146.9322 | 130.1334 | 78 | 8
79 | 3.31 | 3.312 | 4.22 | 4.132 | 3.224 | 4.917 | 2.16 | 0.495 | 0.494 | 0.017 | 147.5905 | 130.5152 | 79 | 9
80 | 3.35 | 3.357 | 4.27 | 4.186 | 3.266 | 4.983 | 2.188 | 0.502 | 0.501 | 0.017 | 148.2504 | 130.8968 | 80 | 0
81 | 3.39 | 3.402 | 4.32 | 4.239 | 3.307 | 5.049 | 2.217 | 0.509 | 0.508 | 0.018 | 148.9117 | 131.2783 | 81 | 1
82 | 3.44 | 3.447 | 4.38 | 4.293 | 3.349 | 5.115 | 2.246 | 0.516 | 0.515 | 0.019 | 149.5747 | 131.6597 | 82 | 2
83 | 3.48 | 3.493 | 4.43 | 4.347 | 3.39 | 5.181 | 2.275 | 0.523 | 0.523 | 0.02 | 150.2392 | 132.0411 | 83 | 3
84 | 3.53 | 3.538 | 4.49 | 4.401 | 3.432 | 5.247 | 2.304 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 150.9052 | 132.4222 | 84 | 4
85 | 3.57 | 3.584 | 4.54 | 4.455 | 3.473 | 5.314 | 2.333 | 0.537 | 0.537 | 0.021 | 151.5728 | 132.8033 | 85 | 5
86 | 3.62 | 3.63 | 4.6 | 4.509 | 3.515 | 5.38 | 2.362 | 0.544 | 0.544 | 0.022 | 152.242 | 133.1843 | 86 | 6
87 | 3.66 | 3.676 | 4.65 | 4.563 | 3.556 | 5.446 | 2.392 | 0.551 | 0.552 | 0.022 | 152.9127 | 133.5651 | 87 | 7
88 | 3.71 | 3.721 | 4.71 | 4.617 | 3.598 | 5.513 | 2.421 | 0.558 | 0.559 | 0.023 | 153.585 | 133.9458 | 88 | 8
89 | 3.75 | 3.767 | 4.77 | 4.671 | 3.639 | 5.579 | 2.45 | 0.566 | 0.566 | 0.024 | 154.259 | 134.3264 | 89 | 9
90 | 3.8 | 3.813 | 4.82 | 4.725 | 3.681 | 5.646 | 2.479 | 0.573 | 0.573 | 0.025 | 154.9345 | 134.7069 | 90 | 0
91 | 3.84 | 3.859 | 4.87 | 4.78 | 3.722 | 5.713 | 2.508 | 0.58 | 0.581 | 0.026 | 155.6116 | 135.0873 | 91 | 1
92 | 3.89 | 3.906 | 4.93 | 4.834 | 3.764 | 5.78 | 2.538 | 0.587 | 0.588 | 0.026 | 156.2903 | 135.4676 | 92 | 2
93 | 3.93 | 3.952 | 4.98 | 4.888 | 3.805 | 5.846 | 2.567 | 0.594 | 0.595 | 0.027 | 156.9706 | 135.8477 | 93 | 3
94 | 3.98 | 3.998 | 5.04 | 4.942 | 3.847 | 5.913 | 2.596 | 0.602 | 0.603 | 0.028 | 157.6526 | 136.2277 | 94 | 4
95 | 4.02 | 4.044 | 5.09 | 4.996 | 3.888 | 5.981 | 2.626 | 0.609 | 0.61 | 0.029 | 158.3361 | 136.6077 | 95 | 5
96 | 4.07 | 4.091 | 5.15 | 5.05 | 3.93 | 6.048 | 2.655 | 0.616 | 0.617 | 0.03 | 159.0213 | 136.9875 | 96 | 6
97 | 4.11 | 4.137 | 5.2 | 5.105 | 3.971 | 6.115 | 2.685 | 0.623 | 0.625 | 0.031 | 159.7081 | 137.3671 | 97 | 7
98 | 4.16 | 4.184 | 5.26 | 5.159 | 4.012 | 6.182 | 2.714 | 0.631 | 0.632 | 0.031 | 160.3966 | 137.7467 | 98 | 8
99 | 4.2 | 4.231 | 5.32 | 5.213 | 4.054 | 6.25 | 2.744 | 0.638 | 0.64 | 0.032 | 161.0867 | 138.1262 | 99 | 9
100 | 4.25 | 4.277 | 5.37 | 5.268 | 4.095 | 6.317 | 2.774 | 0.645 | 0.647 | 0.033 | 161.7785 | 138.5055 | 100 | 0
101 | 4.3 | 4.324 | 5.42 | 5.322 | 4.137 | 6.385 | 2.803 | 0.653 | 0.655 | 0.034 | 162.4719 | 138.8847 | 101 | 1
102 | 4.34 | 4.371 | 5.48 | 5.376 | 4.178 | 6.452 | 2.833 | 0.66 | 0.662 | 0.035 | 163.167 | 139.2638 | 102 | 2
103 | 4.39 | 4.418 | 5.53 | 5.431 | 4.219 | 6.52 | 2.863 | 0.669 | 0.67 | 0.036 | 163.8638 | 139.6428 | 103 | 3
104 | 4.43 | 4.465 | 5.59 | 5.485 | 4.261 | 6.588 | 2.892 | 0.675 | 0.677 | 0.037 | 164.5623 | 140.0217 | 104 | 4
105 | 4.48 | 4.512 | 5.64 | 5.54 | 4.302 | 6.656 | 2.922 | 0.682 | 0.685 | 0.038 | 165.2624 | 140.4005 | 105 | 5
106 | 4.53 | 4.559 | 5.7 | 5.594 | 4.343 | 6.724 | 2.952 | 0.69 | 0.692 | 0.039 | 165.9642 | 140.7791 | 106 | 6
107 | 4.57 | 4.607 | 5.75 | 5.649 | 4.384 | 6.792 | 2.982 | 0.697 | 0.7 | 0.04 | 166.6678 | 141.1576 | 107 | 7
108 | 4.62 | 4.654 | 5.81 | 5.703 | 4.426 | 6.86 | 3.012 | 0.704 | 0.708 | 0.041 | 167.373 | 141.536 | 108 | 8
109 | 4.66 | 4.701 | 5.87 | 5.758 | 4.467 | 6.928 | 3.042 | 0.712 | 0.715 | 0.042 | 168.08 | 141.9143 | 109 | 9
110 | 4.71 | 4.749 | 5.92 | 5.812 | 4.508 | 6.996 | 3.072 | 0.719 | 0.723 | 0.043 | 168.7886 | 142.2925 | 110 | 0
111 | 4.76 | 4.796 | 5.97 | 5.867 | 4.549 | 7.064 | 3.102 | 0.727 | 0.73 | 0.044 | 169.499 | 142.6706 | 111 | 1
112 | 4.8 | 4.844 | 6.03 | 5.921 | 4.59 | 7.133 | 3.132 | 0.734 | 0.738 | 0.045 | 170.2112 | 143.0485 | 112 | 2
113 | 4.85 | 4.891 | 6.08 | 5.976 | 4.632 | 7.201 | 3.162 | 0.742 | 0.746 | 0.046 | 170.9251 | 143.4264 | 113 | 3
114 | 4.9 | 4.939 | 6.14 | 6.031 | 4.673 | 7.27 | 3.192 | 0.749 | 0.754 | 0.047 | 171.6407 | 143.8041 | 114 | 4
115 | 4.94 | 4.987 | 6.19 | 6.085 | 4.714 | 7.339 | 3.222 | 0.757 | 0.761 | 0.048 | 172.3581 | 144.1817 | 115 | 5
116 | 4.99 | 5.035 | 6.25 | 6.14 | 4.755 | 7.407 | 3.252 | 0.764 | 0.769 | 0.049 | 173.0773 | 144.5592 | 116 | 6
117 | 5.04 | 5.083 | 6.3 | 6.195 | 4.796 | 7.476 | 3.283 | 0.772 | 0.777 | 0.05 | 173.7982 | 144.9366 | 117 | 7
118 | 5.09 | 5.131 | 6.36 | 6.249 | 4.837 | 7.545 | 3.313 | 0.78 | 0.784 | 0.051 | 174.5209 | 145.3138 | 118 | 8
119 | 5.13 | 5.179 | 6.42 | 6.304 | 4.878 | 7.614 | 3.343 | 0.787 | 0.792 | 0.052 | 175.2454 | 145.691 | 119 | 9
120 | 5.18 | 5.227 | 6.47 | 6.359 | 4.919 | 7.683 | 3.374 | 0.795 | 0.8 | 0.053 | 175.9717 | 146.068 | 120 | 0
121 | 5.23 | 5.275 | 6.53 | 6.414 | 4.96 | 7.752 | 3.404 | 0.802 | 0.808 | 0.055 | 176.6998 | 146.4449 | 121 | 1
122 | 5.27 | 5.324 | 6.58 | 6.468 | 5.001 | 7.821 | 3.434 | 0.81 | 0.816 | 0.056 | 177.4297 | 146.8217 | 122 | 2
123 | 5.32 | 5.372 | 6.64 | 6.523 | 5.042 | 7.89 | 3.465 | 0.818 | 0.824 | 0.057 | 178.1614 | 147.1984 | 123 | 3
124 | 5.37 | 5.42 | 6.69 | 6.578 | 5.083 | 7.96 | 3.495 | 0.825 | 0.831 | 0.058 | 178.8949 | 147.575 | 124 | 4
125 | 5.41 | 5.469 | 6.75 | 6.633 | 5.124 | 8.029 | 3.526 | 0.833 | 0.839 | 0.059 | 179.6303 | 147.9514 | 125 | 5
126 | 5.46 | 5.517 | 6.81 | 6.688 | 5.164 | 8.099 | 3.557 | 0.841 | 0.847 | 0.06 | 180.3675 | 148.3277 | 126 | 6
127 | 5.51 | 5.566 | 6.86 | 6.742 | 5.205 | 8.168 | 3.587 | 0.848 | 0.855 | 0.062 | 181.1066 | 148.704 | 127 | 7
128 | 5.56 | 5.615 | 6.92 | 6.797 | 5.246 | 8.238 | 3.618 | 0.856 | 0.863 | 0.063 | 181.8475 | 149.0801 | 128 | 8
129 | 5.6 | 5.663 | 6.97 | 6.852 | 5.287 | 8.307 | 3.648 | 0.864 | 0.871 | 0.064 | 182.5903 | 149.4561 | 129 | 9
130 | 5.65 | 5.712 | 7.03 | 6.907 | 5.327 | 8.377 | 3.679 | 0.872 | 0.879 | 0.065 | 183.335 | 149.8319 | 130 | 0
131 | 5.7 | 5.761 | 7.09 | 6.962 | 5.368 | 8.447 | 3.71 | 0.879 | 0.887 | 0.067 | 184.0815 | 150.2077 | 131 | 1
132 | 5.75 | 5.81 | 7.14 | 7.017 | 5.409 | 8.517 | 3.741 | 0.887 | 0.895 | 0.068 | 184.83 | 150.5833 | 132 | 2
133 | 5.79 | 5.859 | 7.2 | 7.072 | 5.45 | 8.587 | 3.772 | 0.895 | 0.903 | 0.069 | 185.5803 | 150.9589 | 133 | 3
134 | 5.84 | 5.908 | 7.25 | 7.127 | 5.49 | 8.657 | 3.802 | 0.903 | 0.911 | 0.07 | 186.3325 | 151.3343 | 134 | 4
135 | 5.89 | 5.957 | 7.31 | 7.182 | 5.531 | 8.727 | 3.833 | 0.91 | 0.919 | 0.071 | 187.0867 | 151.7096 | 135 | 5
136 | 5.94 | 6.007 | 7.37 | 7.237 | 5.571 | 8.797 | 3.864 | 0.918 | 0.927 | 0.073 | 187.8428 | 152.0847 | 136 | 6
137 | 5.99 | 6.056 | 7.42 | 7.292 | 5.612 | 8.867 | 3.895 | 0.926 | 0.935 | 0.074 | 188.6008 | 152.4598 | 137 | 7
138 | 6.03 | 6.105 | 7.48 | 7.347 | 5.652 | 8.938 | 3.926 | 0.934 | 0.943 | 0.075 | 189.3607 | 152.8347 | 138 | 8
139 | 6.08 | 6.155 | 7.53 | 7.402 | 5.693 | 9.008 | 3.957 | 0.942 | 0.951 | 0.077 | 190.1226 | 153.2096 | 139 | 9
140 | 6.13 | 6.204 | 7.59 | 7.457 | 5.733 | 9.078 | 3.988 | 0.95 | 0.959 | 0.078 | 190.8865 | 153.5843 | 140 | 0
141 | 6.18 | 6.254 | 7.65 | 7.512 | 5.774 | 9.149 | 4.019 | 0.957 | 0.967 | 0.079 | 191.6523 | 153.9589 | 141 | 1
142 | 6.23 | 6.303 | 7.7 | 7.567 | 5.814 | 9.22 | 4.05 | 0.965 | 0.975 | 0.081 | 192.4201 | 154.3334 | 142 | 2
143 | 6.28 | 6.353 | 7.76 | 7.622 | 5.855 | 9.29 | 4.082 | 0.973 | 0.983 | 0.082 | 193.1899 | 154.7078 | 143 | 3
144 | 6.33 | 6.403 | 7.81 | 7.677 | 5.895 | 9.361 | 4.113 | 0.981 | 0.992 | 0.083 | 193.9617 | 155.082 | 144 | 4
145 | 6.37 | 6.452 | 7.87 | 7.732 | 5.936 | 9.432 | 4.144 | 0.989 | 1 | 0.085 | 194.7355 | 155.4562 | 145 | 5
146 | 6.42 | 6.502 | 7.93 | 7.787 | 5.976 | 9.503 | 4.175 | 0.997 | 1.008 | 0.086 | 195.5113 | 155.8302 | 146 | 6
147 | 6.47 | 6.552 | 7.98 | 7.843 | 6.016 | 9.573 | 4.207 | 1.005 | 1.016 | 0.088 | 196.2891 | 156.2041 | 147 | 7
148 | 6.52 | 6.602 | 8.04 | 7.898 | 6.057 | 9.644 | 4.238 | 1.013 | 1.024 | 0.089 | 197.0689 | 156.5779 | 148 | 8
149 | 6.57 | 6.652 | 8.09 | 7.953 | 6.097 | 9.715 | 4.269 | 1.021 | 1.032 | 0.091 | 197.8508 | 156.9516 | 149 | 9
150 | 6.62 | 6.702 | 8.15 | 8.008 | 6.137 | 9.787 | 4.301 | 1.029 | 1.041 | 0.092 | 198.6348 | 157.3251 | 150 | 0
151 | 6.67 | 6.753 | 8.21 | 8.063 | 6.177 | 9.858 | 4.332 | 1.037 | 1.049 | 0.093 | 199.4207 | 157.6986 | 151 | 1
152 | 6.72 | 6.803 | 8.26 | 8.118 | 6.218 | 9.929 | 4.364 | 1.045 | 1.057 | 0.095 | 200.2088 | 158.0719 | 152 | 2
153 | 6.77 | 6.853 | 8.32 | 8.174 | 6.258 | 10 | 4.395 | 1.053 | 1.065 | 0.096 | 200.9989 | 158.4451 | 153 | 3
154 | 6.82 | 6.903 | 8.37 | 8.229 | 6.298 | 10.072 | 4.427 | 1.061 | 1.074 | 0.098 | 201.7911 | 158.8182 | 154 | 4
155 | 6.87 | 6.954 | 8.43 | 8.284 | 6.338 | 10.143 | 4.458 | 1.069 | 1.082 | 0.099 | 202.5854 | 159.1912 | 155 | 5
156 | 6.92 | 7.004 | 8.49 | 8.339 | 6.378 | 10.215 | 4.49 | 1.077 | 1.09 | 0.101 | 203.3819 | 159.5641 | 156 | 6
157 | 6.97 | 7.055 | 8.54 | 8.394 | 6.419 | 10.286 | 4.521 | 1.085 | 1.099 | 0.102 | 204.1804 | 159.9368 | 157 | 7
158 | 7.02 | 7.106 | 8.6 | 8.45 | 6.459 | 10.358 | 4.553 | 1.093 | 1.107 | 0.104 | 204.981 | 160.3095 | 158 | 8
159 | 7.07 | 7.156 | 8.65 | 8.505 | 6.499 | 10.429 | 4.585 | 1.101 | 1.115 | 0.106 | 205.7838 | 160.682 | 159 | 9
160 | 7.12 | 7.207 | 8.71 | 8.56 | 6.539 | 10.501 | 4.617 | 1.109 | 1.124 | 0.107 | 206.5887 | 161.0544 | 160 | 0
161 | 7.17 | 7.258 | 8.77 | 8.616 | 6.579 | 10.573 | 4.648 | 1.117 | 1.132 | 0.109 | 207.3958 | 161.4267 | 161 | 1
162 | 7.22 | 7.309 | 8.82 | 8.671 | 6.619 | 10.645 | 4.68 | 1.125 | 1.14 | 0.11 | 208.205 | 161.7989 | 162 | 2
163 | 7.27 | 7.36 | 8.88 | 8.726 | 6.659 | 10.717 | 4.712 | 1.133 | 1.149 | 0.112 | 209.0165 | 162.1709 | 163 | 3
164 | 7.33 | 7.411 | 8.93 | 8.781 | 6.699 | 10.789 | 4.744 | 1.141 | 1.157 | 0.113 | 209.83 | 162.5429 | 164 | 4
165 | 7.37 | 7.462 | 8.99 | 8.837 | 6.739 | 10.861 | 4.776 | 1.149 | 1.166 | 0.115 | 210.6458 | 162.9147 | 165 | 5
166 | 7.43 | 7.513 | 9.05 | 8.892 | 6.779 | 10.933 | 4.808 | 1.158 | 1.174 | 0.117 | 211.4638 | 163.2864 | 166 | 6
167 | 7.48 | 7.564 | 9.1 | 8.947 | 6.819 | 11.005 | 4.84 | 1.166 | 1.183 | 0.118 | 212.284 | 163.658 | 167 | 7
168 | 7.53 | 7.615 | 9.16 | 9.003 | 6.859 | 11.077 | 4.872 | 1.174 | 1.191 | 0.12 | 213.1064 | 164.0295 | 168 | 8
169 | 7.58 | 7.666 | 9.21 | 9.058 | 6.899 | 11.15 | 4.904 | 1.182 | 1.2 | 0.122 | 213.9311 | 164.4009 | 169 | 9
170 | 7.63 | 7.718 | 9.27 | 9.113 | 6.939 | 11.222 | 4.936 | 1.19 | 1.208 | 0.123 | 214.758 | 164.7721 | 170 | 0
171 | 7.68 | 7.769 | 9.33 | 9.169 | 6.979 | 11.294 | 4.968 | 1.198 | 1.217 | 0.125 | 215.5871 | 165.1433 | 171 | 1
172 | 7.73 | 7.821 | 9.38 | 9.224 | 7.019 | 11.367 | 5 | 1.207 | 1.225 | 0.127 | 216.4185 | 165.5143 | 172 | 2
173 | 7.79 | 7.872 | 9.44 | 9.279 | 7.059 | 11.439 | 5.032 | 1.215 | 1.234 | 0.128 | 217.2522 | 165.8852 | 173 | 3
174 | 7.84 | 7.924 | 9.49 | 9.335 | 7.099 | 11.512 | 5.064 | 1.223 | 1.242 | 0.13 | 218.0882 | 166.256 | 174 | 4
175 | 7.89 | 7.975 | 9.55 | 9.39 | 7.139 | 11.585 | 5.097 | 1.231 | 1.251 | 0.132 | 218.9265 | 166.6267 | 175 | 5
176 | 7.94 | 8.027 | 9.61 | 9.446 | 7.179 | 11.657 | 5.129 | 1.24 | 1.259 | 0.133 | 219.767 | 166.9972 | 176 | 6
177 | 7.99 | 8.079 | 9.66 | 9.501 | 7.219 | 11.73 | 5.161 | 1.248 | 1.268 | 0.135 | 220.6099 | 167.3677 | 177 | 7
178 | 8.05 | 8.131 | 9.72 | 9.556 | 7.259 | 11.803 | 5.193 | 1.256 | 1.276 | 0.137 | 221.4551 | 167.738 | 178 | 8
179 | 8.1 | 8.183 | 9.77 | 9.612 | 7.299 | 11.876 | 5.226 | 1.264 | 1.285 | 0.139 | 222.3027 | 168.1082 | 179 | 9
180 | 8.15 | 8.235 | 9.83 | 9.667 | 7.338 | 11.949 | 5.258 | 1.273 | 1.294 | 0.14 | 223.1526 | 168.4783 | 180 | 0
181 | 8.2 | 8.287 | 9.89 | 9.723 | 7.378 | 12.022 | 5.29 | 1.281 | 1.302 | 0.142 | 224.0048 | 168.8483 | 181 | 1
182 | 8.25 | 8.339 | 9.94 | 9.778 | 7.418 | 12.095 | 5.323 | 1.289 | 1.311 | 0.144 | 224.8594 | 169.2181 | 182 | 2
183 | 8.31 | 8.391 | 10 | 9.834 | 7.458 | 12.168 | 5.355 | 1.297 | 1.319 | 0.146 | 225.7164 | 169.5879 | 183 | 3
184 | 8.36 | 8.443 | 10.05 | 9.889 | 7.498 | 12.241 | 5.388 | 1.306 | 1.328 | 0.148 | 226.5758 | 169.9575 | 184 | 4
185 | 8.41 | 8.495 | 10.11 | 9.944 | 7.538 | 12.314 | 5.42 | 1.314 | 1.337 | 0.149 | 227.4376 | 170.3271 | 185 | 5
186 | 8.46 | 8.548 | 10.17 | 10 | 7.578 | 12.387 | 5.453 | 1.322 | 1.345 | 0.151 | 228.3018 | 170.6965 | 186 | 6
187 | 8.51 | 8.6 | 10.22 | 10.055 | 7.618 | 12.461 | 5.486 | 1.331 | 1.354 | 0.153 | 229.1684 | 171.0658 | 187 | 7
188 | 8.57 | 8.652 | 10.28 | 10.111 | 7.658 | 12.534 | 5.518 | 1.339 | 1.363 | 0.155 | 230.0375 | 171.4349 | 188 | 8
189 | 8.62 | 8.705 | 10.33 | 10.166 | 7.697 | 12.608 | 5.551 | 1.347 | 1.372 | 0.157 | 230.909 | 171.804 | 189 | 9
190 | 8.67 | 8.757 | 10.39 | 10.222 | 7.737 | 12.681 | 5.584 | 1.356 | 1.38 | 0.159 | 231.7829 | 172.1729 | 190 | 0
191 | 8.72 | 8.81 | 10.45 | 10.277 | 7.777 | 12.755 | 5.616 | 1.364 | 1.389 | 0.161 | 232.6593 | 172.5418 | 191 | 1
192 | 8.78 | 8.863 | 10.5 | 10.333 | 7.817 | 12.828 | 5.649 | 1.373 | 1.398 | 0.163 | 233.5382 | 172.9105 | 192 | 2
193 | 8.83 | 8.915 | 10.56 | 10.388 | 7.857 | 12.902 | 5.682 | 1.381 | 1.407 | 0.164 | 234.4196 | 173.2791 | 193 | 3
194 | 8.88 | 8.968 | 10.61 | 10.444 | 7.897 | 12.975 | 5.715 | 1.389 | 1.415 | 0.166 | 235.3035 | 173.6475 | 194 | 4
195 | 8.93 | 9.021 | 10.67 | 10.499 | 7.937 | 13.049 | 5.747 | 1.398 | 1.424 | 0.168 | 236.1899 | 174.0159 | 195 | 5
196 | 8.99 | 9.074 | 10.73 | 10.555 | 7.977 | 13.123 | 5.78 | 1.406 | 1.433 | 0.17 | 237.0788 | 174.3842 | 196 | 6
197 | 9.04 | 9.127 | 10.78 | 10.61 | 8.017 | 13.197 | 5.813 | 1.415 | 1.442 | 0.172 | 237.9703 | 174.7523 | 197 | 7
198 | 9.09 | 9.18 | 10.84 | 10.666 | 8.057 | 13.271 | 5.846 | 1.423 | 1.45 | 0.174 | 238.8643 | 175.1203 | 198 | 8
199 | 9.15 | 9.233 | 10.89 | 10.721 | 8.097 | 13.345 | 5.879 | 1.432 | 1.459 | 0.176 | 239.7609 | 175.4882 | 199 | 9
200 | 9.2 | 9.286 | 10.95 | 10.777 | 8.137 | 13.419 | 5.912 | 1.44 | 1.468 | 0.178 | 240.66 | 175.856 | 200 | 0
201 | 9.25 | 9.339 | 11.01 | 10.832 | 8.177 | 13.493 | 5.945 | 1.448 | 1.477 | 0.18 | 241.5617 | 176.2237 | 201 | 1
202 | 9.31 | 9.392 | 11.06 | 10.888 | 8.216 | 13.567 | 5.978 | 1.457 | 1.486 | 0.182 | 242.466 | 176.5912 | 202 | 2
203 | 9.36 | 9.446 | 11.12 | 10.943 | 8.256 | 13.641 | 6.011 | 1.465 | 1.495 | 0.184 | 243.3729 | 176.9587 | 203 | 3
204 | 9.42 | 9.499 | 11.17 | 10.999 | 8.296 | 13.715 | 6.044 | 1.474 | 1.504 | 0.186 | 244.2824 | 177.326 | 204 | 4
205 | 9.47 | 9.553 | 11.23 | 11.054 | 8.336 | 13.789 | 6.077 | 1.482 | 1.512 | 0.188 | 245.1946 | 177.6932 | 205 | 5
206 | 9.52 | 9.606 | 11.29 | 11.11 | 8.376 | 13.864 | 6.11 | 1.491 | 1.521 | 0.19 | 246.1094 | 178.0603 | 206 | 6
207 | 9.58 | 9.659 | 11.34 | 11.165 | 8.416 | 13.938 | 6.144 | 1.499 | 1.53 | 0.192 | 247.0268 | 178.4273 | 207 | 7
208 | 9.63 | 9.713 | 11.4 | 11.221 | 8.456 | 14.012 | 6.177 | 1.508 | 1.539 | 0.194 | 247.9469 | 178.7941 | 208 | 8
209 | 9.69 | 9.767 | 11.45 | 11.276 | 8.497 | 14.087 | 6.21 | 1.516 | 1.548 | 0.197 | 248.8697 | 179.1609 | 209 | 9
210 | 9.74 | 9.82 | 11.51 | 11.332 | 8.537 | 14.161 | 6.243 | 1.525 | 1.557 | 0.199 | 249.7952 | 179.5275 | 210 | 0
211 | 9.79 | 9.874 | 11.57 | 11.387 | 8.577 | 14.236 | 6.277 | 1.534 | 1.566 | 0.201 | 250.7233 | 179.894 | 211 | 1
212 | 9.85 | 9.928 | 11.62 | 11.443 | 8.617 | 14.31 | 6.31 | 1.542 | 1.575 | 0.203 | 251.6542 | 180.2604 | 212 | 2
213 | 9.9 | 9.982 | 11.68 | 11.498 | 8.657 | 14.385 | 6.343 | 1.551 | 1.584 | 0.205 | 252.5878 | 180.6267 | 213 | 3
214 | 9.96 | 10.036 | 11.73 | 11.554 | 8.697 | 14.46 | 6.377 | 1.559 | 1.593 | 0.207 | 253.5241 | 180.9929 | 214 | 4
215 | 10.01 | 10.09 | 11.79 | 11.609 | 8.737 | 14.534 | 6.41 | 1.568 | 1.602 | 0.209 | 254.4632 | 181.359 | 215 | 5
216 | 10.07 | 10.144 | 11.85 | 11.665 | 8.777 | 14.609 | 6.443 | 1.576 | 1.611 | 0.211 | 255.405 | 181.7249 | 216 | 6
217 | 10.12 | 10.198 | 11.9 | 11.72 | 8.817 | 14.684 | 6.477 | 1.585 | 1.62 | 0.214 | 256.3496 | 182.0907 | 217 | 7
218 | 10.18 | 10.252 | 11.96 | 11.776 | 8.857 | 14.759 | 6.51 | 1.594 | 1.629 | 0.216 | 257.297 | 182.4564 | 218 | 8
219 | 10.23 | 10.306 | 12.01 | 11.831 | 8.898 | 14.834 | 6.544 | 1.602 | 1.638 | 0.218 | 258.2471 | 182.822 | 219 | 9
220 | 10.29 | 10.36 | 12.07 | 11.887 | 8.938 | 14.909 | 6.577 | 1.611 | 1.647 | 0.22 | 259.2001 | 183.1875 | 220 | 0
221 | 10.35 | 10.414 | 12.13 | 11.943 | 8.978 | 14.984 | 6.611 | 1.62 | 1.656 | 0.222 | 260.1559 | 183.5529 | 221 | 1
222 | 10.4 | 10.469 | 12.18 | 11.998 | 9.018 | 15.059 | 6.645 | 1.628 | 1.665 | 0.225 | 261.1145 | 183.9181 | 222 | 2
223 | 10.46 | 10.523 | 12.24 | 12.054 | 9.058 | 15.134 | 6.678 | 1.637 | 1.674 | 0.227 | 262.076 | 184.2832 | 223 | 3
224 | 10.51 | 10.578 | 12.29 | 12.109 | 9.099 | 15.209 | 6.712 | 1.645 | 1.683 | 0.229 | 263.0403 | 184.6483 | 224 | 4
225 | 10.57 | 10.632 | 12.35 | 12.165 | 9.139 | 15.284 | 6.745 | 1.654 | 1.692 | 0.231 | 264.0075 | 185.0132 | 225 | 5
226 | 10.62 | 10.687 | 12.41 | 12.22 | 9.179 | 15.359 | 6.779 | 1.663 | 1.702 | 0.234 | 264.9776 | 185.3779 | 226 | 6
227 | 10.68 | 10.741 | 12.46 | 12.276 | 9.22 | 15.435 | 6.813 | 1.671 | 1.711 | 0.236 | 265.9506 | 185.7426 | 227 | 7
228 | 10.74 | 10.796 | 12.52 | 12.331 | 9.26 | 15.51 | 6.847 | 1.68 | 1.72 | 0.238 | 266.9265 | 186.1072 | 228 | 8
229 | 10.79 | 10.851 | 12.57 | 12.387 | 9.3 | 15.585 | 6.88 | 1.689 | 1.729 | 0.24 | 267.9052 | 186.4716 | 229 | 9
230 | 10.85 | 10.905 | 12.63 | 12.442 | 9.341 | 15.661 | 6.914 | 1.698 | 1.738 | 0.243 | 268.887 | 186.8359 | 230 | 0
231 | 10.91 | 10.96 | 12.69 | 12.498 | 9.381 | 15.736 | 6.948 | 1.706 | 1.747 | 0.245 | 269.8716 | 187.2001 | 231 | 1
232 | 10.96 | 11.015 | 12.74 | 12.553 | 9.421 | 15.812 | 6.982 | 1.715 | 1.756 | 0.247 | 270.8593 | 187.5642 | 232 | 2
233 | 11.02 | 11.07 | 12.8 | 12.609 | 9.462 | 15.887 | 7.016 | 1.724 | 1.766 | 0.25 | 271.8498 | 187.9282 | 233 | 3
234 | 11.07 | 11.125 | 12.85 | 12.664 | 9.502 | 15.963 | 7.05 | 1.732 | 1.775 | 0.252 | 272.8434 | 188.2921 | 234 | 4
235 | 11.13 | 11.18 | 12.91 | 12.72 | 9.543 | 16.038 | 7.084 | 1.741 | 1.784 | 0.254 | 273.84 | 188.6558 | 235 | 5
236 | 11.19 | 11.235 | 12.97 | 12.776 | 9.583 | 16.114 | 7.118 | 1.75 | 1.793 | 0.257 | 274.8395 | 189.0194 | 236 | 6
237 | 11.24 | 11.29 | 13.02 | 12.831 | 9.624 | 16.19 | 7.152 | 1.759 | 1.802 | 0.259 | 275.8421 | 189.383 | 237 | 7
238 | 11.3 | 11.345 | 13.08 | 12.887 | 9.664 | 16.266 | 7.186 | 1.767 | 1.812 | 0.262 | 276.8477 | 189.7463 | 238 | 8
239 | 11.35 | 11.401 | 13.13 | 12.942 | 9.705 | 16.341 | 7.22 | 1.776 | 1.821 | 0.264 | 277.8564 | 190.1096 | 239 | 9
240 | 11.41 | 11.456 | 13.19 | 12.998 | 9.754 | 16.417 | 7.254 | 1.785 | 1.83 | 0.266 | 278.8681 | 190.4728 | 240 | 0
241 | 11.47 | 11.511 | 13.25 | 13.053 | 9.786 | 16.493 | 7.288 | 1.794 | 1.839 | 0.269 | 279.8829 | 190.8359 | 241 | 1
242 | 11.52 | 11.566 | 13.3 | 13.109 | 9.826 | 16.569 | 7.322 | 1.802 | 1.849 | 0.271 | 280.9008 | 191.1988 | 242 | 2
243 | 11.58 | 11.622 | 13.36 | 13.164 | 9.867 | 16.645 | 7.356 | 1.811 | 1.858 | 0.274 | 281.9217 | 191.5616 | 243 | 3
244 | 11.64 | 11.677 | 13.41 | 13.22 | 9.907 | 16.721 | 7.39 | 1.82 | 1.867 | 0.276 | 282.9458 | 191.9243 | 244 | 4
245 | 11.69 | 11.733 | 13.47 | 13.275 | 9.948 | 16.797 | 7.424 | 1.829 | 1.876 | 0.279 | 283.973 | 192.2869 | 245 | 5
246 | 11.75 | 11.788 | 13.53 | 13.331 | 9.989 | 16.873 | 7.458 | 1.838 | 1.886 | 0.281 | 285.0033 | 192.6494 | 246 | 6
247 | 11.81 | 11.844 | 13.58 | 13.386 | 10.029 | 16.949 | 7.493 | 1.846 | 1.895 | 0.284 | 286.0368 | 193.0117 | 247 | 7
248 | 11.87 | 11.9 | 13.64 | 13.442 | 10.07 | 17.025 | 7.527 | 1.855 | 1.904 | 0.286 | 287.0734 | 193.374 | 248 | 8
249 | 11.92 | 11.956 | 13.69 | 13.497 | 10.111 | 17.101 | 7.561 | 1.864 | 1.914 | 0.289 | 288.1133 | 193.7361 | 249 | 9
250 | 11.98 | 12.011 | 13.75 | 13.553 | 10.151 | 17.178 | 7.596 | 1.873 | 1.923 | 0.291 | 289.1563 | 194.0981 | 250 | 0
251 | 12.04 | 12.067 | 13.81 | 13.608 | 10.192 | 17.254 | 7.63 | 1.882 | 1.932 | 0.294 |  | 194.46 | 251 | 1
252 | 12.09 | 12.123 | 13.86 | 13.664 | 10.233 | 17.33 | 7.664 | 1.891 | 1.942 | 0.296 |  | 194.8218 | 252 | 2
253 | 12.15 | 12.179 | 13.92 | 13.719 | 10.274 | 17.406 | 7.699 | 1.899 | 1.951 | 0.299 |  | 195.1835 | 253 | 3
254 | 12.21 | 12.235 | 13.97 | 13.775 | 10.315 | 17.483 | 7.733 | 1.908 | 1.96 | 0.301 |  | 195.545 | 254 | 4
255 | 12.26 | 12.291 | 14.03 | 13.83 | 10.355 | 17.559 | 7.767 | 1.917 | 1.97 | 0.304 |  | 195.9065 | 255 | 5
256 | 12.32 | 12.347 | 14.09 | 13.886 | 10.396 | 17.636 | 7.802 | 1.926 | 1.979 | 0.307 |  | 196.2678 | 256 | 6
257 | 12.38 | 12.403 | 14.14 | 13.941 | 10.437 | 17.712 | 7.836 | 1.935 | 1.988 | 0.309 |  | 196.629 | 257 | 7
258 | 12.44 | 12.459 | 14.2 | 13.997 | 10.478 | 17.789 | 7.871 | 1.944 | 1.998 | 0.312 |  | 196.9901 | 258 | 8
259 | 12.49 | 12.515 | 14.25 | 14.052 | 10.519 | 17.865 | 7.905 | 1.953 | 2.007 | 0.314 |  | 197.351 | 259 | 9
260 | 12.55 | 12.572 | 14.31 | 14.108 | 10.56 | 17.942 | 7.94 | 1.962 | 2.017 | 0.317 |  | 197.7119 | 260 | 0
261 | 12.61 | 12.628 | 14.37 | 14.163 | 10.6 | 18.018 | 7.975 | 1.971 | 2.026 | 0.32 |  | 198.0726 | 261 | 1
262 | 12.67 | 12.684 | 14.42 | 14.219 | 10.641 | 18.095 | 8.009 | 1.979 | 2.036 | 0.322 |  | 198.4333 | 262 | 2
263 | 12.72 | 12.741 | 14.48 | 14.274 | 10.682 | 18.172 | 8.044 | 1.988 | 2.045 | 0.325 |  | 198.7938 | 263 | 3
264 | 12.78 | 12.797 | 14.54 | 14.33 | 10.723 | 18.248 | 8.078 | 1.997 | 2.054 | 0.328 |  | 199.1542 | 264 | 4
265 | 12.84 | 12.854 | 14.59 | 14.385 | 10.764 | 18.325 | 8.113 | 2.006 | 2.064 | 0.33 |  | 199.5145 | 265 | 5
266 | 12.9 | 12.91 | 14.65 | 14.441 | 10.805 | 18.402 | 8.148 | 2.015 | 2.073 | 0.333 |  | 199.8746 | 266 | 6
267 | 12.96 | 12.967 | 14.71 | 14.496 | 10.846 | 18.479 | 8.182 | 2.024 | 2.083 | 0.336 |  | 200.2347 | 267 | 7
268 | 13.01 | 13.024 | 14.76 | 14.552 | 10.887 | 18.556 | 8.217 | 2.033 | 2.092 | 0.338 |  | 200.5946 | 268 | 8
269 | 13.07 | 13.08 | 14.82 | 14.607 | 10.928 | 18.633 | 8.252 | 2.042 | 2.102 | 0.341 |  | 200.9544 | 269 | 9
270 | 13.13 | 13.137 | 14.88 | 14.663 | 10.969 | 18.71 | 8.287 | 2.051 | 2.111 | 0.344 |  | 201.3141 | 270 | 0
271 | 13.19 | 13.194 | 14.94 | 14.718 | 11.01 | 18.787 | 8.321 | 2.06 | 2.121 | 0.347 |  | 201.6737 | 271 | 1
272 | 13.25 | 13.251 | 14.99 | 14.774 | 11.051 | 18.864 | 8.356 | 2.069 | 2.13 | 0.349 |  | 202.0332 | 272 | 2
273 | 13.3 | 13.307 | 15.05 | 14.829 | 11.093 | 18.941 | 8.391 | 2.078 | 2.14 | 0.352 |  | 202.3925 | 273 | 3
274 | 13.36 | 13.364 | 15.1 | 14.885 | 11.134 | 19.018 | 8.426 | 2.087 | 2.149 | 0.355 |  | 202.7518 | 274 | 4
275 | 13.42 | 13.421 | 15.16 | 14.94 | 11.175 | 19.095 | 8.461 | 2.096 | 2.159 | 0.358 |  | 203.1109 | 275 | 5
276 | 13.48 | 13.478 | 15.22 | 14.995 | 11.216 | 19.172 | 8.496 | 2.105 | 2.169 | 0.36 |  | 203.4699 | 276 | 6
277 | 13.54 | 13.535 | 15.27 | 15.051 | 11.257 | 19.249 | 8.531 | 2.114 | 2.178 | 0.363 |  | 203.8288 | 277 | 7
278 | 13.59 | 13.592 | 15.33 | 15.106 | 11.298 | 19.326 | 8.566 | 2.123 | 2.188 | 0.366 |  | 204.1876 | 278 | 8
279 | 13.65 | 13.65 | 15.38 | 15.162 | 11.339 | 19.404 | 8.601 | 2.132 | 2.197 | 0.369 |  | 204.5463 | 279 | 9
280 | 13.71 | 13.707 | 15.44 | 15.217 | 11.381 | 19.481 | 8.636 | 2.141 | 2.207 | 0.372 |  | 204.9048 | 280 | 0
281 | 13.77 | 13.764 | 15.5 | 15.273 | 11.422 | 19.558 | 8.671 | 2.15 | 2.216 | 0.375 |  | 205.2632 | 281 | 1
282 | 13.83 | 13.821 | 15.55 | 15.328 | 11.463 | 19.636 | 8.706 | 2.159 | 2.226 | 0.377 |  | 205.6215 | 282 | 2
283 | 13.89 | 13.879 | 15.61 | 15.383 | 11.504 | 19.713 | 8.741 | 2.168 | 2.236 | 0.38 |  | 205.9798 | 283 | 3
284 | 13.95 | 13.936 | 15.66 | 15.439 | 11.546 | 19.79 | 8.776 | 2.177 | 2.245 | 0.383 |  | 206.3378 | 284 | 4
285 | 14 | 13.993 | 15.72 | 15.494 | 11.587 | 19.868 | 8.811 | 2.186 | 2.255 | 0.386 |  | 206.6958 | 285 | 5
286 | 14.06 | 14.051 | 15.78 | 15.55 | 11.628 | 19.945 | 8.846 | 2.195 | 2.264 | 0.389 |  | 207.0537 | 286 | 6
287 | 14.12 | 14.108 | 15.83 | 15.605 | 11.669 | 20.023 | 8.881 | 2.204 | 2.274 | 0.392 |  | 207.4114 | 287 | 7
288 | 14.18 | 14.166 | 15.89 | 15.661 | 11.711 | 20.1 | 8.916 | 2.213 | 2.284 | 0.395 |  | 207.769 | 288 | 8
289 | 14.24 | 14.223 | 15.94 | 15.716 | 11.752 | 20.178 | 8.952 | 2.222 | 2.293 | 0.398 |  | 208.1265 | 289 | 9
290 | 14.3 | 14.281 | 16 | 15.771 | 11.793 | 20.256 | 8.987 | 2.232 | 2.303 | 0.401 |  | 208.4839 | 290 | 0
291 | 14.36 | 14.339 | 16.06 | 15.827 | 11.835 | 20.333 | 9.022 | 2.241 | 2.313 | 0.404 |  | 208.8412 | 291 | 1
292 | 14.42 | 14.396 | 16.11 | 15.882 | 11.876 | 20.411 | 9.057 | 2.25 | 2.322 | 0.406 |  | 209.1984 | 292 | 2
293 | 14.48 | 14.454 | 16.17 | 15.938 | 11.918 | 20.488 | 9.093 | 2.259 | 2.332 | 0.409 |  | 209.5554 | 293 | 3
294 | 14.54 | 14.512 | 16.22 | 15.993 | 11.959 | 20.566 | 9.128 | 2.268 | 2.342 | 0.412 |  | 209.9123 | 294 | 4
295 | 14.6 | 14.57 | 16.28 | 16.048 | 12 | 20.644 | 9.163 | 2.277 | 2.351 | 0.415 |  | 210.2692 | 295 | 5
296 | 14.66 | 14.628 | 16.34 | 16.104 | 12.042 | 20.722 | 9.198 | 2.286 | 2.361 | 0.418 |  | 210.6259 | 296 | 6
297 | 14.72 | 14.686 | 16.39 | 16.159 | 12.083 | 20.8 | 9.234 | 2.295 | 2.371 | 0.421 |  | 210.9824 | 297 | 7
298 | 14.78 | 14.744 | 16.45 | 16.214 | 12.125 | 20.877 | 9.269 | 2.304 | 2.381 | 0.424 |  | 211.3389 | 298 | 8
299 | 14.84 | 14.802 | 16.5 | 16.27 | 12.166 | 20.955 | 9.305 | 2.314 | 2.39 | 0.427 |  | 211.6953 | 299 | 9
300 | 14.9 | 14.86 | 16.56 | 16.325 | 12.207 | 21.033 | 9.34 | 2.323 | 2.4 | 0.431 |  | 212.0515 | 300 | 0
301 | 14.96 | 14.918 | 16.62 | 16.38 | 12.249 | 21.111 | 9.375 | 2.332 | 2.41 | 0.434 |  | 212.4076 | 301 | 1
302 | 15.02 | 14.976 | 16.67 | 16.436 | 12.29 | 21.189 | 9.411 | 2.341 | 2.42 | 0.437 |  | 212.7636 | 302 | 2
303 | 15.08 | 15.034 | 16.73 | 16.491 | 12.332 | 21.267 | 9.446 | 2.35 | 2.429 | 0.44 |  | 213.1195 | 303 | 3
304 | 15.14 | 15.092 | 16.78 | 16.547 | 12.373 | 21.345 | 9.482 | 2.359 | 2.439 | 0.443 |  | 213.4753 | 304 | 4
305 | 15.2 | 15.151 | 16.84 | 16.602 | 12.415 | 21.423 | 9.517 | 2.368 | 2.449 | 0.446 |  | 213.831 | 305 | 5
306 | 15.26 | 15.209 | 16.9 | 16.657 | 12.456 | 21.501 | 9.553 | 2.378 | 2.459 | 0.449 |  | 214.1865 | 306 | 6
307 | 15.32 | 15.267 | 16.95 | 16.713 | 12.498 | 21.579 | 9.589 | 2.387 | 2.468 | 0.452 |  | 214.5419 | 307 | 7
308 | 15.38 | 15.326 | 17.01 | 16.768 | 12.539 | 21.657 | 9.624 | 2.396 | 2.478 | 0.455 |  | 214.8972 | 308 | 8
309 | 15.44 | 15.384 | 17.06 | 16.823 | 12.581 | 21.735 | 9.66 | 2.405 | 2.488 | 0.458 |  | 215.2524 | 309 | 9
310 | 15.5 | 15.443 | 17.12 | 16.879 | 12.623 | 21.814 | 9.695 | 2.414 | 2.498 | 0.462 |  | 215.6075 | 310 | 0
311 | 15.56 | 15.501 | 17.18 | 16.934 | 12.664 | 21.892 | 9.731 | 2.424 | 2.508 | 0.465 |  | 215.9625 | 311 | 1
312 | 15.62 | 15.56 | 17.23 | 16.989 | 12.706 | 21.97 | 9.767 | 2.433 | 2.517 | 0.468 |  | 216.3173 | 312 | 2
313 | 15.68 | 15.619 | 17.29 | 17.044 | 12.747 | 22.048 | 9.802 | 2.442 | 2.527 | 0.471 |  | 216.6721 | 313 | 3
314 | 15.74 | 15.677 | 17.34 | 17.1 | 12.789 | 22.127 | 9.838 | 2.451 | 2.537 | 0.474 |  | 217.0267 | 314 | 4
315 | 15.8 | 15.736 | 17.4 | 17.155 | 12.831 | 22.205 | 9.874 | 2.46 | 2.547 | 0.477 |  | 217.3812 | 315 | 5
316 | 15.86 | 15.795 | 17.46 | 17.21 | 12.872 | 22.283 | 9.909 | 2.47 | 2.557 | 0.481 |  | 217.7356 | 316 | 6
317 | 15.92 | 15.853 | 17.51 | 17.266 | 12.914 | 22.362 | 9.945 | 2.479 | 2.567 | 0.484 |  | 218.0899 | 317 | 7
318 | 15.98 | 15.912 | 17.57 | 17.321 | 12.955 | 22.44 | 9.981 | 2.488 | 2.577 | 0.487 |  | 218.444 | 318 | 8
319 | 16.04 | 15.971 | 17.62 | 17.376 | 12.997 | 22.518 | 10.017 | 2.497 | 2.586 | 0.49 |  | 218.7981 | 319 | 9
320 | 16.1 | 16.03 | 17.68 | 17.432 | 13.039 | 22.597 | 10.053 | 2.506 | 2.596 | 0.494 |  | 219.152 | 320 | 0
321 | 16.16 | 16.089 | 17.74 | 17.487 | 13.08 | 22.675 | 10.088 | 2.516 | 2.606 | 0.497 |  | 219.5058 | 321 | 1
322 | 16.22 | 16.148 | 17.79 | 17.542 | 13.122 | 22.754 | 10.124 | 2.525 | 2.616 | 0.5 |  | 219.8595 | 322 | 2
323 | 16.28 | 16.207 | 17.85 | 17.597 | 13.164 | 22.832 | 10.16 | 2.534 | 2.626 | 0.503 |  | 220.2131 | 323 | 3
324 | 16.34 | 16.266 | 17.9 | 17.653 | 13.205 | 22.911 | 10.196 | 2.543 | 2.636 | 0.507 |  | 220.5666 | 324 | 4
325 | 16.4 | 16.325 | 17.96 | 17.708 | 13.247 | 22.989 | 10.232 | 2.553 | 2.646 | 0.51 |  | 220.9199 | 325 | 5
326 | 16.46 | 16.384 | 18.02 | 17.763 | 13.289 | 23.068 | 10.268 | 2.562 | 2.656 | 0.513 |  | 221.2731 | 326 | 6
327 | 16.52 | 16.444 | 18.07 | 17.818 | 13.331 | 23.147 | 10.304 | 2.571 | 2.666 | 0.517 |  | 221.6263 | 327 | 7
328 | 16.58 | 16.503 | 18.13 | 17.874 | 13.372 | 23.225 | 10.34 | 2.581 | 2.676 | 0.52 |  | 221.9793 | 328 | 8
329 | 16.64 | 16.562 | 18.18 | 17.929 | 13.414 | 23.304 | 10.376 | 2.59 | 2.685 | 0.523 |  | 222.3322 | 329 | 9
330 | 16.7 | 16.621 | 18.24 | 17.984 | 13.456 | 23.383 | 10.412 | 2.599 | 2.695 | 0.527 |  | 222.6849 | 330 | 0
331 | 16.76 | 16.681 | 18.3 | 18.039 | 13.497 | 23.461 | 10.448 | 2.608 | 2.705 | 0.53 |  | 223.0376 | 331 | 1
332 | 16.82 | 16.74 | 18.35 | 18.095 | 13.539 | 23.54 | 10.484 | 2.618 | 2.715 | 0.533 |  | 223.3901 | 332 | 2
333 | 16.88 | 16.8 | 18.41 | 18.15 | 13.581 | 23.619 | 10.52 | 2.627 | 2.725 | 0.537 |  | 223.7426 | 333 | 3
334 | 16.94 | 16.859 | 18.46 | 18.205 | 13.623 | 23.698 | 10.556 | 2.636 | 2.735 | 0.54 |  | 224.0949 | 334 | 4
335 | 17 | 16.919 | 18.52 | 18.26 | 13.665 | 23.777 | 10.592 | 2.646 | 2.745 | 0.544 |  | 224.4471 | 335 | 5
336 | 17.07 | 16.978 | 18.58 | 18.316 | 13.706 | 23.855 | 10.628 | 2.655 | 2.755 | 0.547 |  | 224.7991 | 336 | 6
337 | 17.13 | 17.038 | 18.63 | 18.371 | 13.748 | 23.934 | 10.664 | 2.664 | 2.765 | 0.55 |  | 225.1511 | 337 | 7
338 | 17.19 | 17.097 | 18.69 | 18.426 | 13.79 | 24.013 | 10.7 | 2.674 | 2.775 | 0.554 |  | 225.5029 | 338 | 8
339 | 17.24 | 17.157 | 18.74 | 18.481 | 13.832 | 24.092 | 10.736 | 2.683 | 2.785 | 0.557 |  | 225.8547 | 339 | 9
340 | 17.31 | 17.217 | 18.8 | 18.537 | 13.874 | 24.171 | 10.772 | 2.692 | 2.795 | 0.561 |  | 226.2063 | 340 | 0
341 | 17.37 | 17.277 | 18.86 | 18.592 | 13.915 | 24.25 | 10.809 | 2.702 | 2.805 | 0.564 |  | 226.5578 | 341 | 1
342 | 17.43 | 17.336 | 18.91 | 18.647 | 13.957 | 24.329 | 10.845 | 2.711 | 2.815 | 0.568 |  | 226.9092 | 342 | 2
343 | 17.49 | 17.396 | 18.97 | 18.702 | 13.999 | 24.408 | 10.881 | 2.72 | 2.825 | 0.571 |  | 227.2605 | 343 | 3
344 | 17.55 | 17.456 | 19.02 | 18.757 | 14.041 | 24.487 | 10.917 | 2.73 | 2.835 | 0.575 |  | 227.6116 | 344 | 4
345 | 17.61 | 17.516 | 19.08 | 18.813 | 14.083 | 24.566 | 10.954 | 2.739 | 2.845 | 0.578 |  | 227.9627 | 345 | 5
346 | 17.68 | 17.576 | 19.14 | 18.868 | 14.125 | 24.645 | 10.99 | 2.748 | 2.855 | 0.582 |  | 228.3136 | 346 | 6
347 | 17.74 | 17.636 | 19.19 | 18.923 | 14.167 | 24.724 | 11.026 | 2.758 | 2.866 | 0.585 |  | 228.6644 | 347 | 7
348 | 17.8 | 17.696 | 19.25 | 18.978 | 14.208 | 24.803 | 11.062 | 2.767 | 2.876 | 0.589 |  | 229.0151 | 348 | 8
349 | 17.86 | 17.756 | 19.3 | 19.033 | 14.25 | 24.882 | 11.099 | 2.776 | 2.886 | 0.592 |  | 229.3657 | 349 | 9
350 | 17.92 | 17.816 | 19.36 | 19.089 | 14.292 | 24.961 | 11.135 | 2.786 | 2.896 | 0.596 |  | 229.7161 | 350 | 0
351 | 17.98 | 17.877 | 19.42 | 19.144 | 14.334 | 25.041 | 11.171 | 2.795 | 2.906 | 0.599 |  | 230.0665 | 351 | 1
352 | 18.04 | 17.937 | 19.47 | 19.199 | 14.376 | 25.12 | 11.208 | 2.805 | 2.916 | 0.603 |  | 230.4167 | 352 | 2
353 | 18.1 | 17.997 | 19.53 | 19.254 | 14.418 | 25.199 | 11.244 | 2.814 | 2.926 | 0.606 |  | 230.7668 | 353 | 3
354 | 18.16 | 18.057 | 19.58 | 19.309 | 14.46 | 25.278 | 11.281 | 2.823 | 2.936 | 0.61 |  | 231.1168 | 354 | 4
355 | 18.22 | 18.118 | 19.64 | 19.364 | 14.502 | 25.357 | 11.317 | 2.833 | 2.946 | 0.614 |  | 231.4667 | 355 | 5
356 | 18.29 | 18.178 | 19.7 | 19.42 | 14.544 | 25.437 | 11.354 | 2.842 | 2.956 | 0.617 |  | 231.8165 | 356 | 6
357 | 18.35 | 18.238 | 19.75 | 19.475 | 14.586 | 25.516 | 11.39 | 2.852 | 2.966 | 0.621 |  | 232.1661 | 357 | 7
358 | 18.41 | 18.299 | 19.81 | 19.53 | 14.628 | 25.595 | 11.426 | 2.861 | 2.977 | 0.625 |  | 232.5157 | 358 | 8
359 | 18.47 | 18.359 | 19.85 | 19.585 | 14.67 | 25.675 | 11.463 | 2.87 | 2.987 | 0.628 |  | 232.8651 | 359 | 9
360 | 18.53 | 18.42 | 19.92 | 19.64 | 14.712 | 25.754 | 11.499 | 2.88 | 2.997 | 0.632 |  | 233.2144 | 360 | 0
361 | 18.59 | 18.48 | 19.98 | 19.695 | 14.754 | 25.833 | 11.536 | 2.889 | 3.007 | 0.636 |  | 233.5636 | 361 | 1
362 | 18.65 | 18.541 | 20.03 | 19.751 | 14.796 | 25.913 | 11.572 | 2.899 | 3.017 | 0.639 |  | 233.9127 | 362 | 2
363 | 18.71 | 18.602 | 20.09 | 19.806 | 14.838 | 25.992 | 11.609 | 2.908 | 3.027 | 0.643 |  | 234.2616 | 363 | 3
364 | 18.77 | 18.662 | 20.14 | 19.861 | 14.88 | 26.072 | 11.646 | 2.917 | 3.037 | 0.647 |  | 234.6105 | 364 | 4
365 | 18.83 | 18.723 | 20.2 | 19.916 | 14.922 | 26.151 | 11.682 | 2.927 | 3.048 | 0.65 |  | 234.9592 | 365 | 5
366 | 18.89 | 18.784 | 20.26 | 19.971 | 14.964 | 26.23 | 11.719 | 2.936 | 3.058 | 0.654 |  | 235.3078 | 366 | 6
367 | 18.96 | 18.845 | 20.31 | 20.026 | 15.006 | 26.31 | 11.755 | 2.946 | 3.068 | 0.658 |  | 235.6563 | 367 | 7
368 | 19.02 | 18.905 | 20.37 | 20.081 | 15.048 | 26.389 | 11.792 | 2.955 | 3.078 | 0.661 |  | 236.0047 | 368 | 8
369 | 19.08 | 18.966 | 20.42 | 20.137 | 15.09 | 26.469 | 11.829 | 2.965 | 3.088 | 0.665 |  | 236.353 | 369 | 9
370 | 19.14 | 19.027 | 20.48 | 20.192 | 15.132 | 26.549 | 11.865 | 2.974 | 3.099 | 0.669 |  | 236.7011 | 370 | 0
371 | 19.2 | 19.088 | 20.54 | 20.247 | 15.174 | 26.628 | 11.902 | 2.984 | 3.109 | 0.673 |  | 237.0492 | 371 | 1
372 | 19.26 | 19.149 | 20.59 | 20.302 | 15.216 | 26.708 | 11.939 | 2.993 | 3.119 | 0.677 |  | 237.3971 | 372 | 2
373 | 19.33 | 19.21 | 20.65 | 20.357 | 15.258 | 26.787 | 11.975 | 3.003 | 3.129 | 0.68 |  | 237.7449 | 373 | 3
374 | 19.39 | 19.271 | 20.7 | 20.412 | 15.3 | 26.867 | 12.012 | 3.012 | 3.139 | 0.684 |  | 238.0926 | 374 | 4
375 | 19.45 | 19.332 | 20.76 | 20.467 | 15.342 | 26.947 | 12.049 | 3.022 | 3.15 | 0.688 |  | 238.4402 | 375 | 5
376 | 19.51 | 19.393 | 20.82 | 20.523 | 15.384 | 27.026 | 12.086 | 3.031 | 3.16 | 0.692 |  | 238.7876 | 376 | 6
377 | 19.57 | 19.455 | 20.87 | 20.578 | 15.426 | 27.106 | 12.122 | 3.041 | 3.17 | 0.696 |  | 239.135 | 377 | 7
378 | 19.64 | 19.516 | 20.93 | 20.633 | 15.468 | 27.186 | 12.159 | 3.05 | 3.18 | 0.699 |  | 239.4822 | 378 | 8
379 | 19.7 | 19.577 | 20.98 | 20.688 | 15.51 | 27.265 | 12.196 | 3.059 | 3.191 | 0.703 |  | 239.8293 | 379 | 9
380 | 19.76 | 19.638 | 21.04 | 20.743 | 15.552 | 27.345 | 12.233 | 3.069 | 3.201 | 0.707 |  | 240.1763 | 380 | 0
381 | 19.82 | 19.699 | 21.1 | 20.798 | 15.594 | 27.425 | 12.27 | 3.078 | 3.211 | 0.711 |  | 240.5232 | 381 | 1
382 | 19.89 | 19.761 | 21.15 | 20.853 | 15.636 | 27.504 | 12.306 | 3.088 | 3.221 | 0.715 |  | 240.8699 | 382 | 2
383 | 19.95 | 19.822 | 21.21 | 20.909 | 15.679 | 27.584 | 12.343 | 3.097 | 3.232 | 0.719 |  | 241.2166 | 383 | 3
384 | 20.01 | 19.883 | 21.26 | 20.964 | 15.721 | 27.664 | 12.38 | 3.107 | 3.242 | 0.723 |  | 241.5631 | 384 | 4
385 | 20.07 | 19.945 | 21.32 | 21.019 | 15.763 | 27.744 | 12.417 | 3.117 | 3.252 | 0.727 |  | 241.9096 | 385 | 5
386 | 20.13 | 20.006 | 21.38 | 21.074 | 15.805 | 27.824 | 12.454 | 3.126 | 3.263 | 0.73 |  | 242.2559 | 386 | 6
387 | 20.19 | 20.068 | 21.43 | 21.129 | 15.847 | 27.903 | 12.491 | 3.136 | 3.273 | 0.734 |  | 242.6021 | 387 | 7
388 | 20.26 | 20.129 | 21.49 | 21.184 | 15.889 | 27.983 | 12.528 | 3.145 | 3.283 | 0.738 |  | 242.9481 | 388 | 8
389 | 20.32 | 20.191 | 21.54 | 21.239 | 15.931 | 28.063 | 12.565 | 3.155 | 3.293 | 0.742 |  | 243.2941 | 389 | 9
390 | 20.38 | 20.252 | 21.6 | 21.295 | 15.974 | 28.143 | 12.602 | 3.164 | 3.304 | 0.746 |  | 243.6399 | 390 | 0
391 | 20.44 | 20.314 | 21.66 | 21.35 | 16.016 | 28.223 | 12.639 | 3.174 | 3.314 | 0.75 |  | 243.9857 | 391 | 1
392 | 20.5 | 20.376 | 21.71 | 21.405 | 16.058 | 28.303 | 12.676 | 3.183 | 3.324 | 0.754 |  | 244.3313 | 392 | 2
393 | 20.57 | 20.437 | 21.77 | 21.46 | 16.1 | 28.383 | 12.713 | 3.193 | 3.335 | 0.758 |  | 244.6768 | 393 | 3
394 | 20.63 | 20.499 | 21.82 | 21.515 | 16.142 | 28.463 | 12.75 | 3.202 | 3.345 | 0.762 |  | 245.0221 | 394 | 4
395 | 20.69 | 20.56 | 21.88 | 21.57 | 16.184 | 28.543 | 12.787 | 3.212 | 3.355 | 0.766 |  | 245.3674 | 395 | 5
396 | 20.75 | 20.622 | 21.94 | 21.625 | 16.227 | 28.623 | 12.824 | 3.221 | 3.366 | 0.77 |  | 245.7126 | 396 | 6
397 | 20.81 | 20.684 | 21.99 | 21.68 | 16.269 | 28.703 | 12.861 | 3.231 | 3.376 | 0.774 |  | 246.0576 | 397 | 7
398 | 20.88 | 20.746 | 22.05 | 21.736 | 16.311 | 28.783 | 12.898 | 3.241 | 3.386 | 0.778 |  | 246.4025 | 398 | 8
399 | 20.94 | 20.807 | 22.1 | 21.791 | 16.353 | 28.863 | 12.935 | 3.25 | 3.397 | 0.782 |  | 246.7473 | 399 | 9
400 | 21 | 20.869 | 22.16 | 21.846 | 16.395 | 28.943 | 12.972 | 3.26 | 3.407 | 0.786 |  | 247.092 | 400 | 0
401 | 21.06 |  | 22.22 | 21.901 | 16.438 | 29.023 | 13.009 | 3.269 | 3.418 | 0.79 |  | 247.4366 | 401 | 1
402 | 21.12 |  | 22.27 | 21.956 | 16.48 | 29.103 | 13.046 | 3.279 | 3.428 | 0.794 |  | 247.781 | 402 | 2
403 | 21.19 |  | 22.33 | 22.011 | 16.522 | 29.183 | 13.084 | 3.288 | 3.438 | 0.799 |  | 248.1254 | 403 | 3
404 | 21.25 |  | 22.38 | 22.066 | 16.564 | 29.263 | 13.121 | 3.298 | 3.449 | 0.803 |  | 248.4696 | 404 | 4
405 | 21.31 |  | 22.44 | 22.122 | 16.607 | 29.343 | 13.158 | 3.308 | 3.459 | 0.807 |  | 248.8137 | 405 | 5
406 | 21.37 |  | 22.5 | 22.177 | 16.649 | 29.423 | 13.195 | 3.317 | 3.47 | 0.811 |  | 249.1577 | 406 | 6
407 | 21.43 |  | 22.55 | 22.232 | 16.691 | 29.503 | 13.232 | 3.327 | 3.48 | 0.815 |  | 249.5016 | 407 | 7
408 | 21.5 |  | 22.61 | 22.287 | 16.733 | 29.584 | 13.269 | 3.336 | 3.49 | 0.819 |  | 249.8453 | 408 | 8
409 | 21.56 |  | 22.66 | 22.342 | 16.776 | 29.664 | 13.307 | 3.346 | 3.501 | 0.823 |  | 250.189 | 409 | 9
410 | 21.62 |  | 22.72 | 22.397 | 16.818 | 29.744 | 13.344 | 3.356 | 3.511 | 0.827 |  | 250.5325 | 410 | 0
411 | 21.68 |  | 22.78 | 22.453 | 16.86 | 29.824 | 13.381 | 3.365 | 3.522 | 0.832 |  | 250.8759 | 411 | 1
412 | 21.75 |  | 22.83 | 22.508 | 16.902 | 29.904 | 13.418 | 3.375 | 3.532 | 0.836 |  | 251.2192 | 412 | 2
413 | 21.81 |  | 22.89 | 22.563 | 16.945 | 29.984 | 13.456 | 3.384 | 3.543 | 0.84 |  | 251.5624 | 413 | 3
414 | 21.87 |  | 22.95 | 22.618 | 16.987 | 30.065 | 13.493 | 3.394 | 3.553 | 0.844 |  | 251.9055 | 414 | 4
415 | 21.93 |  | 23 | 22.673 | 17.029 | 30.145 | 13.53 | 3.404 | 3.563 | 0.848 |  | 252.2485 | 415 | 5
416 | 22 |  | 23.06 | 22.728 | 17.072 | 30.225 | 13.568 | 3.413 | 3.574 | 0.853 |  | 252.5913 | 416 | 6
417 | 22.06 |  | 23.12 | 22.784 | 17.114 | 30.305 | 13.605 | 3.423 | 3.584 | 0.857 |  | 252.934 | 417 | 7
418 | 22.12 |  | 23.18 | 22.839 | 17.156 | 30.386 | 13.642 | 3.433 | 3.595 | 0.861 |  | 253.2766 | 418 | 8
419 | 22.19 |  | 23.23 | 22.894 | 17.199 | 30.466 | 13.68 | 3.442 | 3.605 | 0.865 |  | 253.6191 | 419 | 9
420 | 22.25 |  | 23.29 | 22.949 | 17.241 | 30.546 | 13.717 | 3.452 | 3.616 | 0.87 |  | 253.9615 | 420 | 0
421 | 22.31 |  | 23.35 | 23.004 | 17.283 | 30.627 | 13.754 | 3.462 | 3.626 | 0.874 |  | 254.3038 | 421 | 1
422 | 22.38 |  | 23.4 | 23.06 | 17.326 | 30.707 | 13.792 | 3.471 | 3.637 | 0.878 |  | 254.6459 | 422 | 2
423 | 22.44 |  | 23.46 | 23.115 | 17.368 | 30.787 | 13.829 | 3.481 | 3.647 | 0.882 |  | 254.9879 | 423 | 3
424 | 22.5 |  | 23.52 | 23.17 | 17.41 | 30.868 | 13.867 | 3.491 | 3.658 | 0.887 |  | 255.3299 | 424 | 4
425 | 22.56 |  | 23.57 | 23.225 | 17.453 | 30.948 | 13.904 | 3.5 | 3.668 | 0.891 |  | 255.6717 | 425 | 5
426 | 22.63 |  | 23.63 | 23.28 | 17.495 | 31.028 | 13.942 | 3.51 | 3.679 | 0.895 |  | 256.0133 | 426 | 6
427 | 22.69 |  | 23.69 | 23.336 | 17.537 | 31.109 | 13.979 | 3.52 | 3.689 | 0.9 |  | 256.3549 | 427 | 7
428 | 22.75 |  | 23.74 | 23.391 | 17.58 | 31.189 | 14.017 | 3.529 | 3.7 | 0.904 |  | 256.6964 | 428 | 8
429 | 22.82 |  | 23.8 | 23.446 | 17.622 | 31.27 | 14.054 | 3.539 | 3.71 | 0.908 |  | 257.0377 | 429 | 9
430 | 22.88 |  | 23.86 | 23.501 | 17.664 | 31.35 | 14.091 | 3.549 | 3.721 | 0.913 |  | 257.3789 | 430 | 0
431 | 22.94 |  | 23.92 | 23.556 | 17.707 | 31.43 | 14.129 | 3.558 | 3.731 | 0.917 |  | 257.72 | 431 | 1
432 | 23.01 |  | 23.97 | 23.612 | 17.749 | 31.511 | 14.167 | 3.568 | 3.742 | 0.921 |  | 258.061 | 432 | 2
433 | 23.07 |  | 24.03 | 23.667 | 17.792 | 31.591 | 14.204 | 3.578 | 3.752 | 0.926 |  | 258.4019 | 433 | 3
434 | 23.13 |  | 24.09 | 23.722 | 17.834 | 31.672 | 14.242 | 3.587 | 3.763 | 0.93 |  | 258.7427 | 434 | 4
435 | 23.19 |  | 24.14 | 23.777 | 17.876 | 31.752 | 14.279 | 3.597 | 3.774 | 0.935 |  | 259.0833 | 435 | 5
436 | 23.26 |  | 24.2 | 23.833 | 17.919 | 31.833 | 14.317 | 3.607 | 3.784 | 0.939 |  | 259.4238 | 436 | 6
437 | 23.32 |  | 24.26 | 23.888 | 17.961 | 31.913 | 14.354 | 3.616 | 3.795 | 0.943 |  | 259.7643 | 437 | 7
438 | 23.38 |  | 24.32 | 23.943 | 18.004 | 31.994 | 14.392 | 3.626 | 3.805 | 0.948 |  | 260.1045 | 438 | 8
439 | 23.45 |  | 24.37 | 23.999 | 18.046 | 32.074 | 14.43 | 3.636 | 3.816 | 0.952 |  | 260.4447 | 439 | 9
440 | 23.51 |  | 24.43 | 24.054 | 18.088 | 32.155 | 14.467 | 3.645 | 3.826 | 0.957 |  | 260.7848 | 440 | 0
441 | 23.57 |  | 24.49 | 24.109 | 18.131 | 32.235 | 14.505 | 3.655 | 3.837 | 0.961 |  | 261.1248 | 441 | 1
442 | 23.64 |  | 24.54 | 24.164 | 18.173 | 32.316 | 14.542 | 3.665 | 3.848 | 0.966 |  | 261.4646 | 442 | 2
443 | 23.7 |  | 24.6 | 24.22 | 18.216 | 32.396 | 14.58 | 3.675 | 3.858 | 0.97 |  | 261.8043 | 443 | 3
444 | 23.77 |  | 24.66 | 24.275 | 18.258 | 32.477 | 14.618 | 3.684 | 3.869 | 0.975 |  | 262.1439 | 444 | 4
445 | 23.83 |  | 24.71 | 24.33 | 18.301 | 32.557 | 14.655 | 3.694 | 3.879 | 0.979 |  | 262.4834 | 445 | 5
446 | 23.89 |  | 24.77 | 24.386 | 18.343 | 32.638 | 14.693 | 3.704 | 3.89 | 0.984 |  | 262.8228 | 446 | 6
447 | 23.96 |  | 24.83 | 24.441 | 18.385 | 32.719 | 14.731 | 3.714 | 3.901 | 0.988 |  | 263.162 | 447 | 7
448 | 24.02 |  | 24.89 | 24.496 | 18.428 | 32.799 | 14.769 | 3.723 | 3.911 | 0.993 |  | 263.5012 | 448 | 8
449 | 24.09 |  | 24.94 | 24.552 | 18.47 | 32.88 | 14.806 | 3.733 | 3.922 | 0.997 |  | 263.8402 | 449 | 9
450 | 24.15 |  | 25 | 24.607 | 18.513 | 32.96 | 14.844 | 3.743 | 3.933 | 1.002 |  | 264.1791 | 450 | 0
451 | 24.21 |  | 25.06 | 24.662 | 18.555 | 33.041 | 14.882 | 3.752 | 3.943 | 1.006 |  | 264.5179 | 451 | 1
452 | 24.28 |  | 25.11 | 24.718 | 18.598 | 33.122 | 14.919 | 3.762 | 3.954 | 1.011 |  | 264.8566 | 452 | 2
453 | 24.34 |  | 25.17 | 24.773 | 18.64 | 33.202 | 14.957 | 3.772 | 3.964 | 1.015 |  | 265.1952 | 453 | 3
454 | 24.41 |  | 25.23 | 24.829 | 18.683 | 33.283 | 14.995 | 3.782 | 3.975 | 1.02 |  | 265.5336 | 454 | 4
455 | 24.47 |  | 25.28 | 24.884 | 18.725 | 33.364 | 15.033 | 3.791 | 3.986 | 1.025 |  | 265.872 | 455 | 5
456 | 24.53 |  | 25.34 | 24.939 | 18.768 | 33.444 | 15.071 | 3.801 | 3.996 | 1.029 |  | 266.2102 | 456 | 6
457 | 24.6 |  | 25.4 | 24.995 | 18.81 | 33.525 | 15.108 | 3.811 | 4.007 | 1.034 |  | 266.5483 | 457 | 7
458 | 24.66 |  | 25.46 | 25.05 | 18.853 | 33.605 | 15.146 | 3.821 | 4.018 | 1.039 |  | 266.8863 | 458 | 8
459 | 24.73 |  | 25.51 | 25.106 | 18.895 | 33.686 | 15.184 | 3.831 | 4.028 | 1.043 |  | 267.2241 | 459 | 9
460 | 24.79 |  | 25.57 | 25.161 | 18.938 | 33.767 | 15.222 | 3.84 | 4.039 | 1.048 |  | 267.5619 | 460 | 0
461 | 24.85 |  | 25.63 | 25.217 | 18.98 | 33.848 | 15.26 | 3.85 | 4.05 | 1.052 |  | 267.8995 | 461 | 1
462 | 24.92 |  | 25.68 | 25.272 | 19.023 | 33.928 | 15.298 | 3.86 | 4.061 | 1.057 |  | 268.2371 | 462 | 2
463 | 24.98 |  | 25.74 | 25.327 | 19.065 | 34.009 | 15.336 | 3.87 | 4.071 | 1.062 |  | 268.5745 | 463 | 3
464 | 25.05 |  | 25.8 | 25.383 | 19.108 | 34.09 | 15.373 | 3.879 | 4.082 | 1.066 |  | 268.9118 | 464 | 4
465 | 25.11 |  | 25.85 | 25.438 | 19.15 | 34.17 | 15.411 | 3.889 | 4.093 | 1.071 |  | 269.249 | 465 | 5
466 | 25.18 |  | 25.91 | 25.494 | 19.193 | 34.251 | 15.449 | 3.899 | 4.103 | 1.076 |  | 269.586 | 466 | 6
467 | 25.24 |  | 25.97 | 25.549 | 19.235 | 34.332 | 15.487 | 3.909 | 4.114 | 1.081 |  | 269.923 | 467 | 7
468 | 25.31 |  | 26.03 | 25.605 | 19.278 | 34.413 | 15.525 | 3.919 | 4.125 | 1.085 |  | 270.2598 | 468 | 8
469 | 25.37 |  | 26.08 | 25.661 | 19.32 | 34.493 | 15.563 | 3.928 | 4.136 | 1.09 |  | 270.5965 | 469 | 9
470 | 25.44 |  | 26.14 | 25.716 | 19.363 | 34.574 | 15.601 | 3.938 | 4.146 | 1.095 |  | 270.9331 | 470 | 0
471 | 25.5 |  | 26.2 | 25.772 | 19.405 | 34.655 | 15.639 | 3.948 | 4.157 | 1.1 |  | 271.2696 | 471 | 1
472 | 25.57 |  | 26.25 | 25.827 | 19.448 | 34.736 | 15.677 | 3.958 | 4.168 | 1.104 |  | 271.606 | 472 | 2
473 | 25.63 |  | 26.31 | 25.883 | 19.49 | 34.816 | 15.715 | 3.968 | 4.178 | 1.109 |  | 271.9422 | 473 | 3
474 | 25.7 |  | 26.37 | 25.938 | 19.533 | 34.897 | 15.753 | 3.977 | 4.189 | 1.114 |  | 272.2784 | 474 | 4
475 | 25.76 |  | 26.42 | 25.994 | 19.576 | 34.978 | 15.791 | 3.987 | 4.2 | 1.119 |  | 272.6144 | 475 | 5
476 | 25.83 |  | 26.48 | 26.05 | 19.618 | 35.059 | 15.829 | 3.997 | 4.211 | 1.123 |  | 272.9503 | 476 | 6
477 | 25.89 |  | 26.54 | 26.105 | 19.661 | 35.14 | 15.867 | 4.007 | 4.222 | 1.128 |  | 273.2861 | 477 | 7
478 | 25.95 |  | 26.6 | 26.161 | 19.703 | 35.22 | 15.905 | 4.017 | 4.232 | 1.133 |  | 273.6218 | 478 | 8
479 | 26.02 |  | 26.65 | 26.216 | 19.746 | 35.301 | 15.943 | 4.027 | 4.243 | 1.138 |  | 273.9574 | 479 | 9
480 | 26.09 |  | 26.71 | 26.272 | 19.788 | 35.382 | 15.981 | 4.036 | 4.254 | 1.143 |  | 274.2928 | 480 | 0
481 | 26.16 |  | 26.77 | 26.328 | 19.831 | 35.463 | 16.019 | 4.046 | 4.265 | 1.148 |  | 274.6281 | 481 | 1
482 | 26.22 |  | 26.82 | 26.383 | 19.873 | 35.544 | 16.057 | 4.056 | 4.275 | 1.152 |  | 274.9633 | 482 | 2
483 | 26.29 |  | 26.88 | 26.439 | 19.916 | 35.624 | 16.095 | 4.066 | 4.286 | 1.157 |  | 275.2985 | 483 | 3
484 | 26.35 |  | 26.94 | 26.495 | 19.959 | 35.705 | 16.133 | 4.076 | 4.297 | 1.162 |  | 275.6334 | 484 | 4
485 | 26.42 |  | 26.99 | 26.551 | 20.001 | 35.786 | 16.172 | 4.086 | 4.308 | 1.167 |  | 275.9683 | 485 | 5
486 | 26.49 |  | 27.05 | 26.606 | 20.044 | 35.867 | 16.21 | 4.095 | 4.319 | 1.172 |  | 276.3031 | 486 | 6
487 | 26.55 |  | 27.11 | 26.662 | 20.086 | 35.948 | 16.248 | 4.105 | 4.329 | 1.177 |  | 276.6377 | 487 | 7
488 | 26.62 |  | 27.17 | 26.718 | 20.129 | 36.029 | 16.286 | 4.115 | 4.34 | 1.182 |  | 276.9722 | 488 | 8
489 | 26.68 |  | 27.22 | 26.774 | 20.172 | 36.109 | 16.324 | 4.125 | 4.351 | 1.187 |  | 277.3066 | 489 | 9
490 | 26.75 |  | 27.28 | 26.829 | 20.214 | 36.19 | 16.362 | 4.135 | 4.362 | 1.192 |  | 277.6409 | 490 | 0
491 | 26.82 |  | 27.34 | 26.885 | 20.257 | 36.271 | 16.4 | 4.145 | 4.373 | 1.197 |  | 277.9751 | 491 | 1
492 | 26.88 |  | 27.39 | 26.941 | 20.299 | 36.352 | 16.439 | 4.155 | 4.384 | 1.202 |  | 278.3092 | 492 | 2
493 | 26.95 |  | 27.45 | 26.997 | 20.342 | 36.433 | 16.477 | 4.164 | 4.394 | 1.206 |  | 278.6431 | 493 | 3
494 | 27.01 |  | 27.51 | 27.053 | 20.385 | 36.514 | 16.515 | 4.174 | 4.405 | 1.211 |  | 278.9769 | 494 | 4
495 | 27.08 |  | 27.56 | 27.109 | 20.427 | 36.595 | 16.553 | 4.184 | 4.416 | 1.216 |  | 279.3107 | 495 | 5
496 | 27.15 |  | 27.62 | 27.165 | 20.47 | 36.675 | 16.591 | 4.194 | 4.427 | 1.221 |  | 279.6443 | 496 | 6
497 | 27.21 |  | 27.68 | 27.22 | 20.512 | 36.756 | 16.63 | 4.204 | 4.438 | 1.226 |  | 279.9777 | 497 | 7
498 | 27.28 |  | 27.74 | 27.276 | 20.555 | 36.837 | 16.668 | 4.214 | 4.449 | 1.231 |  | 280.3111 | 498 | 8
499 | 27.34 |  | 27.79 | 27.332 | 20.598 | 36.918 | 16.706 | 4.224 | 4.46 | 1.236 |  | 280.6444 | 499 | 9
500 | 27.41 |  | 27.85 | 27.388 | 20.64 | 36.999 | 16.744 | 4.234 | 4.471 | 1.241 |  | 280.9775 | 500 | 0
501 | 27.48 |  | 27.91 | 27.444 | 20.683 | 37.08 | 16.783 | 4.243 | 4.481 | 1.246 |  | 281.3105 | 501 | 1
502 | 27.54 |  | 27.97 | 27.5 | 20.725 | 37.161 | 16.821 | 4.253 | 4.492 | 1.252 |  | 281.6434 | 502 | 2
503 | 27.61 |  | 28.02 | 27.556 | 20.768 | 37.242 | 16.859 | 4.263 | 4.503 | 1.257 |  | 281.9762 | 503 | 3
504 | 27.68 |  | 28.08 | 27.612 | 20.811 | 37.323 | 16.897 | 4.273 | 4.514 | 1.262 |  | 282.3089 | 504 | 4
505 | 27.74 |  | 28.14 | 27.668 | 20.853 | 37.403 | 16.936 | 4.283 | 4.525 | 1.267 |  | 282.6415 | 505 | 5
506 | 27.81 |  | 28.2 | 27.724 | 20.896 | 37.484 | 16.974 | 4.293 | 4.536 | 1.272 |  | 282.9739 | 506 | 6
507 | 27.88 |  | 28.26 | 27.78 | 20.938 | 37.565 | 17.012 | 4.303 | 4.547 | 1.277 |  | 283.3062 | 507 | 7
508 | 27.95 |  | 28.31 | 27.836 | 20.981 | 37.646 | 17.051 | 4.313 | 4.558 | 1.282 |  | 283.6384 | 508 | 8
509 | 28.01 |  | 28.37 | 27.893 | 21.024 | 37.727 | 17.089 | 4.323 | 4.569 | 1.287 |  | 283.9705 | 509 | 9
510 | 28.08 |  | 28.43 | 27.949 | 21.066 | 37.808 | 17.127 | 4.333 | 4.58 | 1.292 |  | 284.3025 | 510 | 0
511 | 28.15 |  | 28.49 | 28.005 | 21.109 | 37.889 | 17.166 | 4.343 | 4.591 | 1.297 |  | 284.6344 | 511 | 1
512 | 28.21 |  | 28.55 | 28.061 | 21.152 | 37.97 | 17.204 | 4.352 | 4.601 | 1.303 |  | 284.9661 | 512 | 2
513 | 28.28 |  | 28.6 | 28.117 | 21.194 | 38.051 | 17.243 | 4.362 | 4.612 | 1.308 |  | 285.2978 | 513 | 3
514 | 28.35 |  | 28.66 | 28.173 | 21.237 | 38.132 | 17.281 | 4.372 | 4.623 | 1.313 |  | 285.6293 | 514 | 4
515 | 28.41 |  | 28.72 | 28.23 | 21.28 | 38.213 | 17.319 | 4.382 | 4.634 | 1.318 |  | 285.9607 | 515 | 5
516 | 28.48 |  | 28.78 | 28.286 | 21.322 | 38.293 | 17.358 | 4.392 | 4.645 | 1.323 |  | 286.292 | 516 | 6
517 | 28.55 |  | 28.84 | 28.342 | 21.365 | 38.374 | 17.396 | 4.402 | 4.656 | 1.328 |  | 286.6232 | 517 | 7
518 | 28.62 |  | 28.89 | 28.398 | 21.407 | 38.455 | 17.434 | 4.412 | 4.667 | 1.334 |  | 286.9542 | 518 | 8
519 | 28.68 |  | 28.95 | 28.455 | 21.45 | 38.536 | 17.473 | 4.422 | 4.678 | 1.339 |  | 287.2852 | 519 | 9
520 | 28.75 |  | 29.01 | 28.511 | 21.493 | 38.617 | 17.511 | 4.432 | 4.689 | 1.344 |  | 287.616 | 520 | 0
521 | 28.82 |  | 29.07 | 28.567 | 21.535 | 38.698 | 17.55 | 4.442 | 4.7 | 1.349 |  | 287.9467 | 521 | 1
522 | 28.89 |  | 29.13 | 28.624 | 21.578 | 38.779 | 17.588 | 4.452 | 4.711 | 1.354 |  | 288.2773 | 522 | 2
523 | 28.95 |  | 29.18 | 28.68 | 21.621 | 38.86 | 17.627 | 4.462 | 4.722 | 1.36 |  | 288.6078 | 523 | 3
524 | 29.02 |  | 29.24 | 28.736 | 21.663 | 38.941 | 17.665 | 4.472 | 4.733 | 1.365 |  | 288.9382 | 524 | 4
525 | 29.09 |  | 29.3 | 28.793 | 21.706 | 39.022 | 17.704 | 4.482 | 4.744 | 1.37 |  | 289.2684 | 525 | 5
526 | 29.16 |  | 29.36 | 28.849 | 21.749 | 39.103 | 17.742 | 4.492 | 4.755 | 1.375 |  | 289.5985 | 526 | 6
527 | 29.23 |  | 29.42 | 28.906 | 21.791 | 39.184 | 17.781 | 4.502 | 4.766 | 1.381 |  | 289.9286 | 527 | 7
528 | 29.29 |  | 29.47 | 28.962 | 21.834 | 39.264 | 17.819 | 4.512 | 4.777 | 1.386 |  | 290.2585 | 528 | 8
529 | 29.36 |  | 29.53 | 29.019 | 21.876 | 39.345 | 17.858 | 4.522 | 4.788 | 1.391 |  | 290.5883 | 529 | 9
530 | 29.43 |  | 29.59 | 29.075 | 21.919 | 39.426 | 17.896 | 4.532 | 4.799 | 1.397 |  | 290.9179 | 530 | 0
531 | 29.5 |  | 29.65 | 29.132 | 21.962 | 39.507 | 17.935 | 4.542 | 4.81 | 1.402 |  | 291.2475 | 531 | 1
532 | 29.57 |  | 29.71 | 29.188 | 22.004 | 39.588 | 17.973 | 4.552 | 4.821 | 1.407 |  | 291.5769 | 532 | 2
533 | 29.63 |  | 29.76 | 29.245 | 22.047 | 39.669 | 18.012 | 4.562 | 4.832 | 1.413 |  | 291.9063 | 533 | 3
534 | 29.7 |  | 29.82 | 29.301 | 22.09 | 39.75 | 18.05 | 4.572 | 4.843 | 1.418 |  | 292.2355 | 534 | 4
535 | 29.77 |  | 29.88 | 29.358 | 22.132 | 39.831 | 18.089 | 4.582 | 4.854 | 1.423 |  | 292.5646 | 535 | 5
536 | 29.84 |  | 29.94 | 29.415 | 22.175 | 39.912 | 18.127 | 4.592 | 4.865 | 1.429 |  | 292.8935 | 536 | 6
537 | 29.91 |  | 30 | 29.471 | 22.218 | 39.993 | 18.166 | 4.602 | 4.876 | 1.434 |  | 293.2224 | 537 | 7
538 | 29.97 |  | 30.05 | 29.528 | 22.26 | 40.074 | 18.204 | 4.612 | 4.888 | 1.439 |  | 293.5511 | 538 | 8
539 | 30.04 |  | 30.11 | 29.585 | 22.303 | 40.155 | 18.243 | 4.622 | 4.899 | 1.445 |  | 293.8798 | 539 | 9
540 | 30.11 |  | 30.17 | 29.642 | 22.346 | 40.236 | 18.282 | 4.632 | 4.91 | 1.45 |  | 294.2083 | 540 | 0
541 | 30.18 |  | 30.23 | 29.698 | 22.388 | 40.316 | 18.32 | 4.642 | 4.921 | 1.456 |  | 294.5367 | 541 | 1
542 | 30.25 |  | 30.29 | 29.755 | 22.431 | 40.397 | 18.359 | 4.652 | 4.932 | 1.461 |  | 294.865 | 542 | 2
543 | 30.32 |  | 30.34 | 29.812 | 22.473 | 40.478 | 18.397 | 4.662 | 4.943 | 1.467 |  | 295.1932 | 543 | 3
544 | 30.39 |  | 30.4 | 29.869 | 22.516 | 40.559 | 18.436 | 4.672 | 4.954 | 1.472 |  | 295.5212 | 544 | 4
545 | 30.45 |  | 30.46 | 29.926 | 22.559 | 40.64 | 18.475 | 4.682 | 4.965 | 1.477 |  | 295.8492 | 545 | 5
546 | 30.52 |  | 30.52 | 29.983 | 22.601 | 40.721 | 18.513 | 4.692 | 4.976 | 1.483 |  | 296.177 | 546 | 6
547 | 30.59 |  | 30.58 | 30.039 | 22.644 | 40.802 | 18.552 | 4.702 | 4.987 | 1.488 |  | 296.5047 | 547 | 7
548 | 30.66 |  | 30.63 | 30.096 | 22.687 | 40.883 | 18.591 | 4.712 | 4.998 | 1.494 |  | 296.8323 | 548 | 8
549 | 30.73 |  | 30.69 | 30.153 | 22.729 | 40.964 | 18.629 | 4.722 | 5.009 | 1.499 |  | 297.1598 | 549 | 9
550 | 30.8 |  | 30.75 | 30.21 | 22.772 | 41.045 | 18.668 | 4.732 | 5.021 | 1.505 |  | 297.4871 | 550 | 0
551 | 30.87 |  | 30.81 | 30.267 | 22.815 | 41.125 | 18.707 | 4.742 | 5.032 | 1.51 |  | 297.8144 | 551 | 1
552 | 30.94 |  | 30.87 | 30.324 | 22.857 | 41.206 | 18.745 | 4.752 | 5.043 | 1.516 |  | 298.1415 | 552 | 2
553 | 31.01 |  | 30.92 | 30.381 | 22.9 | 41.287 | 18.784 | 4.762 | 5.054 | 1.521 |  | 298.4685 | 553 | 3
554 | 31.08 |  | 30.98 | 30.439 | 22.942 | 41.368 | 18.823 | 4.772 | 5.065 | 1.527 |  | 298.7954 | 554 | 4
555 | 31.14 |  | 31.04 | 30.496 | 22.985 | 41.449 | 18.861 | 4.782 | 5.076 | 1.532 |  | 299.1222 | 555 | 5
556 | 31.21 |  | 31.1 | 30.553 | 23.028 | 41.53 | 18.9 | 4.792 | 5.087 | 1.538 |  | 299.4489 | 556 | 6
557 | 31.28 |  | 31.16 | 30.61 | 23.07 | 41.611 | 18.939 | 4.802 | 5.099 | 1.544 |  | 299.7754 | 557 | 7
558 | 31.35 |  | 31.21 | 30.667 | 23.113 | 41.692 | 18.977 | 4.812 | 5.11 | 1.549 |  | 300.1019 | 558 | 8
559 | 31.42 |  | 31.27 | 30.724 | 23.156 | 41.773 | 19.016 | 4.822 | 5.121 | 1.555 |  | 300.4282 | 559 | 9
560 | 31.49 |  | 31.33 | 30.782 | 23.198 | 41.853 | 19.055 | 4.832 | 5.132 | 1.56 |  | 300.7544 | 560 | 0
561 | 31.56 |  | 31.39 | 30.839 | 23.241 | 41.934 | 19.094 | 4.842 | 5.143 | 1.566 |  | 301.0805 | 561 | 1
562 | 31.63 |  | 31.45 | 30.896 | 23.284 | 42.015 | 19.132 | 4.852 | 5.154 | 1.571 |  | 301.4065 | 562 | 2
563 | 31.7 |  | 31.5 | 30.954 | 23.326 | 42.096 | 19.171 | 4.862 | 5.166 | 1.577 |  | 301.7323 | 563 | 3
564 | 31.77 |  | 31.56 | 31.011 | 23.369 | 42.177 | 19.21 | 4.873 | 5.177 | 1.583 |  | 302.0581 | 564 | 4
565 | 31.84 |  | 31.62 | 31.068 | 23.411 | 42.258 | 19.249 | 4.883 | 5.188 | 1.588 |  | 302.3837 | 565 | 5
566 | 31.91 |  | 31.68 | 31.126 | 23.454 | 42.339 | 19.287 | 4.893 | 5.199 | 1.594 |  | 302.7092 | 566 | 6
567 | 31.98 |  | 31.74 | 31.183 | 23.497 | 42.419 | 19.326 | 4.903 | 5.21 | 1.6 |  | 303.0346 | 567 | 7
568 | 32.05 |  | 31.79 | 31.241 | 23.539 | 42.5 | 19.365 | 4.913 | 5.221 | 1.605 |  | 303.3599 | 568 | 8
569 | 32.12 |  | 31.85 | 31.298 | 23.582 | 42.581 | 19.404 | 4.923 | 5.233 | 1.611 |  | 303.6851 | 569 | 9
570 | 32.19 |  | 31.91 | 31.356 | 23.624 | 42.662 | 19.443 | 4.933 | 5.244 | 1.617 |  | 304.0101 | 570 | 0
571 | 32.26 |  | 31.97 | 31.413 | 23.667 | 42.743 | 19.481 | 4.943 | 5.255 | 1.622 |  | 304.3351 | 571 | 1
572 | 32.33 |  | 32.03 | 31.471 | 23.71 | 42.824 | 19.52 | 4.953 | 5.266 | 1.628 |  | 304.6599 | 572 | 2
573 | 32.4 |  | 32.08 | 31.528 | 23.752 | 42.904 | 19.559 | 4.963 | 5.278 | 1.634 |  | 304.9846 | 573 | 3
574 | 32.47 |  | 32.14 | 31.586 | 23.795 | 42.985 | 19.598 | 4.973 | 5.289 | 1.639 |  | 305.3092 | 574 | 4
575 | 32.54 |  | 32.2 | 31.644 | 23.837 | 43.066 | 19.637 | 4.984 | 5.3 | 1.645 |  | 305.6337 | 575 | 5
576 | 32.61 |  | 32.26 | 31.702 | 23.88 | 43.147 | 19.676 | 4.994 | 5.311 | 1.651 |  | 305.958 | 576 | 6
577 | 32.68 |  | 32.32 | 31.759 | 23.923 | 43.228 | 19.714 | 5.004 | 5.322 | 1.657 |  | 306.2823 | 577 | 7
578 | 32.75 |  | 32.37 | 31.817 | 23.965 | 43.308 | 19.753 | 5.014 | 5.334 | 1.662 |  | 306.6064 | 578 | 8
579 | 32.82 |  | 32.43 | 31.875 | 24.008 | 43.389 | 19.792 | 5.024 | 5.345 | 1.668 |  | 306.9304 | 579 | 9
580 | 32.89 |  | 32.49 | 31.933 | 24.05 | 43.47 | 19.831 | 5.034 | 5.356 | 1.674 |  | 307.2543 | 580 | 0
581 | 32.96 |  | 32.55 | 31.991 | 24.093 | 43.551 | 19.87 | 5.044 | 5.368 | 1.68 |  | 307.5781 | 581 | 1
582 | 33.03 |  | 32.61 | 32.048 | 24.136 | 43.632 | 19.909 | 5.054 | 5.379 | 1.685 |  | 307.9017 | 582 | 2
583 | 33.1 |  | 32.66 | 32.106 | 24.178 | 43.712 | 19.948 | 5.065 | 5.39 | 1.691 |  | 308.2253 | 583 | 3
584 | 33.17 |  | 32.72 | 32.164 | 24.221 | 43.793 | 19.986 | 5.075 | 5.401 | 1.697 |  | 308.5487 | 584 | 4
585 | 33.24 |  | 32.78 | 32.222 | 24.263 | 43.874 | 20.025 | 5.085 | 5.413 | 1.703 |  | 308.8721 | 585 | 5
586 | 33.32 |  | 32.84 | 32.28 | 24.306 | 43.955 | 20.064 | 5.095 | 5.424 | 1.709 |  | 309.1953 | 586 | 6
587 | 33.39 |  | 32.9 | 32.338 | 24.348 | 44.035 | 20.103 | 5.105 | 5.435 | 1.715 |  | 309.5184 | 587 | 7
588 | 33.46 |  | 32.96 | 32.396 | 24.391 | 44.116 | 20.142 | 5.115 | 5.446 | 1.72 |  | 309.8413 | 588 | 8
589 | 33.53 |  | 33.02 | 32.455 | 24.434 | 44.197 | 20.181 | 5.125 | 5.458 | 1.726 |  | 310.1642 | 589 | 9
590 | 33.6 |  | 33.08 | 32.513 | 24.476 | 44.278 | 20.22 | 5.136 | 5.469 | 1.732 |  | 310.4869 | 590 | 0
591 | 33.67 |  | 33.14 | 32.571 | 24.519 | 44.358 | 20.259 | 5.146 | 5.48 | 1.738 |  | 310.8096 | 591 | 1
592 | 33.74 |  | 33.2 | 32.629 | 24.561 | 44.439 | 20.298 | 5.156 | 5.492 | 1.744 |  | 311.1321 | 592 | 2
593 | 33.81 |  | 33.26 | 32.687 | 24.604 | 44.52 | 20.337 | 5.166 | 5.503 | 1.75 |  | 311.4545 | 593 | 3
594 | 33.88 |  | 33.32 | 32.746 | 24.646 | 44.601 | 20.376 | 5.176 | 5.514 | 1.756 |  | 311.7767 | 594 | 4
595 | 33.95 |  | 33.38 | 32.804 | 24.689 | 44.681 | 20.415 | 5.186 | 5.526 | 1.762 |  | 312.0989 | 595 | 5
596 | 34.03 |  | 33.43 | 32.862 | 24.731 | 44.762 | 20.453 | 5.197 | 5.537 | 1.767 |  | 312.421 | 596 | 6
597 | 34.1 |  | 33.49 | 32.921 | 24.774 | 44.843 | 20.492 | 5.207 | 5.548 | 1.773 |  | 312.7429 | 597 | 7
598 | 34.17 |  | 33.55 | 32.979 | 24.817 | 44.923 | 20.531 | 5.217 | 5.56 | 1.779 |  | 313.0647 | 598 | 8
599 | 34.24 |  | 33.61 | 33.038 | 24.859 | 45.004 | 20.57 | 5.227 | 5.571 | 1.785 |  | 313.3864 | 599 | 9
600 | 34.31 |  | 33.67 | 33.096 | 24.902 | 45.085 | 20.609 | 5.237 | 5.582 | 1.791 |  | 313.708 | 600 | 0
601 |  |  | 33.73 | 33.155 | 24.944 | 45.165 | 20.648 | 5.247 | 5.594 | 1.797 |  | 314.0295 | 601 | 1
602 |  |  | 33.79 | 33.213 | 24.987 | 45.246 | 20.687 | 5.258 | 5.605 | 1.803 |  | 314.3508 | 602 | 2
603 |  |  | 33.85 | 33.272 | 25.029 | 45.327 | 20.726 | 5.268 | 5.616 | 1.809 |  | 314.6721 | 603 | 3
604 |  |  | 33.91 | 33.33 | 25.072 | 45.407 | 20.765 | 5.278 | 5.628 | 1.815 |  | 314.9932 | 604 | 4
605 |  |  | 33.97 | 33.389 | 25.114 | 45.488 | 20.804 | 5.288 | 5.639 | 1.821 |  | 315.3142 | 605 | 5
606 |  |  | 34.02 | 33.448 | 25.157 | 45.569 | 20.843 | 5.298 | 5.65 | 1.827 |  | 315.6351 | 606 | 6
607 |  |  | 34.08 | 33.506 | 25.199 | 45.649 | 20.882 | 5.309 | 5.662 | 1.833 |  | 315.9559 | 607 | 7
608 |  |  | 34.14 | 33.565 | 25.242 | 45.73 | 20.921 | 5.319 | 5.673 | 1.839 |  | 316.2765 | 608 | 8
609 |  |  | 34.2 | 33.624 | 25.284 | 45.811 | 20.96 | 5.329 | 5.685 | 1.845 |  | 316.5971 | 609 | 9
610 |  |  | 34.26 | 33.683 | 25.327 | 45.891 | 20.999 | 5.339 | 5.696 | 1.851 |  | 316.9175 | 610 | 0
611 |  |  | 34.32 | 33.742 | 25.369 | 45.972 | 21.038 | 5.35 | 5.707 | 1.857 |  | 317.2378 | 611 | 1
612 |  |  | 34.38 | 33.8 | 25.412 | 46.052 | 21.077 | 5.36 | 5.719 | 1.863 |  | 317.558 | 612 | 2
613 |  |  | 34.44 | 33.859 | 25.454 | 46.133 | 21.116 | 5.37 | 5.73 | 1.869 |  | 317.8781 | 613 | 3
614 |  |  | 34.5 | 33.918 | 25.497 | 46.213 | 21.155 | 5.38 | 5.742 | 1.875 |  | 318.1981 | 614 | 4
615 |  |  | 34.56 | 33.977 | 25.539 | 46.294 | 21.195 | 5.391 | 5.753 | 1.882 |  | 318.518 | 615 | 5
616 |  |  | 34.61 | 34.036 | 25.582 | 46.375 | 21.234 | 5.401 | 5.764 | 1.888 |  | 318.8377 | 616 | 6
617 |  |  | 34.67 | 34.095 | 25.624 | 46.455 | 21.273 | 5.411 | 5.776 | 1.894 |  | 319.1573 | 617 | 7
618 |  |  | 34.73 | 34.155 | 25.666 | 46.536 | 21.312 | 5.421 | 5.787 | 1.9 |  | 319.4768 | 618 | 8
619 |  |  | 34.79 | 34.214 | 25.709 | 46.616 | 21.351 | 5.431 | 5.799 | 1.906 |  | 319.7962 | 619 | 9
620 |  |  | 34.85 | 34.273 | 25.751 | 46.697 | 21.39 | 5.442 | 5.81 | 1.912 |  | 320.1155 | 620 | 0
621 |  |  | 34.91 | 34.332 | 25.794 | 46.777 | 21.429 | 5.452 | 5.821 | 1.918 |  | 320.4347 | 621 | 1
622 |  |  | 34.97 | 34.391 | 25.836 | 46.858 | 21.468 | 5.462 | 5.833 | 1.924 |  | 320.7537 | 622 | 2
623 |  |  | 35.03 | 34.451 | 25.879 | 46.938 | 21.507 | 5.473 | 5.844 | 1.931 |  | 321.0726 | 623 | 3
624 |  |  | 35.09 | 34.51 | 25.921 | 47.019 | 21.546 | 5.483 | 5.856 | 1.937 |  | 321.3915 | 624 | 4
625 |  |  | 35.15 | 34.569 | 25.964 | 47.099 | 21.585 | 5.493 | 5.867 | 1.943 |  | 321.7102 | 625 | 5
626 |  |  | 35.2 | 34.629 | 26.006 | 47.18 | 21.624 | 5.503 | 5.879 | 1.949 |  | 322.0287 | 626 | 6
627 |  |  | 35.26 | 34.688 | 26.048 | 47.26 | 21.663 | 5.514 | 5.89 | 1.955 |  | 322.3472 | 627 | 7
628 |  |  | 35.32 | 34.748 | 26.091 | 47.341 | 21.702 | 5.524 | 5.902 | 1.961 |  | 322.6656 | 628 | 8
629 |  |  | 35.38 | 34.807 | 26.133 | 47.421 | 21.742 | 5.534 | 5.913 | 1.968 |  | 322.9838 | 629 | 9
630 |  |  | 35.44 | 34.867 | 26.176 | 47.502 | 21.781 | 5.544 | 5.925 | 1.974 |  | 323.3019 | 630 | 0
631 |  |  | 35.5 | 34.926 | 26.218 | 47.582 | 21.82 | 5.555 | 5.936 | 1.98 |  | 323.6199 | 631 | 1
632 |  |  | 35.56 | 34.986 | 26.26 | 47.663 | 21.859 | 5.565 | 5.948 | 1.986 |  | 323.9378 | 632 | 2
633 |  |  | 35.62 | 35.046 | 26.303 | 47.743 | 21.898 | 5.575 | 5.959 | 1.993 |  | 324.2556 | 633 | 3
634 |  |  | 35.68 | 35.105 | 26.345 | 47.824 | 21.937 | 5.586 | 5.971 | 1.999 |  | 324.5733 | 634 | 4
635 |  |  | 35.74 | 35.165 | 26.387 | 47.904 | 21.976 | 5.596 | 5.982 | 2.005 |  | 324.8908 | 635 | 5
636 |  |  | 35.8 | 35.225 | 26.43 | 47.984 | 22.015 | 5.606 | 5.994 | 2.011 |  | 325.2082 | 636 | 6
637 |  |  | 35.86 | 35.285 | 26.472 | 48.065 | 22.055 | 5.617 | 6.005 | 2.018 |  | 325.5256 | 637 | 7
638 |  |  | 35.92 | 35.344 | 26.515 | 48.145 | 22.094 | 5.627 | 6.017 | 2.024 |  | 325.8427 | 638 | 8
639 |  |  | 35.98 | 35.404 | 26.557 | 48.226 | 22.133 | 5.637 | 6.028 | 2.03 |  | 326.1598 | 639 | 9
640 |  |  | 36.04 | 35.464 | 26.599 | 48.306 | 22.172 | 5.648 | 6.04 | 2.036 |  | 326.4768 | 640 | 0
641 |  |  | 36.1 | 35.524 | 26.642 | 48.386 | 22.211 | 5.658 | 6.051 | 2.043 |  | 326.7937 | 641 | 1
642 |  |  | 36.16 | 35.584 | 26.684 | 48.467 | 22.25 | 5.668 | 6.063 | 2.049 |  | 327.1104 | 642 | 2
643 |  |  | 36.22 | 35.644 | 26.726 | 48.547 | 22.289 | 5.679 | 6.074 | 2.055 |  | 327.427 | 643 | 3
644 |  |  | 36.28 | 35.704 | 26.769 | 48.627 | 22.329 | 5.689 | 6.086 | 2.062 |  | 327.7435 | 644 | 4
645 |  |  | 36.34 | 35.764 | 26.811 | 48.708 | 22.368 | 5.7 | 6.098 | 2.068 |  | 328.0599 | 645 | 5
646 |  |  | 36.4 | 35.825 | 26.853 | 48.788 | 22.407 | 5.71 | 6.109 | 2.074 |  | 328.3762 | 646 | 6
647 |  |  | 36.46 | 35.885 | 26.896 | 48.868 | 22.446 | 5.72 | 6.121 | 2.081 |  | 328.6923 | 647 | 7
648 |  |  | 36.52 | 35.945 | 26.938 | 48.949 | 22.485 | 5.731 | 6.132 | 2.087 |  | 329.0084 | 648 | 8
649 |  |  | 36.58 | 36.005 | 26.98 | 49.029 | 22.524 | 5.741 | 6.144 | 2.094 |  | 329.3243 | 649 | 9
650 |  |  | 36.64 | 36.066 | 27.022 | 49.109 | 22.564 | 5.751 | 6.155 | 2.1 |  | 329.6401 | 650 | 0
651 |  |  | 36.7 | 36.126 | 27.065 | 49.189 | 22.603 | 5.762 | 6.167 | 2.106 |  | 329.9558 | 651 | 1
652 |  |  | 36.76 | 36.186 | 27.107 | 49.27 | 22.642 | 5.772 | 6.179 | 2.113 |  | 330.2714 | 652 | 2
653 |  |  | 36.82 | 36.247 | 27.149 | 49.35 | 22.681 | 5.782 | 6.19 | 2.119 |  | 330.5869 | 653 | 3
654 |  |  | 36.88 | 36.307 | 27.192 | 49.43 | 22.72 | 5.793 | 6.202 | 2.126 |  | 330.9022 | 654 | 4
655 |  |  | 36.95 | 36.368 | 27.234 | 49.51 | 22.76 | 5.803 | 6.213 | 2.132 |  | 331.2175 | 655 | 5
656 |  |  | 37.01 | 36.428 | 27.276 | 49.591 | 22.799 | 5.814 | 6.225 | 2.139 |  | 331.5326 | 656 | 6
657 |  |  | 37.07 | 36.489 | 27.318 | 49.671 | 22.838 | 5.824 | 6.237 | 2.145 |  | 331.8476 | 657 | 7
658 |  |  | 37.13 | 36.549 | 27.361 | 49.751 | 22.877 | 5.834 | 6.248 | 2.151 |  | 332.1625 | 658 | 8
659 |  |  | 37.19 | 36.61 | 27.403 | 49.831 | 22.916 | 5.845 | 6.26 | 2.158 |  | 332.4772 | 659 | 9
660 |  |  | 37.25 | 36.671 | 27.445 | 49.911 | 22.956 | 5.855 | 6.272 | 2.164 |  | 332.7919 | 660 | 0
661 |  |  | 37.3 | 36.732 | 27.487 | 49.992 | 22.995 | 5.866 | 6.283 | 2.171 |  | 333.1064 | 661 | 1
662 |  |  | 37.36 | 36.792 | 27.529 | 50.072 | 23.034 | 5.876 | 6.295 | 2.177 |  | 333.4209 | 662 | 2
663 |  |  | 37.42 | 36.853 | 27.572 | 50.152 | 23.073 | 5.887 | 6.307 | 2.184 |  | 333.7352 | 663 | 3
664 |  |  | 37.48 | 36.914 | 27.614 | 50.232 | 23.112 | 5.897 | 6.318 | 2.19 |  | 334.0494 | 664 | 4
665 |  |  | 37.55 | 36.975 | 27.656 | 50.312 | 23.152 | 5.907 | 6.33 | 2.197 |  | 334.3635 | 665 | 5
666 |  |  | 37.61 | 37.036 | 27.698 | 50.392 | 23.191 | 5.918 | 6.342 | 2.203 |  | 334.6774 | 666 | 6
667 |  |  | 37.67 | 37.097 | 27.74 | 50.472 | 23.23 | 5.928 | 6.353 | 2.21 |  | 334.9913 | 667 | 7
668 |  |  | 37.73 | 37.158 | 27.783 | 50.553 | 23.269 | 5.939 | 6.365 | 2.216 |  | 335.305 | 668 | 8
669 |  |  | 37.79 | 37.219 | 27.825 | 50.633 | 23.309 | 5.949 | 6.377 | 2.223 |  | 335.6186 | 669 | 9
670 |  |  | 37.85 | 37.28 | 27.867 | 50.713 | 23.348 | 5.96 | 6.388 | 2.23 |  | 335.9321 | 670 | 0
671 |  |  | 37.91 | 37.341 | 27.909 | 50.793 | 23.387 | 5.97 | 6.4 | 2.236 |  | 336.2455 | 671 | 1
672 |  |  | 37.97 | 37.402 | 27.951 | 50.873 | 23.426 | 5.98 | 6.412 | 2.243 |  | 336.5588 | 672 | 2
673 |  |  | 38.04 | 37.463 | 27.993 | 50.953 | 23.466 | 5.991 | 6.423 | 2.249 |  | 336.8719 | 673 | 3
674 |  |  | 38.1 | 37.525 | 28.035 | 51.033 | 23.505 | 6.001 | 6.435 | 2.256 |  | 337.185 | 674 | 4
675 |  |  | 38.16 | 37.586 | 28.078 | 51.113 | 23.544 | 6.012 | 6.447 | 2.263 |  | 337.4979 | 675 | 5
676 |  |  | 38.22 | 37.647 | 28.12 | 51.193 | 23.583 | 6.022 | 6.458 | 2.269 |  | 337.8107 | 676 | 6
677 |  |  | 38.28 | 37.709 | 28.162 | 51.273 | 23.623 | 6.033 | 6.47 | 2.276 |  | 338.1234 | 677 | 7
678 |  |  | 38.35 | 37.77 | 28.204 | 51.353 | 23.662 | 6.043 | 6.482 | 2.282 |  | 338.436 | 678 | 8
679 |  |  | 38.41 | 37.831 | 28.246 | 51.433 | 23.701 | 6.054 | 6.494 | 2.289 |  | 338.7485 | 679 | 9
680 |  |  | 38.47 | 37.893 | 28.288 | 51.513 | 23.74 | 6.064 | 6.505 | 2.296 |  | 339.0608 | 680 | 0
681 |  |  | 38.53 | 37.954 | 28.33 | 51.593 | 23.78 | 6.075 | 6.517 | 2.302 |  | 339.373 | 681 | 1
682 |  |  | 38.59 | 38.016 | 28.372 | 51.673 | 23.819 | 6.085 | 6.529 | 2.309 |  | 339.6851 | 682 | 2
683 |  |  | 38.66 | 38.078 | 28.414 | 51.753 | 23.858 | 6.096 | 6.541 | 2.316 |  | 339.9972 | 683 | 3
684 |  |  | 38.72 | 38.139 | 28.456 | 51.833 | 23.897 | 6.106 | 6.552 | 2.322 |  | 340.309 | 684 | 4
685 |  |  | 38.78 | 38.201 | 28.498 | 51.913 | 23.937 | 6.117 | 6.564 | 2.329 |  | 340.6208 | 685 | 5
686 |  |  | 38.84 | 38.262 | 28.54 | 51.993 | 23.976 | 6.127 | 6.576 | 2.336 |  | 340.9325 | 686 | 6
687 |  |  | 38.9 | 38.324 | 28.583 | 52.073 | 24.015 | 6.138 | 6.588 | 2.343 |  | 341.244 | 687 | 7
688 |  |  | 38.97 | 38.386 | 28.625 | 52.152 | 24.054 | 6.148 | 6.599 | 2.349 |  | 341.5554 | 688 | 8
689 |  |  | 39.03 | 38.448 | 28.667 | 52.232 | 24.094 | 6.159 | 6.611 | 2.356 |  | 341.8667 | 689 | 9
690 |  |  | 39.09 | 38.51 | 28.709 | 52.312 | 24.133 | 6.169 | 6.623 | 2.363 |  | 342.1779 | 690 | 0
691 |  |  | 39.15 | 38.572 | 28.751 | 52.392 | 24.172 | 6.18 | 6.635 | 2.369 |  | 342.489 | 691 | 1
692 |  |  | 39.22 | 38.633 | 28.793 | 52.472 | 24.212 | 6.19 | 6.647 | 2.376 |  | 342.8 | 692 | 2
693 |  |  | 39.28 | 38.695 | 28.835 | 52.552 | 24.251 | 6.201 | 6.658 | 2.383 |  | 343.1108 | 693 | 3
694 |  |  | 39.34 | 38.757 | 28.877 | 52.632 | 24.29 | 6.211 | 6.67 | 2.39 |  | 343.4215 | 694 | 4
695 |  |  | 39.41 | 38.819 | 28.919 | 52.711 | 24.329 | 6.222 | 6.682 | 2.396 |  | 343.7322 | 695 | 5
696 |  |  | 39.47 | 38.882 | 28.961 | 52.791 | 24.369 | 6.232 | 6.694 | 2.403 |  | 344.0427 | 696 | 6
697 |  |  | 39.53 | 38.944 | 29.002 | 52.871 | 24.408 | 6.243 | 6.706 | 2.41 |  | 344.353 | 697 | 7
698 |  |  | 39.59 | 39.006 | 29.044 | 52.951 | 24.447 | 6.253 | 6.718 | 2.417 |  | 344.6633 | 698 | 8
699 |  |  | 39.66 | 39.068 | 29.086 | 53.031 | 24.487 | 6.264 | 6.729 | 2.424 |  | 344.9735 | 699 | 9
700 |  |  | 39.72 | 39.13 | 29.128 | 53.11 | 24.526 | 6.274 | 6.741 | 2.43 |  | 345.2835 | 700 | 0
701 |  |  | 39.78 | 39.192 | 29.17 | 53.19 | 24.565 | 6.285 | 6.753 | 2.437 |  | 345.5934 | 701 | 1
702 |  |  | 39.85 | 39.255 | 29.212 | 53.27 | 24.604 | 6.295 | 6.765 | 2.444 |  | 345.9032 | 702 | 2
703 |  |  | 39.91 | 39.317 | 29.254 | 53.35 | 24.644 | 6.306 | 6.777 | 2.451 |  | 346.2129 | 703 | 3
704 |  |  | 39.97 | 39.379 | 29.296 | 53.429 | 24.683 | 6.316 | 6.789 | 2.458 |  | 346.5225 | 704 | 4
705 |  |  | 40.04 | 39.442 | 29.338 | 53.509 | 24.722 | 6.327 | 6.8 | 2.465 |  | 346.832 | 705 | 5
706 |  |  | 40.1 | 39.504 | 29.38 | 53.589 | 24.762 | 6.338 | 6.812 | 2.472 |  | 347.1413 | 706 | 6
707 |  |  | 40.16 | 39.567 | 29.422 | 53.668 | 24.801 | 6.348 | 6.824 | 2.478 |  | 347.4505 | 707 | 7
708 |  |  | 40.22 | 39.629 | 29.464 | 53.748 | 24.84 | 6.359 | 6.836 | 2.485 |  | 347.7596 | 708 | 8
709 |  |  | 40.29 | 39.692 | 29.505 | 53.828 | 24.879 | 6.369 | 6.848 | 2.492 |  | 348.0686 | 709 | 9
710 |  |  | 40.35 | 39.754 | 29.547 | 53.907 | 24.919 | 6.38 | 6.86 | 2.499 |  | 348.3775 | 710 | 0
711 |  |  | 40.41 | 39.817 | 29.589 | 53.987 | 24.958 | 6.39 | 6.872 | 2.506 |  | 348.6863 | 711 | 1
712 |  |  | 40.48 | 39.88 | 29.631 | 54.066 | 24.997 | 6.401 | 6.884 | 2.513 |  | 348.9949 | 712 | 2
713 |  |  | 40.54 | 39.942 | 29.673 | 54.146 | 25.037 | 6.412 | 6.895 | 2.52 |  | 349.3035 | 713 | 3
714 |  |  | 40.6 | 40.005 | 29.715 | 54.226 | 25.076 | 6.422 | 6.907 | 2.527 |  | 349.6119 | 714 | 4
715 |  |  | 40.67 | 40.068 | 29.756 | 54.305 | 25.115 | 6.433 | 6.919 | 2.534 |  | 349.9202 | 715 | 5
716 |  |  | 40.73 | 40.131 | 29.798 | 54.385 | 25.155 | 6.443 | 6.931 | 2.541 |  | 350.2284 | 716 | 6
717 |  |  | 40.8 | 40.193 | 29.84 | 54.464 | 25.194 | 6.454 | 6.943 | 2.548 |  | 350.5365 | 717 | 7
718 |  |  | 40.86 | 40.256 | 29.882 | 54.544 | 25.233 | 6.465 | 6.955 | 2.555 |  | 350.8444 | 718 | 8
719 |  |  | 40.93 | 40.319 | 29.924 | 54.623 | 25.273 | 6.475 | 6.967 | 2.562 |  | 351.1523 | 719 | 9
720 |  |  | 40.98 | 40.382 | 29.965 | 54.703 | 25.312 | 6.486 | 6.979 | 2.569 |  | 351.46 | 720 | 0
721 |  |  | 41.04 | 40.445 | 30.007 | 54.782 | 25.351 | 6.496 | 6.991 | 2.576 |  | 351.7676 | 721 | 1
722 |  |  | 41.11 | 40.508 | 30.049 | 54.862 | 25.391 | 6.507 | 7.003 | 2.583 |  | 352.0751 | 722 | 2
723 |  |  | 41.17 | 40.571 | 30.091 | 54.941 | 25.43 | 6.518 | 7.015 | 2.59 |  | 352.3825 | 723 | 3
724 |  |  | 41.23 | 40.634 | 30.132 | 55.021 | 25.469 | 6.528 | 7.027 | 2.597 |  | 352.6898 | 724 | 4
725 |  |  | 41.3 | 40.697 | 30.174 | 55.1 | 25.508 | 6.539 | 7.039 | 2.604 |  | 352.9969 | 725 | 5
726 |  |  | 41.36 | 40.76 | 30.216 | 55.18 | 25.548 | 6.549 | 7.051 | 2.611 |  | 353.3039 | 726 | 6
727 |  |  | 41.43 | 40.823 | 30.257 | 55.259 | 25.587 | 6.56 | 7.063 | 2.618 |  | 353.6109 | 727 | 7
728 |  |  | 41.49 | 40.886 | 30.299 | 55.339 | 25.626 | 6.571 | 7.074 | 2.625 |  | 353.9177 | 728 | 8
729 |  |  | 41.56 | 40.95 | 30.341 | 55.418 | 25.666 | 6.581 | 7.086 | 2.632 |  | 354.2244 | 729 | 9
730 |  |  | 41.62 | 41.013 | 30.383 | 55.498 | 25.705 | 6.592 | 7.098 | 2.639 |  | 354.5309 | 730 | 0
731 |  |  | 41.69 | 41.076 | 30.424 | 55.577 | 25.744 | 6.603 | 7.11 | 2.646 |  | 354.8374 | 731 | 1
732 |  |  | 41.75 | 41.139 | 30.466 | 55.656 | 25.784 | 6.613 | 7.122 | 2.653 |  | 355.1437 | 732 | 2
733 |  |  | 41.82 | 41.203 | 30.508 | 55.736 | 25.823 | 6.624 | 7.134 | 2.66 |  | 355.45 | 733 | 3
734 |  |  | 41.88 | 41.266 | 30.549 | 55.815 | 25.862 | 6.635 | 7.146 | 2.667 |  | 355.7561 | 734 | 4
735 |  |  | 41.95 | 41.329 | 30.591 | 55.894 | 25.902 | 6.645 | 7.158 | 2.674 |  | 356.0621 | 735 | 5
736 |  |  | 42.01 | 41.393 | 30.632 | 55.974 | 25.941 | 6.656 | 7.17 | 2.682 |  | 356.3679 | 736 | 6
737 |  |  | 42.08 | 41.456 | 30.674 | 56.053 | 25.98 | 6.667 | 7.182 | 2.689 |  | 356.6737 | 737 | 7
738 |  |  | 42.14 | 41.52 | 30.716 | 56.132 | 26.02 | 6.677 | 7.194 | 2.696 |  | 356.9793 | 738 | 8
739 |  |  | 42.21 | 41.583 | 30.757 | 56.212 | 26.059 | 6.688 | 7.206 | 2.703 |  | 357.2849 | 739 | 9
740 |  |  | 42.27 | 41.647 | 30.799 | 56.291 | 26.098 | 6.699 | 7.218 | 2.71 |  | 357.5903 | 740 | 0
741 |  |  | 42.34 | 41.71 | 30.84 | 56.37 | 26.138 | 6.709 | 7.231 | 2.717 |  | 357.8956 | 741 | 1
742 |  |  | 42.4 | 41.774 | 30.882 | 56.449 | 26.177 | 6.72 | 7.243 | 2.724 |  | 358.2008 | 742 | 2
743 |  |  | 42.47 | 41.837 | 30.924 | 56.529 | 26.216 | 6.731 | 7.255 | 2.732 |  | 358.5059 | 743 | 3
744 |  |  | 42.53 | 41.901 | 30.965 | 56.608 | 26.255 | 6.741 | 7.267 | 2.739 |  | 358.8108 | 744 | 4
745 |  |  | 42.6 | 41.965 | 31.007 | 56.687 | 26.295 | 6.752 | 7.279 | 2.746 |  | 359.1157 | 745 | 5
746 |  |  | 42.66 | 42.028 | 31.048 | 56.766 | 26.334 | 6.763 | 7.291 | 2.753 |  | 359.4204 | 746 | 6
747 |  |  | 42.73 | 42.092 | 31.09 | 56.845 | 26.373 | 6.773 | 7.303 | 2.76 |  | 359.725 | 747 | 7
748 |  |  | 42.79 | 42.156 | 31.131 | 56.924 | 26.413 | 6.784 | 7.315 | 2.768 |  | 360.0295 | 748 | 8
749 |  |  | 42.86 | 42.219 | 31.173 | 57.004 | 26.452 | 6.795 | 7.327 | 2.775 |  | 360.3339 | 749 | 9
750 |  |  | 42.92 | 42.283 | 31.214 | 57.083 | 26.491 | 6.805 | 7.339 | 2.782 |  | 360.6381 | 750 | 0
751 |  |  | 42.99 | 42.347 | 31.256 | 57.162 | 26.531 | 6.816 | 7.351 | 2.789 |  | 360.9423 | 751 | 1
752 |  |  | 43.05 | 42.411 | 31.297 | 57.241 | 26.57 | 6.827 | 7.363 | 2.797 |  | 361.2463 | 752 | 2
753 |  |  | 43.12 | 42.475 | 31.339 | 57.32 | 26.609 | 6.838 | 7.375 | 2.804 |  | 361.5502 | 753 | 3
754 |  |  | 43.18 | 42.538 | 31.38 | 57.399 | 26.649 | 6.848 | 7.387 | 2.811 |  | 361.854 | 754 | 4
755 |  |  | 43.25 | 42.602 | 31.422 | 57.478 | 26.688 | 6.859 | 7.399 | 2.818 |  | 362.1577 | 755 | 5
756 |  |  | 43.31 | 42.666 | 31.463 | 57.557 | 26.727 | 6.87 | 7.412 | 2.826 |  | 362.4613 | 756 | 6
757 |  |  | 43.38 | 42.73 | 31.504 | 57.636 | 26.767 | 6.88 | 7.424 | 2.833 |  | 362.7647 | 757 | 7
758 |  |  | 43.44 | 42.794 | 31.546 | 57.715 | 26.806 | 6.891 | 7.436 | 2.84 |  | 363.0681 | 758 | 8
759 |  |  | 43.51 | 42.858 | 31.587 | 57.794 | 26.845 | 6.902 | 7.448 | 2.848 |  | 363.3713 | 759 | 9
760 |  |  | 43.57 | 42.922 | 31.629 | 57.873 | 26.885 | 6.913 | 7.46 | 2.855 |  | 363.6744 | 760 | 0
761 |  |  | 43.64 | 42.986 | 31.67 | 57.952 | 26.924 | 6.923 | 7.472 | 2.862 |  | 363.9774 | 761 | 1
762 |  |  | 43.7 | 43.05 | 31.712 | 58.031 | 26.963 | 6.934 | 7.484 | 2.869 |  | 364.2803 | 762 | 2
763 |  |  | 43.77 | 43.114 | 31.753 | 58.11 | 27.002 | 6.945 | 7.496 | 2.877 |  | 364.583 | 763 | 3
764 |  |  | 43.83 | 43.178 | 31.794 | 58.189 | 27.042 | 6.956 | 7.509 | 2.884 |  | 364.8857 | 764 | 4
765 |  |  | 43.9 | 43.242 | 31.836 | 58.268 | 27.081 | 6.966 | 7.521 | 2.892 |  | 365.1882 | 765 | 5
766 |  |  | 43.97 | 43.306 | 31.877 | 58.347 | 27.12 | 6.977 | 7.533 | 2.899 |  | 365.4906 | 766 | 6
767 |  |  | 44.03 | 43.37 | 31.918 | 58.426 | 27.16 | 6.988 | 7.545 | 2.906 |  | 365.7929 | 767 | 7
768 |  |  | 44.1 | 43.435 | 31.96 | 58.505 | 27.199 | 6.999 | 7.557 | 2.914 |  | 366.0951 | 768 | 8
769 |  |  | 44.16 | 43.499 | 32.001 | 58.584 | 27.238 | 7.009 | 7.569 | 2.921 |  | 366.3972 | 769 | 9
770 |  |  | 44.23 | 43.563 | 32.042 | 58.663 | 27.278 | 7.02 | 7.582 | 2.928 |  | 366.6991 | 770 | 0
771 |  |  | 44.3 | 43.627 | 32.084 | 58.742 | 27.317 | 7.031 | 7.594 | 2.936 |  | 367.001 | 771 | 1
772 |  |  | 44.36 | 43.692 | 32.125 | 58.82 | 27.356 | 7.042 | 7.606 | 2.943 |  | 367.3027 | 772 | 2
773 |  |  | 44.43 | 43.756 | 32.166 | 58.899 | 27.396 | 7.053 | 7.618 | 2.951 |  | 367.6043 | 773 | 3
774 |  |  | 44.49 | 43.82 | 32.207 | 58.978 | 27.435 | 7.063 | 7.63 | 2.958 |  | 367.9058 | 774 | 4
775 |  |  | 44.56 | 43.885 | 32.249 | 59.057 | 27.474 | 7.074 | 7.642 | 2.966 |  | 368.2072 | 775 | 5
776 |  |  | 44.63 | 43.949 | 32.29 | 59.136 | 27.513 | 7.085 | 7.655 | 2.973 |  | 368.5084 | 776 | 6
777 |  |  | 44.69 | 44.014 | 32.331 | 59.214 | 27.553 | 7.096 | 7.667 | 2.98 |  | 368.8096 | 777 | 7
778 |  |  | 44.76 | 44.078 | 32.372 | 59.293 | 27.592 | 7.107 | 7.679 | 2.988 |  | 369.1106 | 778 | 8
779 |  |  | 44.82 | 44.142 | 32.414 | 59.372 | 27.631 | 7.117 | 7.691 | 2.995 |  | 369.4115 | 779 | 9
780 |  |  | 44.89 | 44.207 | 32.455 | 59.451 | 27.671 | 7.128 | 7.703 | 3.003 |  | 369.7123 | 780 | 0
781 |  |  | 44.96 | 44.271 | 32.496 | 59.529 | 27.71 | 7.139 | 7.716 | 3.01 |  | 370.013 | 781 | 1
782 |  |  | 45.02 | 44.336 | 32.537 | 59.608 | 27.749 | 7.15 | 7.728 | 3.018 |  | 370.3135 | 782 | 2
783 |  |  | 45.09 | 44.4 | 32.578 | 59.687 | 27.788 | 7.161 | 7.74 | 3.025 |  | 370.614 | 783 | 3
784 |  |  | 45.15 | 44.465 | 32.619 | 59.765 | 27.828 | 7.171 | 7.752 | 3.033 |  | 370.9143 | 784 | 4
785 |  |  | 45.22 | 44.529 | 32.661 | 59.844 | 27.867 | 7.182 | 7.765 | 3.04 |  | 371.2146 | 785 | 5
786 |  |  | 45.29 | 44.594 | 32.702 | 59.923 | 27.906 | 7.193 | 7.777 | 3.048 |  | 371.5147 | 786 | 6
787 |  |  | 45.35 | 44.658 | 32.743 | 60.001 | 27.946 | 7.204 | 7.789 | 3.055 |  | 371.8147 | 787 | 7
788 |  |  | 45.42 | 44.723 | 32.784 | 60.08 | 27.985 | 7.215 | 7.801 | 3.063 |  | 372.1145 | 788 | 8
789 |  |  | 45.48 | 44.788 | 32.825 | 60.159 | 28.024 | 7.225 | 7.814 | 3.07 |  | 372.4143 | 789 | 9
790 |  |  | 45.55 | 44.852 | 32.866 | 60.237 | 28.063 | 7.236 | 7.826 | 3.078 |  | 372.7139 | 790 | 0
791 |  |  | 45.62 | 44.917 | 32.907 | 60.316 | 28.103 | 7.247 | 7.838 | 3.086 |  | 373.0135 | 791 | 1
792 |  |  | 45.68 | 44.981 | 32.948 | 60.394 | 28.142 | 7.258 | 7.85 | 3.093 |  | 373.3129 | 792 | 2
793 |  |  | 45.75 | 45.046 | 32.99 | 60.473 | 28.181 | 7.269 | 7.863 | 3.101 |  | 373.6122 | 793 | 3
794 |  |  | 45.82 | 45.111 | 33.031 | 60.551 | 28.221 | 7.28 | 7.875 | 3.108 |  | 373.9113 | 794 | 4
795 |  |  | 45.89 | 45.175 | 33.072 | 60.63 | 28.26 | 7.291 | 7.887 | 3.116 |  | 374.2104 | 795 | 5
796 |  |  | 45.95 | 45.24 | 33.113 | 60.708 | 28.299 | 7.301 | 7.9 | 3.124 |  | 374.5094 | 796 | 6
797 |  |  | 46.02 | 45.304 | 33.154 | 60.787 | 28.338 | 7.312 | 7.912 | 3.131 |  | 374.8082 | 797 | 7
798 |  |  | 46.09 | 45.369 | 33.195 | 60.865 | 28.378 | 7.323 | 7.924 | 3.139 |  | 375.1069 | 798 | 8
799 |  |  | 46.15 | 45.434 | 33.236 | 60.944 | 28.417 | 7.334 | 7.937 | 3.146 |  | 375.4055 | 799 | 9
800 |  |  | 46.22 | 45.498 | 33.277 | 61.022 | 28.456 | 7.345 | 7.949 | 3.154 |  | 375.704 | 800 | 0
801 |  |  | 46.29 | 45.563 | 33.318 | 61.101 | 28.495 | 7.356 | 7.961 | 3.162 |  | 376.0024 | 801 | 1
802 |  |  | 46.35 | 45.627 | 33.359 | 61.179 | 28.535 | 7.367 | 7.973 | 3.169 |  | 376.3006 | 802 | 2
803 |  |  | 46.42 | 45.692 | 33.4 | 61.258 | 28.574 | 7.377 | 7.986 | 3.177 |  | 376.5988 | 803 | 3
804 |  |  | 46.49 | 45.757 | 33.441 | 61.336 | 28.613 | 7.388 | 7.998 | 3.185 |  | 376.8968 | 804 | 4
805 |  |  | 46.56 | 45.821 | 33.482 | 61.414 | 28.652 | 7.399 | 8.01 | 3.192 |  | 377.1947 | 805 | 5
806 |  |  | 46.62 | 45.886 | 33.523 | 61.493 | 28.692 | 7.41 | 8.023 | 3.2 |  | 377.4925 | 806 | 6
807 |  |  | 46.69 | 45.95 | 33.564 | 61.571 | 28.731 | 7.421 | 8.035 | 3.208 |  | 377.7902 | 807 | 7
808 |  |  | 46.76 | 46.015 | 33.604 | 61.649 | 28.77 | 7.432 | 8.047 | 3.215 |  | 378.0877 | 808 | 8
809 |  |  | 46.82 | 46.08 | 33.645 | 61.728 | 28.809 | 7.443 | 8.06 | 3.223 |  | 378.3852 | 809 | 9
810 |  |  | 46.89 | 46.144 | 33.686 | 61.806 | 28.849 | 7.454 | 8.072 | 3.231 |  | 378.6825 | 810 | 0
811 |  |  | 46.96 | 46.209 | 33.727 | 61.884 | 28.888 | 7.465 | 8.085 | 3.239 |  | 378.9797 | 811 | 1
812 |  |  | 47.03 | 46.273 | 33.768 | 61.962 | 28.927 | 7.476 | 8.097 | 3.246 |  | 379.2768 | 812 | 2
813 |  |  | 47.09 | 46.338 | 33.809 | 62.041 | 28.966 | 7.486 | 8.109 | 3.254 |  | 379.5738 | 813 | 3
814 |  |  | 47.16 | 46.403 | 33.85 | 62.119 | 29.006 | 7.497 | 8.122 | 3.262 |  | 379.8707 | 814 | 4
815 |  |  | 47.23 | 46.467 | 33.891 | 62.197 | 29.045 | 7.508 | 8.134 | 3.269 |  | 380.1675 | 815 | 5
816 |  |  | 47.3 | 46.532 | 33.931 | 62.275 | 29.084 | 7.519 | 8.146 | 3.277 |  | 380.4641 | 816 | 6
817 |  |  | 47.37 | 46.596 | 33.972 | 62.353 | 29.123 | 7.53 | 8.159 | 3.285 |  | 380.7606 | 817 | 7
818 |  |  | 47.43 | 46.661 | 34.013 | 62.432 | 29.163 | 7.541 | 8.171 | 3.293 |  | 381.057 | 818 | 8
819 |  |  | 47.5 | 46.725 | 34.054 | 62.51 | 29.202 | 7.552 | 8.184 | 3.301 |  | 381.3533 | 819 | 9
820 |  |  | 47.57 | 46.79 | 34.095 | 62.588 | 29.241 | 7.563 | 8.196 | 3.308 |  | 381.6495 | 820 | 0
821 |  |  | 47.64 | 46.854 | 34.136 | 62.666 | 29.28 | 7.574 | 8.208 | 3.316 |  | 381.9456 | 821 | 1
822 |  |  | 47.71 | 46.919 | 34.176 | 62.744 | 29.319 | 7.585 | 8.221 | 3.324 |  | 382.2415 | 822 | 2
823 |  |  | 47.77 | 46.983 | 34.217 | 62.822 | 29.359 | 7.596 | 8.233 | 3.332 |  | 382.5373 | 823 | 3
824 |  |  | 47.84 | 47.047 | 34.258 | 62.9 | 29.398 | 7.607 | 8.246 | 3.34 |  | 382.8331 | 824 | 4
825 |  |  | 47.91 | 47.112 | 34.299 | 62.978 | 29.437 | 7.618 | 8.258 | 3.347 |  | 383.1287 | 825 | 5
826 |  |  | 47.98 | 47.176 | 34.339 | 63.056 | 29.476 | 7.629 | 8.271 | 3.355 |  | 383.4241 | 826 | 6
827 |  |  | 48.05 | 47.241 | 34.38 | 63.134 | 29.516 | 7.64 | 8.283 | 3.363 |  | 383.7195 | 827 | 7
828 |  |  | 48.11 | 47.305 | 34.421 | 63.212 | 29.555 | 7.651 | 8.295 | 3.371 |  | 384.0148 | 828 | 8
829 |  |  | 48.18 | 47.369 | 34.461 | 63.29 | 29.594 | 7.661 | 8.308 | 3.379 |  | 384.3099 | 829 | 9
830 |  |  | 48.25 | 47.434 | 34.502 | 63.368 | 29.633 | 7.672 | 8.32 | 3.387 |  | 384.6049 | 830 | 0
831 |  |  | 48.32 | 47.498 | 34.543 | 63.446 | 29.672 | 7.683 | 8.333 | 3.395 |  | 384.8998 | 831 | 1
832 |  |  | 48.39 | 47.562 | 34.583 | 63.524 | 29.712 | 7.694 | 8.345 | 3.402 |  | 385.1946 | 832 | 2
833 |  |  | 48.46 | 47.627 | 34.624 | 63.602 | 29.751 | 7.705 | 8.358 | 3.41 |  | 385.4893 | 833 | 3
834 |  |  | 48.53 | 47.691 | 34.665 | 63.68 | 29.79 | 7.716 | 8.37 | 3.418 |  | 385.7839 | 834 | 4
835 |  |  | 48.6 | 47.755 | 34.706 | 63.758 | 29.829 | 7.727 | 8.383 | 3.426 |  | 386.0783 | 835 | 5
836 |  |  | 48.66 | 47.819 | 34.746 | 63.836 | 29.868 | 7.738 | 8.395 | 3.434 |  | 386.3726 | 836 | 6
837 |  |  | 48.73 | 47.884 | 34.787 | 63.914 | 29.908 | 7.749 | 8.408 | 3.442 |  | 386.6669 | 837 | 7
838 |  |  | 48.8 | 47.948 | 34.827 | 63.992 | 29.947 | 7.76 | 8.42 | 3.45 |  | 386.9609 | 838 | 8
839 |  |  | 48.87 | 48.012 | 34.868 | 64.069 | 29.986 | 7.771 | 8.433 | 3.458 |  | 387.2549 | 839 | 9
840 |  |  | 48.94 | 48.076 | 34.909 | 64.147 | 30.025 | 7.782 | 8.445 | 3.466 |  | 387.5488 | 840 | 0
841 |  |  | 49.01 | 48.14 | 34.949 | 64.225 | 30.064 | 7.793 | 8.458 | 3.474 |  | 387.8426 | 841 | 1
842 |  |  | 49.08 | 48.204 | 34.99 | 64.303 | 30.103 | 7.804 | 8.47 | 3.482 |  | 388.1362 | 842 | 2
843 |  |  | 49.15 | 48.269 | 35.03 | 64.38 | 30.143 | 7.815 | 8.483 | 3.49 |  | 388.4297 | 843 | 3
844 |  |  | 49.22 | 48.333 | 35.071 | 64.458 | 30.182 | 7.826 | 8.495 | 3.498 |  | 388.7231 | 844 | 4
845 |  |  | 49.29 | 48.397 | 35.111 | 64.536 | 30.221 | 7.837 | 8.508 | 3.506 |  | 389.0164 | 845 | 5
846 |  |  | 49.35 | 48.461 | 35.152 | 64.614 | 30.26 | 7.848 | 8.52 | 3.514 |  | 389.3096 | 846 | 6
847 |  |  | 49.42 | 48.525 | 35.192 | 64.691 | 30.299 | 7.859 | 8.533 | 3.522 |  | 389.6026 | 847 | 7
848 |  |  | 49.49 | 48.589 | 35.233 | 64.769 | 30.338 | 7.87 | 8.545 | 3.53 |  | 389.8956 | 848 | 8
849 |  |  | 49.56 | 48.653 | 35.273 | 64.847 | 30.378 | 7.881 | 8.558 | 3.538 |  | 390.1884 | 849 | 9
850 |  |  | 49.63 | 48.716 | 35.314 | 64.924 | 30.417 | 7.892 | 8.57 | 3.546 |  | 390.4811 | 850 | 0
851 |  |  | 49.7 | 48.78 | 35.354 | 65.002 | 30.456 | 7.904 | 8.583 | 3.554 |  |  | 851 | 1
852 |  |  | 49.77 | 48.844 | 35.395 | 65.08 | 30.495 | 7.915 | 8.595 | 3.562 |  |  | 852 | 2
853 |  |  | 49.84 | 48.908 | 35.435 | 65.157 | 30.534 | 7.926 | 8.608 | 3.57 |  |  | 853 | 3
854 |  |  | 49.91 | 48.972 | 35.476 | 65.235 | 30.573 | 7.937 | 8.621 | 3.578 |  |  | 854 | 4
855 |  |  | 49.98 | 49.036 | 35.516 | 65.312 | 30.612 | 7.948 | 8.633 | 3.586 |  |  | 855 | 5
856 |  |  | 50.04 | 49.099 | 35.557 | 65.39 | 30.652 | 7.959 | 8.646 | 3.594 |  |  | 856 | 6
857 |  |  | 50.11 | 49.163 | 35.597 | 65.467 | 30.691 | 7.97 | 8.658 | 3.602 |  |  | 857 | 7
858 |  |  | 50.18 | 49.227 | 35.637 | 65.545 | 30.73 | 7.981 | 8.671 | 3.61 |  |  | 858 | 8
859 |  |  | 50.25 | 49.291 | 35.678 | 65.622 | 30.769 | 7.992 | 8.683 | 3.618 |  |  | 859 | 9
860 |  |  | 50.32 | 49.354 | 35.718 | 65.7 | 30.808 | 8.003 | 8.696 | 3.626 |  |  | 860 | 0
861 |  |  | 50.39 | 49.418 | 35.758 | 65.777 | 30.847 | 8.014 | 8.709 | 3.634 |  |  | 861 | 1
862 |  |  | 50.46 | 49.481 | 35.799 | 65.855 | 30.886 | 8.025 | 8.721 | 3.643 |  |  | 862 | 2
863 |  |  | 50.53 | 49.545 | 35.839 | 65.932 | 30.925 | 8.036 | 8.734 | 3.651 |  |  | 863 | 3
864 |  |  | 50.6 | 49.608 | 35.88 | 66.009 | 30.964 | 8.047 | 8.746 | 3.659 |  |  | 864 | 4
865 |  |  | 50.67 | 49.672 | 35.92 | 66.087 | 31.004 | 8.058 | 8.759 | 3.667 |  |  | 865 | 5
866 |  |  | 50.74 | 49.735 | 35.96 | 66.164 | 31.043 | 8.069 | 8.772 | 3.675 |  |  | 866 | 6
867 |  |  | 50.81 | 49.799 | 36 | 66.241 | 31.082 | 8.081 | 8.784 | 3.683 |  |  | 867 | 7
868 |  |  | 50.88 | 49.862 | 36.041 | 66.319 | 31.121 | 8.092 | 8.797 | 3.691 |  |  | 868 | 8
869 |  |  | 50.95 | 49.926 | 36.081 | 66.396 | 31.16 | 8.103 | 8.81 | 3.7 |  |  | 869 | 9
870 |  |  | 51.02 | 49.989 | 36.121 | 66.473 | 31.199 | 8.114 | 8.822 | 3.708 |  |  | 870 | 0
871 |  |  | 51.09 | 50.052 | 36.162 | 66.551 | 31.238 | 8.125 | 8.835 | 3.716 |  |  | 871 | 1
872 |  |  | 51.16 | 50.116 | 36.202 | 66.628 | 31.277 | 8.136 | 8.847 | 3.724 |  |  | 872 | 2
873 |  |  | 51.23 | 50.179 | 36.242 | 66.705 | 31.316 | 8.147 | 8.86 | 3.732 |  |  | 873 | 3
874 |  |  | 51.3 | 50.242 | 36.282 | 66.782 | 31.355 | 8.158 | 8.873 | 3.741 |  |  | 874 | 4
875 |  |  | 51.37 | 50.305 | 36.323 | 66.859 | 31.394 | 8.169 | 8.885 | 3.749 |  |  | 875 | 5
876 |  |  | 51.44 | 50.369 | 36.363 | 66.937 | 31.434 | 8.18 | 8.898 | 3.757 |  |  | 876 | 6
877 |  |  | 51.51 | 50.432 | 36.403 | 67.014 | 31.473 | 8.192 | 8.911 | 3.765 |  |  | 877 | 7
878 |  |  | 51.58 | 50.495 | 36.443 | 67.091 | 31.512 | 8.203 | 8.923 | 3.773 |  |  | 878 | 8
879 |  |  | 51.65 | 50.558 | 36.483 | 67.168 | 31.551 | 8.214 | 8.936 | 3.782 |  |  | 879 | 9
880 |  |  | 51.72 | 50.621 | 36.524 | 67.245 | 31.59 | 8.225 | 8.949 | 3.79 |  |  | 880 | 0
881 |  |  | 51.79 | 50.684 | 36.564 | 67.322 | 31.629 | 8.236 | 8.961 | 3.798 |  |  | 881 | 1
882 |  |  | 51.86 | 50.747 | 36.604 | 67.399 | 31.668 | 8.247 | 8.974 | 3.806 |  |  | 882 | 2
883 |  |  | 51.93 | 50.81 | 36.644 | 67.476 | 31.707 | 8.258 | 8.987 | 3.815 |  |  | 883 | 3
884 |  |  | 52 | 50.873 | 36.684 | 67.553 | 31.746 | 8.27 | 9 | 3.823 |  |  | 884 | 4
885 |  |  | 52.08 | 50.936 | 36.724 | 67.63 | 31.785 | 8.281 | 9.012 | 3.831 |  |  | 885 | 5
886 |  |  | 52.15 | 50.998 | 36.764 | 67.707 | 31.824 | 8.292 | 9.025 | 3.84 |  |  | 886 | 6
887 |  |  | 52.22 | 51.061 | 36.804 | 67.784 | 31.863 | 8.303 | 9.038 | 3.848 |  |  | 887 | 7
888 |  |  | 52.29 | 51.124 | 36.844 | 67.861 | 31.902 | 8.314 | 9.05 | 3.856 |  |  | 888 | 8
889 |  |  | 52.36 | 51.187 | 36.885 | 67.938 | 31.941 | 8.325 | 9.063 | 3.865 |  |  | 889 | 9
890 |  |  | 52.43 | 51.249 | 36.925 | 68.015 | 31.98 | 8.336 | 9.076 | 3.873 |  |  | 890 | 0
891 |  |  | 52.5 | 51.312 | 36.965 | 68.092 | 32.019 | 8.348 | 9.089 | 3.881 |  |  | 891 | 1
892 |  |  | 52.57 | 51.375 | 37.005 | 68.169 | 32.058 | 8.359 | 9.101 | 3.89 |  |  | 892 | 2
893 |  |  | 52.64 | 51.437 | 37.045 | 68.246 | 32.097 | 8.37 | 9.114 | 3.898 |  |  | 893 | 3
894 |  |  | 52.71 | 51.5 | 37.085 | 68.323 | 32.136 | 8.381 | 9.127 | 3.906 |  |  | 894 | 4
895 |  |  | 52.79 | 51.562 | 37.125 | 68.399 | 32.175 | 8.392 | 9.14 | 3.915 |  |  | 895 | 5
896 |  |  | 52.86 | 51.625 | 37.165 | 68.476 | 32.214 | 8.404 | 9.152 | 3.923 |  |  | 896 | 6
897 |  |  | 52.93 | 51.687 | 37.205 | 68.553 | 32.253 | 8.415 | 9.165 | 3.931 |  |  | 897 | 7
898 |  |  | 53 | 51.75 | 37.245 | 68.63 | 32.292 | 8.426 | 9.178 | 3.94 |  |  | 898 | 8
899 |  |  | 53.07 | 51.812 | 37.285 | 68.706 | 32.331 | 8.437 | 9.191 | 3.948 |  |  | 899 | 9
900 |  |  | 53.14 | 51.875 | 37.325 | 68.783 | 32.37 | 8.448 | 9.203 | 3.957 |  |  | 900 | 0
901 |  |  |  | 51.937 | 37.365 | 68.86 | 32.409 | 8.46 | 9.216 | 3.965 |  |  | 901 | 1
902 |  |  |  | 51.999 | 37.405 | 68.936 | 32.448 | 8.471 | 9.229 | 3.973 |  |  | 902 | 2
903 |  |  |  | 52.061 | 37.445 | 69.013 | 32.487 | 8.482 | 9.242 | 3.982 |  |  | 903 | 3
904 |  |  |  | 52.124 | 37.484 | 69.09 | 32.526 | 8.493 | 9.254 | 3.99 |  |  | 904 | 4
905 |  |  |  | 52.186 | 37.524 | 69.166 | 32.565 | 8.504 | 9.267 | 3.999 |  |  | 905 | 5
906 |  |  |  | 52.248 | 37.564 | 69.243 | 32.604 | 8.516 | 9.28 | 4.007 |  |  | 906 | 6
907 |  |  |  | 52.31 | 37.604 | 69.32 | 32.643 | 8.527 | 9.293 | 4.016 |  |  | 907 | 7
908 |  |  |  | 52.372 | 37.644 | 69.396 | 32.682 | 8.538 | 9.306 | 4.024 |  |  | 908 | 8
909 |  |  |  | 52.434 | 37.684 | 69.473 | 32.721 | 8.549 | 9.319 | 4.032 |  |  | 909 | 9
910 |  |  |  | 52.496 | 37.724 | 69.549 | 32.76 | 8.56 | 9.331 | 4.041 |  |  | 910 | 0
911 |  |  |  | 52.558 | 37.764 | 69.626 | 32.799 | 8.572 | 9.344 | 4.049 |  |  | 911 | 1
912 |  |  |  | 52.62 | 37.803 | 69.702 | 32.838 | 8.583 | 9.357 | 4.058 |  |  | 912 | 2
913 |  |  |  | 52.682 | 37.843 | 69.779 | 32.877 | 8.594 | 9.37 | 4.066 |  |  | 913 | 3
914 |  |  |  | 52.744 | 37.883 | 69.855 | 32.916 | 8.605 | 9.383 | 4.075 |  |  | 914 | 4
915 |  |  |  | 52.806 | 37.923 | 69.931 | 32.955 | 8.617 | 9.395 | 4.083 |  |  | 915 | 5
916 |  |  |  | 52.868 | 37.963 | 70.008 | 32.993 | 8.628 | 9.408 | 4.092 |  |  | 916 | 6
917 |  |  |  | 52.929 | 38.002 | 70.084 | 33.032 | 8.639 | 9.421 | 4.1 |  |  | 917 | 7
918 |  |  |  | 52.991 | 38.042 | 70.161 | 33.071 | 8.65 | 9.434 | 4.109 |  |  | 918 | 8
919 |  |  |  | 53.053 | 38.082 | 70.237 | 33.11 | 8.662 | 9.447 | 4.117 |  |  | 919 | 9
920 |  |  |  | 53.115 | 38.122 | 70.313 | 33.149 | 8.673 | 9.46 | 4.126 |  |  | 920 | 0
921 |  |  |  | 53.176 | 38.162 | 70.39 | 33.188 | 8.684 | 9.473 | 4.135 |  |  | 921 | 1
922 |  |  |  | 53.238 | 38.201 | 70.466 | 33.227 | 8.695 | 9.485 | 4.143 |  |  | 922 | 2
923 |  |  |  | 53.299 | 38.241 | 70.542 | 33.266 | 8.707 | 9.498 | 4.152 |  |  | 923 | 3
924 |  |  |  | 53.361 | 38.281 | 70.618 | 33.305 | 8.718 | 9.511 | 4.16 |  |  | 924 | 4
925 |  |  |  | 53.422 | 38.32 | 70.694 | 33.344 | 8.729 | 9.524 | 4.169 |  |  | 925 | 5
926 |  |  |  | 53.484 | 38.36 | 70.771 | 33.382 | 8.741 | 9.537 | 4.177 |  |  | 926 | 6
927 |  |  |  | 53.545 | 38.4 | 70.847 | 33.421 | 8.752 | 9.55 | 4.186 |  |  | 927 | 7
928 |  |  |  | 53.607 | 38.439 | 70.923 | 33.46 | 8.763 | 9.563 | 4.195 |  |  | 928 | 8
929 |  |  |  | 53.668 | 38.479 | 70.999 | 33.499 | 8.774 | 9.576 | 4.203 |  |  | 929 | 9
930 |  |  |  | 53.729 | 38.519 | 71.075 | 33.538 | 8.786 | 9.589 | 4.212 |  |  | 930 | 0
931 |  |  |  | 53.791 | 38.558 | 71.151 | 33.577 | 8.797 | 9.602 | 4.22 |  |  | 931 | 1
932 |  |  |  | 53.852 | 38.598 | 71.227 | 33.616 | 8.808 | 9.614 | 4.229 |  |  | 932 | 2
933 |  |  |  | 53.913 | 38.638 | 71.304 | 33.655 | 8.82 | 9.627 | 4.238 |  |  | 933 | 3
934 |  |  |  | 53.974 | 38.677 | 71.38 | 33.693 | 8.831 | 9.64 | 4.246 |  |  | 934 | 4
935 |  |  |  | 54.035 | 38.717 | 71.456 | 33.732 | 8.842 | 9.653 | 4.255 |  |  | 935 | 5
936 |  |  |  | 54.096 | 38.756 | 71.532 | 33.771 | 8.854 | 9.666 | 4.264 |  |  | 936 | 6
937 |  |  |  | 54.157 | 38.796 | 71.608 | 33.81 | 8.865 | 9.679 | 4.272 |  |  | 937 | 7
938 |  |  |  | 54.219 | 38.836 | 71.683 | 33.849 | 8.876 | 9.692 | 4.281 |  |  | 938 | 8
939 |  |  |  | 54.28 | 38.875 | 71.759 | 33.888 | 8.888 | 9.705 | 4.29 |  |  | 939 | 9
940 |  |  |  | 54.341 | 38.915 | 71.835 | 33.926 | 8.899 | 9.718 | 4.298 |  |  | 940 | 0
941 |  |  |  | 54.401 | 38.954 | 71.911 | 33.965 | 8.91 | 9.731 | 4.307 |  |  | 941 | 1
942 |  |  |  | 54.462 | 38.994 | 71.987 | 34.004 | 8.922 | 9.744 | 4.316 |  |  | 942 | 2
943 |  |  |  | 54.523 | 39.033 | 72.063 | 34.043 | 8.933 | 9.757 | 4.325 |  |  | 943 | 3
944 |  |  |  | 54.584 | 39.073 | 72.139 | 34.082 | 8.944 | 9.77 | 4.333 |  |  | 944 | 4
945 |  |  |  | 54.645 | 39.112 | 72.215 | 34.121 | 8.956 | 9.783 | 4.342 |  |  | 945 | 5
946 |  |  |  | 54.706 | 39.152 | 72.29 | 34.159 | 8.967 | 9.796 | 4.351 |  |  | 946 | 6
947 |  |  |  | 54.766 | 39.191 | 72.366 | 34.198 | 8.978 | 9.809 | 4.359 |  |  | 947 | 7
948 |  |  |  | 54.827 | 39.231 | 72.442 | 34.237 | 8.99 | 9.822 | 4.368 |  |  | 948 | 8
949 |  |  |  | 54.888 | 39.27 | 72.518 | 34.276 | 9.001 | 9.835 | 4.377 |  |  | 949 | 9
950 |  |  |  | 54.948 | 39.31 | 72.593 | 34.315 | 9.012 | 9.848 | 4.386 |  |  | 950 | 0
951 |  |  |  | 55.009 | 39.349 | 72.669 | 34.353 | 9.024 | 9.861 | 4.394 |  |  | 951 | 1
952 |  |  |  | 55.07 | 39.388 | 72.745 | 34.392 | 9.035 | 9.874 | 4.403 |  |  | 952 | 2
953 |  |  |  | 55.13 | 39.428 | 72.82 | 34.431 | 9.047 | 9.887 | 4.412 |  |  | 953 | 3
954 |  |  |  | 55.191 | 39.467 | 72.896 | 34.47 | 9.058 | 9.9 | 4.421 |  |  | 954 | 4
955 |  |  |  | 55.251 | 39.507 | 72.972 | 34.508 | 9.069 | 9.913 | 4.43 |  |  | 955 | 5
956 |  |  |  | 55.312 | 39.546 | 73.047 | 34.547 | 9.081 | 9.926 | 4.438 |  |  | 956 | 6
957 |  |  |  | 55.372 | 39.585 | 73.123 | 34.586 | 9.092 | 9.939 | 4.447 |  |  | 957 | 7
958 |  |  |  | 55.432 | 39.625 | 73.199 | 34.625 | 9.103 | 9.952 | 4.456 |  |  | 958 | 8
959 |  |  |  | 55.493 | 39.664 | 73.274 | 34.663 | 9.115 | 9.965 | 4.465 |  |  | 959 | 9
960 |  |  |  | 55.553 | 39.703 | 73.35 | 34.702 | 9.126 | 9.978 | 4.474 |  |  | 960 | 0
961 |  |  |  | 55.613 | 39.743 | 73.425 | 34.741 | 9.138 | 9.991 | 4.483 |  |  | 961 | 1
962 |  |  |  | 55.674 | 39.782 | 73.501 | 34.78 | 9.149 | 10.004 | 4.491 |  |  | 962 | 2
963 |  |  |  | 55.734 | 39.821 | 73.576 | 34.818 | 9.16 | 10.017 | 4.5 |  |  | 963 | 3
964 |  |  |  | 55.794 | 39.861 | 73.652 | 34.857 | 9.172 | 10.03 | 4.509 |  |  | 964 | 4
965 |  |  |  | 55.854 | 39.9 | 73.727 | 34.896 | 9.183 | 10.043 | 4.518 |  |  | 965 | 5
966 |  |  |  | 55.914 | 39.939 | 73.802 | 34.935 | 9.195 | 10.056 | 4.527 |  |  | 966 | 6
967 |  |  |  | 55.974 | 39.979 | 73.878 | 34.973 | 9.206 | 10.069 | 4.536 |  |  | 967 | 7
968 |  |  |  | 56.035 | 40.018 | 73.953 | 35.012 | 9.217 | 10.082 | 4.545 |  |  | 968 | 8
969 |  |  |  | 56.095 | 40.057 | 74.029 | 35.051 | 9.229 | 10.095 | 4.553 |  |  | 969 | 9
970 |  |  |  | 56.155 | 40.096 | 74.104 | 35.089 | 9.24 | 10.109 | 4.562 |  |  | 970 | 0
971 |  |  |  | 56.215 | 40.136 | 74.179 | 35.128 | 9.252 | 10.122 | 4.571 |  |  | 971 | 1
972 |  |  |  | 56.275 | 40.175 | 74.255 | 35.167 | 9.263 | 10.135 | 4.58 |  |  | 972 | 2
973 |  |  |  | 56.334 | 40.214 | 74.33 | 35.205 | 9.275 | 10.148 | 4.589 |  |  | 973 | 3
974 |  |  |  | 56.394 | 40.253 | 74.405 | 35.244 | 9.286 | 10.161 | 4.598 |  |  | 974 | 4
975 |  |  |  | 56.454 | 40.292 | 74.48 | 35.283 | 9.298 | 10.174 | 4.607 |  |  | 975 | 5
976 |  |  |  | 56.514 | 40.332 | 74.556 | 35.321 | 9.309 | 10.187 | 4.616 |  |  | 976 | 6
977 |  |  |  | 56.574 | 40.371 | 74.631 | 35.36 | 9.32 | 10.2 | 4.625 |  |  | 977 | 7
978 |  |  |  | 56.634 | 40.41 | 74.706 | 35.399 | 9.332 | 10.213 | 4.634 |  |  | 978 | 8
979 |  |  |  | 56.693 | 40.449 | 74.781 | 35.437 | 9.343 | 10.227 | 4.643 |  |  | 979 | 9
980 |  |  |  | 56.753 | 40.488 | 74.857 | 35.476 | 9.355 | 10.24 | 4.652 |  |  | 980 | 0
981 |  |  |  | 56.813 | 40.527 | 74.932 | 35.515 | 9.366 | 10.253 | 4.661 |  |  | 981 | 1
982 |  |  |  | 56.873 | 40.566 | 75.007 | 35.553 | 9.378 | 10.266 | 4.67 |  |  | 982 | 2
983 |  |  |  | 56.932 | 40.605 | 75.082 | 35.592 | 9.389 | 10.279 | 4.679 |  |  | 983 | 3
984 |  |  |  | 56.992 | 40.645 | 75.157 | 35.631 | 9.401 | 10.292 | 4.688 |  |  | 984 | 4
985 |  |  |  | 57.051 | 40.684 | 75.232 | 35.669 | 9.412 | 10.305 | 4.697 |  |  | 985 | 5
986 |  |  |  | 57.111 | 40.723 | 75.307 | 35.708 | 9.424 | 10.319 | 4.706 |  |  | 986 | 6
987 |  |  |  | 57.17 | 40.762 | 75.382 | 35.747 | 9.435 | 10.332 | 4.715 |  |  | 987 | 7
988 |  |  |  | 57.23 | 40.801 | 75.458 | 35.785 | 9.447 | 10.345 | 4.724 |  |  | 988 | 8
989 |  |  |  | 57.289 | 40.84 | 75.533 | 35.824 | 9.458 | 10.358 | 4.733 |  |  | 989 | 9
990 |  |  |  | 57.349 | 40.879 | 75.608 | 35.862 | 9.47 | 10.371 | 4.742 |  |  | 990 | 0
991 |  |  |  | 57.408 | 40.918 | 75.683 | 35.901 | 9.481 | 10.384 | 4.751 |  |  | 991 | 1
992 |  |  |  | 57.468 | 40.957 | 75.758 | 35.94 | 9.493 | 10.398 | 4.76 |  |  | 992 | 2
993 |  |  |  | 57.527 | 40.996 | 75.833 | 35.978 | 9.504 | 10.411 | 4.769 |  |  | 993 | 3
994 |  |  |  | 57.586 | 41.035 | 75.908 | 36.017 | 9.516 | 10.424 | 4.778 |  |  | 994 | 4
995 |  |  |  | 57.646 | 41.074 | 75.983 | 36.055 | 9.527 | 10.437 | 4.787 |  |  | 995 | 5
996 |  |  |  | 57.705 | 41.113 | 76.058 | 36.094 | 9.539 | 10.45 | 4.796 |  |  | 996 | 6
997 |  |  |  | 57.764 | 41.152 | 76.133 | 36.132 | 9.55 | 10.464 | 4.805 |  |  | 997 | 7
998 |  |  |  | 57.824 | 41.191 | 76.208 | 36.171 | 9.562 | 10.477 | 4.814 |  |  | 998 | 8
999 |  |  |  | 57.883 | 41.23 | 76.283 | 36.21 | 9.573 | 10.49 | 4.824 |  |  | 999 | 9
1000 |  |  |  | 57.942 | 41.269 | 76.358 | 36.248 | 9.585 | 10.503 | 4.833 |  |  | 1000 | 0
1001 |  |  |  | 58.001 | 41.308 |  | 36.287 | 9.596 | 10.516 | 4.842 |  |  | 1001 | 1
1002 |  |  |  | 58.06 | 41.347 |  | 36.325 | 9.608 | 10.53 | 4.851 |  |  | 1002 | 2
1003 |  |  |  | 58.12 | 41.385 |  | 36.364 | 9.619 | 10.543 | 4.86 |  |  | 1003 | 3
1004 |  |  |  | 58.179 | 41.424 |  | 36.402 | 9.631 | 10.556 | 4.869 |  |  | 1004 | 4
1005 |  |  |  | 58.238 | 41.463 |  | 36.441 | 9.642 | 10.569 | 4.878 |  |  | 1005 | 5
1006 |  |  |  | 58.297 | 41.502 |  | 36.479 | 9.654 | 10.583 | 4.887 |  |  | 1006 | 6
1007 |  |  |  | 58.356 | 41.541 |  | 36.518 | 9.665 | 10.596 | 4.897 |  |  | 1007 | 7
1008 |  |  |  | 58.415 | 41.58 |  | 36.556 | 9.677 | 10.609 | 4.906 |  |  | 1008 | 8
1009 |  |  |  | 58.474 | 41.619 |  | 36.595 | 9.689 | 10.622 | 4.915 |  |  | 1009 | 9
1010 |  |  |  | 58.533 | 41.657 |  | 36.633 | 9.7 | 10.636 | 4.924 |  |  | 1010 | 0
1011 |  |  |  | 58.592 | 41.696 |  | 36.672 | 9.712 | 10.649 | 4.933 |  |  | 1011 | 1
1012 |  |  |  | 58.651 | 41.735 |  | 36.71 | 9.723 | 10.662 | 4.942 |  |  | 1012 | 2
1013 |  |  |  | 58.71 | 41.774 |  | 36.749 | 9.735 | 10.675 | 4.952 |  |  | 1013 | 3
1014 |  |  |  | 58.769 | 41.813 |  | 36.787 | 9.746 | 10.689 | 4.961 |  |  | 1014 | 4
1015 |  |  |  | 58.827 | 41.851 |  | 36.826 | 9.758 | 10.702 | 4.97 |  |  | 1015 | 5
1016 |  |  |  | 58.886 | 41.89 |  | 36.864 | 9.77 | 10.715 | 4.979 |  |  | 1016 | 6
1017 |  |  |  | 58.945 | 41.929 |  | 36.903 | 9.781 | 10.729 | 4.989 |  |  | 1017 | 7
1018 |  |  |  | 59.004 | 41.968 |  | 36.941 | 9.793 | 10.742 | 4.998 |  |  | 1018 | 8
1019 |  |  |  | 59.063 | 42.006 |  | 36.98 | 9.804 | 10.755 | 5.007 |  |  | 1019 | 9
1020 |  |  |  | 59.121 | 42.045 |  | 37.018 | 9.816 | 10.768 | 5.016 |  |  | 1020 | 0
1021 |  |  |  | 59.18 | 42.084 |  | 37.057 | 9.828 | 10.782 | 5.025 |  |  | 1021 | 1
1022 |  |  |  | 59.239 | 42.123 |  | 37.095 | 9.839 | 10.795 | 5.035 |  |  | 1022 | 2
1023 |  |  |  | 59.298 | 42.161 |  | 37.134 | 9.851 | 10.808 | 5.044 |  |  | 1023 | 3
1024 |  |  |  | 59.356 | 42.2 |  | 37.172 | 9.862 | 10.822 | 5.053 |  |  | 1024 | 4
1025 |  |  |  | 59.415 | 42.239 |  | 37.21 | 9.874 | 10.835 | 5.063 |  |  | 1025 | 5
1026 |  |  |  | 59.474 | 42.277 |  | 37.249 | 9.886 | 10.848 | 5.072 |  |  | 1026 | 6
1027 |  |  |  | 59.532 | 42.316 |  | 37.287 | 9.897 | 10.862 | 5.081 |  |  | 1027 | 7
1028 |  |  |  | 59.591 | 42.355 |  | 37.326 | 9.909 | 10.875 | 5.09 |  |  | 1028 | 8
1029 |  |  |  | 59.65 | 42.393 |  | 37.364 | 9.92 | 10.888 | 5.1 |  |  | 1029 | 9
1030 |  |  |  | 59.708 | 42.432 |  | 37.402 | 9.932 | 10.902 | 5.109 |  |  | 1030 | 0
1031 |  |  |  | 59.767 | 42.47 |  | 37.441 | 9.944 | 10.915 | 5.118 |  |  | 1031 | 1
1032 |  |  |  | 59.825 | 42.509 |  | 37.479 | 9.955 | 10.928 | 5.128 |  |  | 1032 | 2
1033 |  |  |  | 59.884 | 42.548 |  | 37.518 | 9.967 | 10.942 | 5.137 |  |  | 1033 | 3
1034 |  |  |  | 59.942 | 42.586 |  | 37.556 | 9.979 | 10.955 | 5.146 |  |  | 1034 | 4
1035 |  |  |  | 60.001 | 42.625 |  | 37.594 | 9.99 | 10.968 | 5.156 |  |  | 1035 | 5
1036 |  |  |  | 60.059 | 42.663 |  | 37.633 | 10.002 | 10.982 | 5.165 |  |  | 1036 | 6
1037 |  |  |  | 60.118 | 42.702 |  | 37.671 | 10.014 | 10.995 | 5.174 |  |  | 1037 | 7
1038 |  |  |  | 60.176 | 42.74 |  | 37.71 | 10.025 | 11.009 | 5.184 |  |  | 1038 | 8
1039 |  |  |  | 60.235 | 42.779 |  | 37.748 | 10.037 | 11.022 | 5.193 |  |  | 1039 | 9
1040 |  |  |  | 60.293 | 42.817 |  | 37.786 | 10.048 | 11.035 | 5.202 |  |  | 1040 | 0
1041 |  |  |  | 60.351 | 42.856 |  | 37.825 | 10.06 | 11.049 | 5.212 |  |  | 1041 | 1
1042 |  |  |  | 60.41 | 42.894 |  | 37.863 | 10.072 | 11.062 | 5.221 |  |  | 1042 | 2
1043 |  |  |  | 60.468 | 42.933 |  | 37.901 | 10.083 | 11.076 | 5.231 |  |  | 1043 | 3
1044 |  |  |  | 60.527 | 42.971 |  | 37.94 | 10.095 | 11.089 | 5.24 |  |  | 1044 | 4
1045 |  |  |  | 60.585 | 43.01 |  | 37.978 | 10.107 | 11.102 | 5.249 |  |  | 1045 | 5
1046 |  |  |  | 60.643 | 43.048 |  | 38.016 | 10.118 | 11.116 | 5.259 |  |  | 1046 | 6
1047 |  |  |  | 60.702 | 43.087 |  | 38.055 | 10.13 | 11.129 | 5.268 |  |  | 1047 | 7
1048 |  |  |  | 60.76 | 43.125 |  | 38.093 | 10.142 | 11.143 | 5.278 |  |  | 1048 | 8
1049 |  |  |  | 60.818 | 43.164 |  | 38.131 | 10.154 | 11.156 | 5.287 |  |  | 1049 | 9
1050 |  |  |  | 60.876 | 43.202 |  | 38.169 | 10.165 | 11.17 | 5.297 |  |  | 1050 | 0
1051 |  |  |  | 60.935 | 43.24 |  | 38.208 | 10.177 | 11.183 | 5.306 |  |  | 1051 | 1
1052 |  |  |  | 60.993 | 43.279 |  | 38.246 | 10.189 | 11.196 | 5.316 |  |  | 1052 | 2
1053 |  |  |  | 61.051 | 43.317 |  | 38.284 | 10.2 | 11.21 | 5.325 |  |  | 1053 | 3
1054 |  |  |  | 61.109 | 43.356 |  | 38.323 | 10.212 | 11.223 | 5.334 |  |  | 1054 | 4
1055 |  |  |  | 61.168 | 43.394 |  | 38.361 | 10.224 | 11.237 | 5.344 |  |  | 1055 | 5
1056 |  |  |  | 61.226 | 43.432 |  | 38.399 | 10.235 | 11.25 | 5.353 |  |  | 1056 | 6
1057 |  |  |  | 61.284 | 43.471 |  | 38.437 | 10.247 | 11.264 | 5.363 |  |  | 1057 | 7
1058 |  |  |  | 61.342 | 43.509 |  | 38.476 | 10.259 | 11.277 | 5.372 |  |  | 1058 | 8
1059 |  |  |  | 61.4 | 43.547 |  | 38.514 | 10.271 | 11.291 | 5.382 |  |  | 1059 | 9
1060 |  |  |  | 61.459 | 43.585 |  | 38.552 | 10.282 | 11.304 | 5.391 |  |  | 1060 | 0
1061 |  |  |  | 61.517 | 43.624 |  | 38.59 | 10.294 | 11.318 | 5.401 |  |  | 1061 | 1
1062 |  |  |  | 61.575 | 43.662 |  | 38.628 | 10.306 | 11.331 | 5.41 |  |  | 1062 | 2
1063 |  |  |  | 61.633 | 43.7 |  | 38.667 | 10.318 | 11.345 | 5.42 |  |  | 1063 | 3
1064 |  |  |  | 61.691 | 43.739 |  | 38.705 | 10.329 | 11.358 | 5.429 |  |  | 1064 | 4
1065 |  |  |  | 61.749 | 43.777 |  | 38.743 | 10.341 | 11.372 | 5.439 |  |  | 1065 | 5
1066 |  |  |  | 61.807 | 43.815 |  | 38.781 | 10.353 | 11.385 | 5.449 |  |  | 1066 | 6
1067 |  |  |  | 61.865 | 43.853 |  | 38.819 | 10.364 | 11.399 | 5.458 |  |  | 1067 | 7
1068 |  |  |  | 61.923 | 43.891 |  | 38.858 | 10.376 | 11.412 | 5.468 |  |  | 1068 | 8
1069 |  |  |  | 61.981 | 43.93 |  | 38.896 | 10.388 | 11.426 | 5.477 |  |  | 1069 | 9
1070 |  |  |  | 62.039 | 43.968 |  | 38.934 | 10.4 | 11.439 | 5.487 |  |  | 1070 | 0
1071 |  |  |  | 62.097 | 44.006 |  | 38.972 | 10.411 | 11.453 | 5.496 |  |  | 1071 | 1
1072 |  |  |  | 62.156 | 44.044 |  | 39.01 | 10.423 | 11.466 | 5.506 |  |  | 1072 | 2
1073 |  |  |  | 62.214 | 44.082 |  | 39.049 | 10.435 | 11.48 | 5.516 |  |  | 1073 | 3
1074 |  |  |  | 62.272 | 44.121 |  | 39.087 | 10.447 | 11.493 | 5.525 |  |  | 1074 | 4
1075 |  |  |  | 62.33 | 44.159 |  | 39.125 | 10.459 | 11.507 | 5.535 |  |  | 1075 | 5
1076 |  |  |  | 62.388 | 44.197 |  | 39.163 | 10.47 | 11.52 | 5.544 |  |  | 1076 | 6
1077 |  |  |  | 62.446 | 44.235 |  | 39.201 | 10.482 | 11.534 | 5.554 |  |  | 1077 | 7
1078 |  |  |  | 62.504 | 44.273 |  | 39.239 | 10.494 | 11.547 | 5.564 |  |  | 1078 | 8
1079 |  |  |  | 62.562 | 44.311 |  | 39.277 | 10.506 | 11.561 | 5.573 |  |  | 1079 | 9
1080 |  |  |  | 62.619 | 44.349 |  | 39.315 | 10.517 | 11.574 | 5.583 |  |  | 1080 | 0
1081 |  |  |  | 62.677 | 44.387 |  | 39.354 | 10.529 | 11.588 | 5.593 |  |  | 1081 | 1
1082 |  |  |  | 62.735 | 44.425 |  | 39.392 | 10.541 | 11.602 | 5.602 |  |  | 1082 | 2
1083 |  |  |  | 62.793 | 44.463 |  | 39.43 | 10.553 | 11.615 | 5.612 |  |  | 1083 | 3
1084 |  |  |  | 62.851 | 44.501 |  | 39.468 | 10.565 | 11.629 | 5.621 |  |  | 1084 | 4
1085 |  |  |  | 62.909 | 44.539 |  | 39.506 | 10.576 | 11.642 | 5.631 |  |  | 1085 | 5
1086 |  |  |  | 62.967 | 44.577 |  | 39.544 | 10.588 | 11.656 | 5.641 |  |  | 1086 | 6
1087 |  |  |  | 63.025 | 44.615 |  | 39.582 | 10.6 | 11.669 | 5.651 |  |  | 1087 | 7
1088 |  |  |  | 63.083 | 44.653 |  | 39.62 | 10.612 | 11.683 | 5.66 |  |  | 1088 | 8
1089 |  |  |  | 63.141 | 44.691 |  | 39.658 | 10.624 | 11.697 | 5.67 |  |  | 1089 | 9
1090 |  |  |  | 63.199 | 44.729 |  | 39.696 | 10.635 | 11.71 | 5.68 |  |  | 1090 | 0
1091 |  |  |  | 63.257 | 44.767 |  | 39.734 | 10.647 | 11.724 | 5.689 |  |  | 1091 | 1
1092 |  |  |  | 63.314 | 44.805 |  | 39.772 | 10.659 | 11.737 | 5.699 |  |  | 1092 | 2
1093 |  |  |  | 63.372 | 44.843 |  | 39.81 | 10.671 | 11.751 | 5.709 |  |  | 1093 | 3
1094 |  |  |  | 63.43 | 44.881 |  | 39.848 | 10.683 | 11.765 | 5.718 |  |  | 1094 | 4
1095 |  |  |  | 63.488 | 44.919 |  | 39.886 | 10.694 | 11.778 | 5.728 |  |  | 1095 | 5
1096 |  |  |  | 63.546 | 44.957 |  | 39.924 | 10.706 | 11.792 | 5.738 |  |  | 1096 | 6
1097 |  |  |  | 63.604 | 44.995 |  | 39.962 | 10.718 | 11.805 | 5.748 |  |  | 1097 | 7
1098 |  |  |  | 63.662 | 45.033 |  | 40 | 10.73 | 11.819 | 5.757 |  |  | 1098 | 8
1099 |  |  |  | 63.719 | 45.07 |  | 40.038 | 10.742 | 11.833 | 5.767 |  |  | 1099 | 9
1100 |  |  |  | 63.777 | 45.108 |  | 40.076 | 10.754 | 11.846 | 5.777 |  |  | 1100 | 0
1101 |  |  |  | 63.835 | 45.146 |  | 40.114 | 10.765 | 11.86 | 5.787 |  |  | 1101 | 1
1102 |  |  |  | 63.893 | 45.184 |  | 40.152 | 10.777 | 11.874 | 5.796 |  |  | 1102 | 2
1103 |  |  |  | 63.951 | 45.222 |  | 40.19 | 10.789 | 11.887 | 5.806 |  |  | 1103 | 3
1104 |  |  |  | 64.009 | 45.26 |  | 40.228 | 10.801 | 11.901 | 5.816 |  |  | 1104 | 4
1105 |  |  |  | 64.066 | 45.297 |  | 40.266 | 10.813 | 11.914 | 5.826 |  |  | 1105 | 5
1106 |  |  |  | 64.124 | 45.335 |  | 40.304 | 10.825 | 11.928 | 5.836 |  |  | 1106 | 6
1107 |  |  |  | 64.182 | 45.373 |  | 40.342 | 10.836 | 11.942 | 5.845 |  |  | 1107 | 7
1108 |  |  |  | 64.24 | 45.411 |  | 40.38 | 10.848 | 11.955 | 5.855 |  |  | 1108 | 8
1109 |  |  |  | 64.298 | 45.448 |  | 40.418 | 10.86 | 11.969 | 5.865 |  |  | 1109 | 9
1110 |  |  |  | 64.355 | 45.486 |  | 40.456 | 10.872 | 11.983 | 5.875 |  |  | 1110 | 0
1111 |  |  |  | 64.413 | 45.524 |  | 40.494 | 10.884 | 11.996 | 5.885 |  |  | 1111 | 1
1112 |  |  |  | 64.471 | 45.561 |  | 40.532 | 10.896 | 12.01 | 5.895 |  |  | 1112 | 2
1113 |  |  |  | 64.529 | 45.599 |  | 40.57 | 10.908 | 12.024 | 5.904 |  |  | 1113 | 3
1114 |  |  |  | 64.586 | 45.637 |  | 40.607 | 10.919 | 12.037 | 5.914 |  |  | 1114 | 4
1115 |  |  |  | 64.644 | 45.675 |  | 40.645 | 10.931 | 12.051 | 5.924 |  |  | 1115 | 5
1116 |  |  |  | 64.702 | 45.712 |  | 40.683 | 10.943 | 12.065 | 5.934 |  |  | 1116 | 6
1117 |  |  |  | 64.76 | 45.75 |  | 40.721 | 10.955 | 12.078 | 5.944 |  |  | 1117 | 7
1118 |  |  |  | 64.817 | 45.787 |  | 40.759 | 10.967 | 12.092 | 5.954 |  |  | 1118 | 8
1119 |  |  |  | 64.875 | 45.825 |  | 40.797 | 10.979 | 12.106 | 5.964 |  |  | 1119 | 9
1120 |  |  |  | 64.933 | 45.863 |  | 40.835 | 10.991 | 12.119 | 5.973 |  |  | 1120 | 0
1121 |  |  |  | 64.991 | 45.9 |  | 40.872 | 11.003 | 12.133 | 5.983 |  |  | 1121 | 1
1122 |  |  |  | 65.048 | 45.938 |  | 40.91 | 11.014 | 12.147 | 5.993 |  |  | 1122 | 2
1123 |  |  |  | 65.106 | 45.975 |  | 40.948 | 11.026 | 12.161 | 6.003 |  |  | 1123 | 3
1124 |  |  |  | 65.164 | 46.013 |  | 40.986 | 11.038 | 12.174 | 6.013 |  |  | 1124 | 4
1125 |  |  |  | 65.222 | 46.051 |  | 41.024 | 11.05 | 12.188 | 6.023 |  |  | 1125 | 5
1126 |  |  |  | 65.279 | 46.088 |  | 41.062 | 11.062 | 12.202 | 6.033 |  |  | 1126 | 6
1127 |  |  |  | 65.337 | 46.126 |  | 41.099 | 11.074 | 12.215 | 6.043 |  |  | 1127 | 7
1128 |  |  |  | 65.395 | 46.163 |  | 41.137 | 11.086 | 12.229 | 6.053 |  |  | 1128 | 8
1129 |  |  |  | 65.453 | 46.201 |  | 41.175 | 11.098 | 12.243 | 6.063 |  |  | 1129 | 9
1130 |  |  |  | 65.51 | 46.238 |  | 41.213 | 11.11 | 12.257 | 6.073 |  |  | 1130 | 0
1131 |  |  |  | 65.568 | 46.275 |  | 41.25 | 11.121 | 12.27 | 6.083 |  |  | 1131 | 1
1132 |  |  |  | 65.626 | 46.313 |  | 41.288 | 11.133 | 12.284 | 6.093 |  |  | 1132 | 2
1133 |  |  |  | 65.683 | 46.35 |  | 41.326 | 11.145 | 12.298 | 6.102 |  |  | 1133 | 3
1134 |  |  |  | 65.741 | 46.388 |  | 41.364 | 11.157 | 12.311 | 6.112 |  |  | 1134 | 4
1135 |  |  |  | 65.799 | 46.425 |  | 41.401 | 11.169 | 12.325 | 6.122 |  |  | 1135 | 5
1136 |  |  |  | 65.856 | 46.463 |  | 41.439 | 11.181 | 12.339 | 6.132 |  |  | 1136 | 6
1137 |  |  |  | 65.914 | 46.5 |  | 41.477 | 11.193 | 12.353 | 6.142 |  |  | 1137 | 7
1138 |  |  |  | 65.972 | 46.537 |  | 41.515 | 11.205 | 12.366 | 6.152 |  |  | 1138 | 8
1139 |  |  |  | 66.029 | 46.575 |  | 41.552 | 11.217 | 12.38 | 6.162 |  |  | 1139 | 9
1140 |  |  |  | 66.087 | 46.612 |  | 41.59 | 11.229 | 12.394 | 6.172 |  |  | 1140 | 0
1141 |  |  |  | 66.145 | 46.649 |  | 41.628 | 11.241 | 12.408 | 6.182 |  |  | 1141 | 1
1142 |  |  |  | 66.202 | 46.687 |  | 41.665 | 11.252 | 12.421 | 6.192 |  |  | 1142 | 2
1143 |  |  |  | 66.26 | 46.724 |  | 41.703 | 11.264 | 12.435 | 6.202 |  |  | 1143 | 3
1144 |  |  |  | 66.318 | 46.761 |  | 41.741 | 11.276 | 12.449 | 6.212 |  |  | 1144 | 4
1145 |  |  |  | 66.375 | 46.799 |  | 41.778 | 11.288 | 12.463 | 6.223 |  |  | 1145 | 5
1146 |  |  |  | 66.433 | 46.836 |  | 41.816 | 11.3 | 12.476 | 6.233 |  |  | 1146 | 6
1147 |  |  |  | 66.491 | 46.873 |  | 41.854 | 11.312 | 12.49 | 6.243 |  |  | 1147 | 7
1148 |  |  |  | 66.548 | 46.91 |  | 41.891 | 11.324 | 12.504 | 6.253 |  |  | 1148 | 8
1149 |  |  |  | 66.606 | 46.948 |  | 41.929 | 11.336 | 12.518 | 6.263 |  |  | 1149 | 9
1150 |  |  |  | 66.664 | 46.985 |  | 41.966 | 11.348 | 12.532 | 6.273 |  |  | 1150 | 0
1151 |  |  |  | 66.721 | 47.022 |  | 42.004 | 11.36 | 12.546 | 6.283 |  |  | 1151 | 1
1152 |  |  |  | 66.779 | 47.059 |  | 42.042 | 11.372 | 12.559 | 6.293 |  |  | 1152 | 2
1153 |  |  |  | 66.836 | 47.096 |  | 42.079 | 11.384 | 12.573 | 6.303 |  |  | 1153 | 3
1154 |  |  |  | 66.894 | 47.134 |  | 42.117 | 11.396 | 12.587 | 6.313 |  |  | 1154 | 4
1155 |  |  |  | 66.952 | 47.171 |  | 42.154 | 11.408 | 12.6 | 6.323 |  |  | 1155 | 5
1156 |  |  |  | 67.009 | 47.208 |  | 42.192 | 11.42 | 12.614 | 6.333 |  |  | 1156 | 6
1157 |  |  |  | 67.067 | 47.245 |  | 42.229 | 11.432 | 12.628 | 6.343 |  |  | 1157 | 7
1158 |  |  |  | 67.124 | 47.282 |  | 42.267 | 11.443 | 12.642 | 6.353 |  |  | 1158 | 8
1159 |  |  |  | 67.182 | 47.319 |  | 42.305 | 11.455 | 12.656 | 6.364 |  |  | 1159 | 9
1160 |  |  |  | 67.24 | 47.356 |  | 42.342 | 11.467 | 12.669 | 6.374 |  |  | 1160 | 0
1161 |  |  |  | 67.297 | 47.393 |  | 42.38 | 11.479 | 12.683 | 6.384 |  |  | 1161 | 1
1162 |  |  |  | 67.355 | 47.43 |  | 42.417 | 11.491 | 12.697 | 6.394 |  |  | 1162 | 2
1163 |  |  |  | 67.412 | 47.468 |  | 42.455 | 11.503 | 12.711 | 6.404 |  |  | 1163 | 3
1164 |  |  |  | 67.47 | 47.505 |  | 42.492 | 11.515 | 12.725 | 6.414 |  |  | 1164 | 4
1165 |  |  |  | 67.527 | 47.542 |  | 42.53 | 11.527 | 12.739 | 6.424 |  |  | 1165 | 5
1166 |  |  |  | 67.585 | 47.579 |  | 42.567 | 11.539 | 12.752 | 6.435 |  |  | 1166 | 6
1167 |  |  |  | 67.643 | 47.616 |  | 42.605 | 11.551 | 12.766 | 6.445 |  |  | 1167 | 7
1168 |  |  |  | 67.7 | 47.653 |  | 42.642 | 11.563 | 12.78 | 6.455 |  |  | 1168 | 8
1169 |  |  |  | 67.758 | 47.689 |  | 42.68 | 11.575 | 12.794 | 6.465 |  |  | 1169 | 9
1170 |  |  |  | 67.815 | 47.726 |  | 42.717 | 11.587 | 12.808 | 6.475 |  |  | 1170 | 0
1171 |  |  |  | 67.873 | 47.763 |  | 42.754 | 11.599 | 12.822 | 6.485 |  |  | 1171 | 1
1172 |  |  |  | 67.93 | 47.8 |  | 42.792 | 11.611 | 12.835 | 6.496 |  |  | 1172 | 2
1173 |  |  |  | 67.988 | 47.837 |  | 42.829 | 11.623 | 12.849 | 6.506 |  |  | 1173 | 3
1174 |  |  |  | 68.045 | 47.874 |  | 42.867 | 11.635 | 12.863 | 6.516 |  |  | 1174 | 4
1175 |  |  |  | 68.103 | 47.911 |  | 42.904 | 11.647 | 12.877 | 6.526 |  |  | 1175 | 5
1176 |  |  |  | 68.16 | 47.948 |  | 42.941 | 11.659 | 12.891 | 6.536 |  |  | 1176 | 6
1177 |  |  |  | 68.217 | 47.985 |  | 42.979 | 11.671 | 12.905 | 6.547 |  |  | 1177 | 7
1178 |  |  |  | 68.275 | 48.021 |  | 43.016 | 11.683 | 12.918 | 6.557 |  |  | 1178 | 8
1179 |  |  |  | 68.332 | 48.058 |  | 43.054 | 11.695 | 12.932 | 6.567 |  |  | 1179 | 9
1180 |  |  |  | 68.39 | 48.095 |  | 43.091 | 11.707 | 12.946 | 6.577 |  |  | 1180 | 0
1181 |  |  |  | 68.447 | 48.132 |  | 43.128 | 11.719 | 12.96 | 6.588 |  |  | 1181 | 1
1182 |  |  |  | 68.505 | 48.169 |  | 43.166 | 11.731 | 12.974 | 6.598 |  |  | 1182 | 2
1183 |  |  |  | 68.562 | 48.205 |  | 43.203 | 11.743 | 12.988 | 6.608 |  |  | 1183 | 3
1184 |  |  |  | 68.619 | 48.242 |  | 43.24 | 11.755 | 13.002 | 6.618 |  |  | 1184 | 4
1185 |  |  |  | 68.677 | 48.279 |  | 43.278 | 11.767 | 13.016 | 6.629 |  |  | 1185 | 5
1186 |  |  |  | 68.734 | 48.316 |  | 43.315 | 11.779 | 13.029 | 6.639 |  |  | 1186 | 6
1187 |  |  |  | 68.792 | 48.352 |  | 43.352 | 11.791 | 13.043 | 6.649 |  |  | 1187 | 7
1188 |  |  |  | 68.849 | 48.389 |  | 43.389 | 11.803 | 13.057 | 6.659 |  |  | 1188 | 8
1189 |  |  |  | 68.906 | 48.426 |  | 43.427 | 11.815 | 13.071 | 6.67 |  |  | 1189 | 9
1190 |  |  |  | 68.964 | 48.462 |  | 43.464 | 11.827 | 13.085 | 6.68 |  |  | 1190 | 0
1191 |  |  |  | 69.021 | 48.499 |  | 43.501 | 11.839 | 13.099 | 6.69 |  |  | 1191 | 1
1192 |  |  |  | 69.078 | 48.536 |  | 43.538 | 11.851 | 13.113 | 6.701 |  |  | 1192 | 2
1193 |  |  |  | 69.135 | 48.572 |  | 43.576 | 11.863 | 13.127 | 6.711 |  |  | 1193 | 3
1194 |  |  |  | 69.193 | 48.609 |  | 43.613 | 11.875 | 13.14 | 6.721 |  |  | 1194 | 4
1195 |  |  |  | 69.25 | 48.645 |  | 43.65 | 11.887 | 13.154 | 6.732 |  |  | 1195 | 5
1196 |  |  |  | 69.307 | 48.682 |  | 43.687 | 11.899 | 13.168 | 6.742 |  |  | 1196 | 6
1197 |  |  |  | 69.364 | 48.718 |  | 43.725 | 11.911 | 13.182 | 6.752 |  |  | 1197 | 7
1198 |  |  |  | 69.422 | 48.755 |  | 43.762 | 11.923 | 13.196 | 6.763 |  |  | 1198 | 8
1199 |  |  |  | 69.479 | 48.792 |  | 43.799 | 11.935 | 13.21 | 6.773 |  |  | 1199 | 9
1200 |  |  |  | 69.536 | 48.828 |  | 43.836 | 11.947 | 13.224 | 6.783 |  |  | 1200 | 0
1201 |  |  |  |  | 48.865 |  | 43.873 | 11.959 | 13.238 | 6.794 |  |  | 1201 | 1
1202 |  |  |  |  | 48.901 |  | 43.91 | 11.971 | 13.252 | 6.804 |  |  | 1202 | 2
1203 |  |  |  |  | 48.937 |  | 43.948 | 11.983 | 13.266 | 6.814 |  |  | 1203 | 3
1204 |  |  |  |  | 48.974 |  | 43.985 | 11.995 | 13.28 | 6.825 |  |  | 1204 | 4
1205 |  |  |  |  | 49.01 |  | 44.022 | 12.007 | 13.293 | 6.835 |  |  | 1205 | 5
1206 |  |  |  |  | 49.047 |  | 44.059 | 12.019 | 13.307 | 6.846 |  |  | 1206 | 6
1207 |  |  |  |  | 49.083 |  | 44.096 | 12.031 | 13.321 | 6.856 |  |  | 1207 | 7
1208 |  |  |  |  | 49.12 |  | 44.133 | 12.043 | 13.335 | 6.866 |  |  | 1208 | 8
1209 |  |  |  |  | 49.156 |  | 44.17 | 12.055 | 13.349 | 6.877 |  |  | 1209 | 9
1210 |  |  |  |  | 49.192 |  | 44.207 | 12.067 | 13.363 | 6.887 |  |  | 1210 | 0
1211 |  |  |  |  | 49.229 |  | 44.244 | 12.079 | 13.377 | 6.898 |  |  | 1211 | 1
1212 |  |  |  |  | 49.265 |  | 44.281 | 12.091 | 13.391 | 6.908 |  |  | 1212 | 2
1213 |  |  |  |  | 49.301 |  | 44.318 | 12.103 | 13.405 | 6.918 |  |  | 1213 | 3
1214 |  |  |  |  | 49.338 |  | 44.355 | 12.116 | 13.419 | 6.929 |  |  | 1214 | 4
1215 |  |  |  |  | 49.374 |  | 44.393 | 12.128 | 13.433 | 6.939 |  |  | 1215 | 5
1216 |  |  |  |  | 49.41 |  | 44.43 | 12.14 | 13.447 | 6.95 |  |  | 1216 | 6
1217 |  |  |  |  | 49.446 |  | 44.467 | 12.152 | 13.461 | 6.96 |  |  | 1217 | 7
1218 |  |  |  |  | 49.483 |  | 44.504 | 12.164 | 13.475 | 6.971 |  |  | 1218 | 8
1219 |  |  |  |  | 49.519 |  | 44.541 | 12.176 | 13.489 | 6.981 |  |  | 1219 | 9
1220 |  |  |  |  | 49.555 |  | 44.577 | 12.188 | 13.502 | 6.991 |  |  | 1220 | 0
1221 |  |  |  |  | 49.591 |  | 44.614 | 12.2 | 13.516 | 7.002 |  |  | 1221 | 1
1222 |  |  |  |  | 49.627 |  | 44.651 | 12.212 | 13.53 | 7.012 |  |  | 1222 | 2
1223 |  |  |  |  | 49.663 |  | 44.688 | 12.224 | 13.544 | 7.023 |  |  | 1223 | 3
1224 |  |  |  |  | 49.7 |  | 44.725 | 12.236 | 13.558 | 7.033 |  |  | 1224 | 4
1225 |  |  |  |  | 49.736 |  | 44.762 | 12.248 | 13.572 | 7.044 |  |  | 1225 | 5
1226 |  |  |  |  | 49.772 |  | 44.799 | 12.26 | 13.586 | 7.054 |  |  | 1226 | 6
1227 |  |  |  |  | 49.808 |  | 44.836 | 12.272 | 13.6 | 7.065 |  |  | 1227 | 7
1228 |  |  |  |  | 49.844 |  | 44.873 | 12.284 | 13.614 | 7.075 |  |  | 1228 | 8
1229 |  |  |  |  | 49.88 |  | 44.91 | 12.296 | 13.628 | 7.086 |  |  | 1229 | 9
1230 |  |  |  |  | 49.916 |  | 44.947 | 12.308 | 13.642 | 7.096 |  |  | 1230 | 0
1231 |  |  |  |  | 49.952 |  | 44.984 | 12.32 | 13.656 | 7.107 |  |  | 1231 | 1
1232 |  |  |  |  | 49.998 |  | 45.02 | 12.332 | 13.67 | 7.117 |  |  | 1232 | 2
1233 |  |  |  |  | 50.024 |  | 45.057 | 12.345 | 13.684 | 7.128 |  |  | 1233 | 3
1234 |  |  |  |  | 50.06 |  | 45.094 | 12.357 | 13.698 | 7.138 |  |  | 1234 | 4
1235 |  |  |  |  | 50.096 |  | 45.131 | 12.369 | 13.712 | 7.149 |  |  | 1235 | 5
1236 |  |  |  |  | 50.132 |  | 45.168 | 12.381 | 13.726 | 7.159 |  |  | 1236 | 6
1237 |  |  |  |  | 50.168 |  | 45.204 | 12.393 | 13.74 | 7.17 |  |  | 1237 | 7
1238 |  |  |  |  | 50.204 |  | 45.241 | 12.405 | 13.754 | 7.181 |  |  | 1238 | 8
1239 |  |  |  |  | 50.24 |  | 45.278 | 12.417 | 13.768 | 7.191 |  |  | 1239 | 9
1240 |  |  |  |  | 50.276 |  | 45.315 | 12.429 | 13.782 | 7.202 |  |  | 1240 | 0
1241 |  |  |  |  | 50.311 |  | 45.352 | 12.441 | 13.796 | 7.212 |  |  | 1241 | 1
1242 |  |  |  |  | 50.347 |  | 45.388 | 12.453 | 13.81 | 7.223 |  |  | 1242 | 2
1243 |  |  |  |  | 50.383 |  | 45.425 | 12.465 | 13.824 | 7.233 |  |  | 1243 | 3
1244 |  |  |  |  | 50.419 |  | 45.462 | 12.477 | 13.838 | 7.244 |  |  | 1244 | 4
1245 |  |  |  |  | 50.455 |  | 45.498 | 12.489 | 13.852 | 7.255 |  |  | 1245 | 5
1246 |  |  |  |  | 50.491 |  | 45.535 | 12.501 | 13.866 | 7.265 |  |  | 1246 | 6
1247 |  |  |  |  | 50.526 |  | 45.572 | 12.514 | 13.88 | 7.276 |  |  | 1247 | 7
1248 |  |  |  |  | 50.562 |  | 45.609 | 12.526 | 13.894 | 7.286 |  |  | 1248 | 8
1249 |  |  |  |  | 50.598 |  | 45.645 | 12.538 | 13.908 | 7.297 |  |  | 1249 | 9
1250 |  |  |  |  | 50.633 |  | 45.682 | 12.55 | 13.922 | 7.308 |  |  | 1250 | 0
1251 |  |  |  |  | 50.669 |  | 45.719 | 12.562 | 13.936 | 7.318 |  |  | 1251 | 1
1252 |  |  |  |  | 50.705 |  | 45.755 | 12.574 | 13.95 | 7.329 |  |  | 1252 | 2
1253 |  |  |  |  | 50.741 |  | 45.792 | 12.586 | 13.964 | 7.339 |  |  | 1253 | 3
1254 |  |  |  |  | 50.776 |  | 45.828 | 12.598 | 13.978 | 7.35 |  |  | 1254 | 4
1255 |  |  |  |  | 50.812 |  | 45.865 | 12.61 | 13.992 | 7.361 |  |  | 1255 | 5
1256 |  |  |  |  | 50.847 |  | 45.902 | 12.622 | 14.006 | 7.371 |  |  | 1256 | 6
1257 |  |  |  |  | 50.883 |  | 45.938 | 12.634 | 14.02 | 7.382 |  |  | 1257 | 7
1258 |  |  |  |  | 50.919 |  | 45.975 | 12.647 | 14.034 | 7.393 |  |  | 1258 | 8
1259 |  |  |  |  | 50.954 |  | 46.011 | 12.659 | 14.048 | 7.403 |  |  | 1259 | 9
1260 |  |  |  |  | 50.99 |  | 46.048 | 12.671 | 14.062 | 7.414 |  |  | 1260 | 0
1261 |  |  |  |  | 51.025 |  | 46.085 | 12.683 | 14.076 | 7.425 |  |  | 1261 | 1
1262 |  |  |  |  | 51.061 |  | 46.121 | 12.695 | 14.09 | 7.435 |  |  | 1262 | 2
1263 |  |  |  |  | 51.096 |  | 46.158 | 12.707 | 14.104 | 7.446 |  |  | 1263 | 3
1264 |  |  |  |  | 51.132 |  | 46.194 | 12.719 | 14.118 | 7.457 |  |  | 1264 | 4
1265 |  |  |  |  | 51.167 |  | 46.231 | 12.731 | 14.132 | 7.467 |  |  | 1265 | 5
1266 |  |  |  |  | 51.203 |  | 46.267 | 12.743 | 14.146 | 7.478 |  |  | 1266 | 6
1267 |  |  |  |  | 51.238 |  | 46.304 | 12.755 | 14.16 | 7.489 |  |  | 1267 | 7
1268 |  |  |  |  | 51.274 |  | 46.34 | 12.767 | 14.174 | 7.5 |  |  | 1268 | 8
1269 |  |  |  |  | 51.309 |  | 46.377 | 12.78 | 14.188 | 7.51 |  |  | 1269 | 9
1270 |  |  |  |  | 51.344 |  | 46.413 | 12.792 | 14.202 | 7.521 |  |  | 1270 | 0
1271 |  |  |  |  | 51.38 |  | 46.449 | 12.804 | 14.216 | 7.532 |  |  | 1271 | 1
1272 |  |  |  |  | 51.415 |  | 46.486 | 12.816 | 14.23 | 7.542 |  |  | 1272 | 2
1273 |  |  |  |  | 51.45 |  | 46.522 | 12.828 | 14.244 | 7.553 |  |  | 1273 | 3
1274 |  |  |  |  | 51.486 |  | 46.559 | 12.84 | 14.258 | 7.564 |  |  | 1274 | 4
1275 |  |  |  |  | 51.521 |  | 46.595 | 12.852 | 14.272 | 7.575 |  |  | 1275 | 5
1276 |  |  |  |  | 51.556 |  | 46.631 | 12.864 | 14.286 | 7.585 |  |  | 1276 | 6
1277 |  |  |  |  | 51.592 |  | 46.668 | 12.876 | 14.301 | 7.596 |  |  | 1277 | 7
1278 |  |  |  |  | 51.627 |  | 46.704 | 12.888 | 14.315 | 7.607 |  |  | 1278 | 8
1279 |  |  |  |  | 51.662 |  | 46.741 | 12.901 | 14.329 | 7.618 |  |  | 1279 | 9
1280 |  |  |  |  | 51.697 |  | 46.777 | 12.913 | 14.343 | 7.628 |  |  | 1280 | 0
1281 |  |  |  |  | 51.733 |  | 46.813 | 12.925 | 14.357 | 7.639 |  |  | 1281 | 1
1282 |  |  |  |  | 51.768 |  | 46.85 | 12.937 | 14.371 | 7.65 |  |  | 1282 | 2
1283 |  |  |  |  | 51.803 |  | 46.886 | 12.949 | 14.385 | 7.661 |  |  | 1283 | 3
1284 |  |  |  |  | 51.838 |  | 46.922 | 12.961 | 14.399 | 7.671 |  |  | 1284 | 4
1285 |  |  |  |  | 51.873 |  | 46.959 | 12.973 | 14.413 | 7.682 |  |  | 1285 | 5
1286 |  |  |  |  | 51.908 |  | 46.995 | 12.985 | 14.427 | 7.693 |  |  | 1286 | 6
1287 |  |  |  |  | 51.943 |  | 47.031 | 12.997 | 14.441 | 7.704 |  |  | 1287 | 7
1288 |  |  |  |  | 51.979 |  | 47.067 | 13.01 | 14.455 | 7.715 |  |  | 1288 | 8
1289 |  |  |  |  | 52.014 |  | 47.104 | 13.022 | 14.469 | 7.725 |  |  | 1289 | 9
1290 |  |  |  |  | 52.049 |  | 47.14 | 13.034 | 14.483 | 7.736 |  |  | 1290 | 0
1291 |  |  |  |  | 52.084 |  | 47.176 | 13.046 | 14.497 | 7.747 |  |  | 1291 | 1
1292 |  |  |  |  | 52.119 |  | 47.212 | 13.058 | 14.511 | 7.758 |  |  | 1292 | 2
1293 |  |  |  |  | 52.154 |  | 47.249 | 13.07 | 14.525 | 7.769 |  |  | 1293 | 3
1294 |  |  |  |  | 52.189 |  | 47.285 | 13.082 | 14.539 | 7.78 |  |  | 1294 | 4
1295 |  |  |  |  | 52.224 |  | 47.321 | 13.094 | 14.554 | 7.79 |  |  | 1295 | 5
1296 |  |  |  |  | 52.259 |  | 47.357 | 13.107 | 14.568 | 7.801 |  |  | 1296 | 6
1297 |  |  |  |  | 52.294 |  | 47.393 | 13.119 | 14.582 | 7.812 |  |  | 1297 | 7
1298 |  |  |  |  | 52.329 |  | 47.43 | 13.131 | 14.596 | 7.823 |  |  | 1298 | 8
1299 |  |  |  |  | 52.364 |  | 47.466 | 13.143 | 14.61 | 7.834 |  |  | 1299 | 9
1300 |  |  |  |  | 52.398 |  | 47.502 | 13.155 | 14.624 | 7.845 |  |  | 1300 | 0
1301 |  |  |  |  | 52.433 |  |  | 13.167 | 14.638 | 7.855 |  |  | 1301 | 1
1302 |  |  |  |  | 52.468 |  |  | 13.179 | 14.652 | 7.866 |  |  | 1302 | 2
1303 |  |  |  |  | 52.503 |  |  | 13.191 | 14.666 | 7.877 |  |  | 1303 | 3
1304 |  |  |  |  | 52.538 |  |  | 13.203 | 14.68 | 7.888 |  |  | 1304 | 4
1305 |  |  |  |  | 52.573 |  |  | 13.216 | 14.694 | 7.899 |  |  | 1305 | 5
1306 |  |  |  |  | 52.608 |  |  | 13.228 | 14.708 | 7.91 |  |  | 1306 | 6
1307 |  |  |  |  | 52.642 |  |  | 13.24 | 14.722 | 7.921 |  |  | 1307 | 7
1308 |  |  |  |  | 52.677 |  |  | 13.252 | 14.737 | 7.932 |  |  | 1308 | 8
1309 |  |  |  |  | 52.712 |  |  | 13.264 | 14.751 | 7.943 |  |  | 1309 | 9
1310 |  |  |  |  | 52.747 |  |  | 13.276 | 14.765 | 7.953 |  |  | 1310 | 0
1311 |  |  |  |  | 52.781 |  |  | 13.288 | 14.779 | 7.964 |  |  | 1311 | 1
1312 |  |  |  |  | 52.816 |  |  | 13.3 | 14.793 | 7.975 |  |  | 1312 | 2
1313 |  |  |  |  | 52.851 |  |  | 13.313 | 14.807 | 7.986 |  |  | 1313 | 3
1314 |  |  |  |  | 52.886 |  |  | 13.325 | 14.821 | 7.997 |  |  | 1314 | 4
1315 |  |  |  |  | 52.92 |  |  | 13.337 | 14.835 | 8.008 |  |  | 1315 | 5
1316 |  |  |  |  | 52.955 |  |  | 13.349 | 14.849 | 8.019 |  |  | 1316 | 6
1317 |  |  |  |  | 52.989 |  |  | 13.361 | 14.863 | 8.03 |  |  | 1317 | 7
1318 |  |  |  |  | 53.024 |  |  | 13.373 | 14.877 | 8.041 |  |  | 1318 | 8
1319 |  |  |  |  | 53.059 |  |  | 13.385 | 14.891 | 8.052 |  |  | 1319 | 9
1320 |  |  |  |  | 53.093 |  |  | 13.397 | 14.906 | 8.063 |  |  | 1320 | 0
1321 |  |  |  |  | 53.128 |  |  | 13.41 | 14.92 | 8.074 |  |  | 1321 | 1
1322 |  |  |  |  | 53.162 |  |  | 13.422 | 14.934 | 8.085 |  |  | 1322 | 2
1323 |  |  |  |  | 53.197 |  |  | 13.434 | 14.948 | 8.096 |  |  | 1323 | 3
1324 |  |  |  |  | 53.232 |  |  | 13.446 | 14.962 | 8.107 |  |  | 1324 | 4
1325 |  |  |  |  | 53.266 |  |  | 13.458 | 14.976 | 8.118 |  |  | 1325 | 5
1326 |  |  |  |  | 53.301 |  |  | 13.47 | 14.99 | 8.128 |  |  | 1326 | 6
1327 |  |  |  |  | 53.335 |  |  | 13.482 | 15.004 | 8.139 |  |  | 1327 | 7
1328 |  |  |  |  | 53.37 |  |  | 13.495 | 15.018 | 8.15 |  |  | 1328 | 8
1329 |  |  |  |  | 53.404 |  |  | 13.507 | 15.032 | 8.161 |  |  | 1329 | 9
1330 |  |  |  |  | 53.439 |  |  | 13.519 | 15.047 | 8.172 |  |  | 1330 | 0
1331 |  |  |  |  | 53.473 |  |  | 13.531 | 15.061 | 8.183 |  |  | 1331 | 1
1332 |  |  |  |  | 53.507 |  |  | 13.543 | 15.075 | 8.194 |  |  | 1332 | 2
1333 |  |  |  |  | 53.542 |  |  | 13.555 | 15.089 | 8.205 |  |  | 1333 | 3
1334 |  |  |  |  | 53.576 |  |  | 13.567 | 15.103 | 8.216 |  |  | 1334 | 4
1335 |  |  |  |  | 53.611 |  |  | 13.579 | 15.117 | 8.227 |  |  | 1335 | 5
1336 |  |  |  |  | 53.645 |  |  | 13.592 | 15.131 | 8.238 |  |  | 1336 | 6
1337 |  |  |  |  | 53.679 |  |  | 13.604 | 15.145 | 8.249 |  |  | 1337 | 7
1338 |  |  |  |  | 53.714 |  |  | 13.616 | 15.159 | 8.261 |  |  | 1338 | 8
1339 |  |  |  |  | 53.748 |  |  | 13.628 | 15.173 | 8.272 |  |  | 1339 | 9
1340 |  |  |  |  | 53.782 |  |  | 13.64 | 15.188 | 8.283 |  |  | 1340 | 0
1341 |  |  |  |  | 53.817 |  |  | 13.652 | 15.202 | 8.294 |  |  | 1341 | 1
1342 |  |  |  |  | 53.851 |  |  | 13.664 | 15.216 | 8.305 |  |  | 1342 | 2
1343 |  |  |  |  | 53.885 |  |  | 13.677 | 15.23 | 8.316 |  |  | 1343 | 3
1344 |  |  |  |  | 53.92 |  |  | 13.689 | 15.244 | 8.327 |  |  | 1344 | 4
1345 |  |  |  |  | 53.954 |  |  | 13.701 | 15.258 | 8.338 |  |  | 1345 | 5
1346 |  |  |  |  | 53.988 |  |  | 13.713 | 15.272 | 8.349 |  |  | 1346 | 6
1347 |  |  |  |  | 54.022 |  |  | 13.725 | 15.286 | 8.36 |  |  | 1347 | 7
1348 |  |  |  |  | 54.057 |  |  | 13.737 | 15.3 | 8.371 |  |  | 1348 | 8
1349 |  |  |  |  | 54.091 |  |  | 13.749 | 15.315 | 8.382 |  |  | 1349 | 9
1350 |  |  |  |  | 54.125 |  |  | 13.761 | 15.329 | 8.393 |  |  | 1350 | 0
1351 |  |  |  |  | 54.159 |  |  | 13.774 | 15.343 | 8.404 |  |  | 1351 | 1
1352 |  |  |  |  | 54.193 |  |  | 13.786 | 15.357 | 8.415 |  |  | 1352 | 2
1353 |  |  |  |  | 54.228 |  |  | 13.798 | 15.371 | 8.426 |  |  | 1353 | 3
1354 |  |  |  |  | 54.262 |  |  | 13.81 | 15.385 | 8.437 |  |  | 1354 | 4
1355 |  |  |  |  | 54.296 |  |  | 13.822 | 15.399 | 8.449 |  |  | 1355 | 5
1356 |  |  |  |  | 54.33 |  |  | 13.834 | 15.413 | 8.46 |  |  | 1356 | 6
1357 |  |  |  |  | 54.364 |  |  | 13.846 | 15.427 | 8.471 |  |  | 1357 | 7
1358 |  |  |  |  | 54.398 |  |  | 13.859 | 15.442 | 8.482 |  |  | 1358 | 8
1359 |  |  |  |  | 54.432 |  |  | 13.871 | 15.456 | 8.493 |  |  | 1359 | 9
1360 |  |  |  |  | 54.466 |  |  | 13.883 | 15.47 | 8.504 |  |  | 1360 | 0
1361 |  |  |  |  | 54.501 |  |  | 13.895 | 15.484 | 8.515 |  |  | 1361 | 1
1362 |  |  |  |  | 54.535 |  |  | 13.907 | 15.498 | 8.526 |  |  | 1362 | 2
1363 |  |  |  |  | 54.569 |  |  | 13.919 | 15.512 | 8.538 |  |  | 1363 | 3
1364 |  |  |  |  | 54.603 |  |  | 13.931 | 15.526 | 8.549 |  |  | 1364 | 4
1365 |  |  |  |  | 54.637 |  |  | 13.943 | 15.54 | 8.56 |  |  | 1365 | 5
1366 |  |  |  |  | 54.671 |  |  | 13.956 | 15.555 | 8.571 |  |  | 1366 | 6
1367 |  |  |  |  | 54.705 |  |  | 13.968 | 15.569 | 8.582 |  |  | 1367 | 7
1368 |  |  |  |  | 54.739 |  |  | 13.98 | 15.583 | 8.593 |  |  | 1368 | 8
1369 |  |  |  |  | 54.773 |  |  | 13.992 | 15.597 | 8.604 |  |  | 1369 | 9
1370 |  |  |  |  | 54.807 |  |  | 14.004 | 15.611 | 8.616 |  |  | 1370 | 0
1371 |  |  |  |  | 54.841 |  |  | 14.016 | 15.625 | 8.627 |  |  | 1371 | 1
1372 |  |  |  |  | 54.875 |  |  | 14.028 | 15.639 | 8.638 |  |  | 1372 | 2
1373 | [7 empty] | 14.04 | 15.653 | 8.649 |  |  | 1373 | 3
1374 | [7 empty] | 14.053 | 15.667 | 8.66 |  |  | 1374 | 4
1375 | [7 empty] | 14.065 | 15.682 | 8.671 |  |  | 1375 | 5
1376 | [7 empty] | 14.077 | 15.696 | 8.683 |  |  | 1376 | 6
1377 | [7 empty] | 14.089 | 15.71 | 8.694 |  |  | 1377 | 7
1378 | [7 empty] | 14.101 | 15.724 | 8.705 |  |  | 1378 | 8
1379 | [7 empty] | 14.113 | 15.738 | 8.716 |  |  | 1379 | 9
1380 | [7 empty] | 14.125 | 15.752 | 8.727 |  |  | 1380 | 0
1381 | [7 empty] | 14.138 | 15.766 | 8.738 |  |  | 1381 | 1
1382 | [7 empty] | 14.15 | 15.78 | 8.75 |  |  | 1382 | 2
1383 | [7 empty] | 14.162 | 15.795 | 8.761 |  |  | 1383 | 3
1384 | [7 empty] | 14.174 | 15.809 | 8.772 |  |  | 1384 | 4
1385 | [7 empty] | 14.186 | 15.823 | 8.783 |  |  | 1385 | 5
1386 | [7 empty] | 14.198 | 15.837 | 8.795 |  |  | 1386 | 6
1387 | [7 empty] | 14.21 | 15.851 | 8.806 |  |  | 1387 | 7
1388 | [7 empty] | 14.222 | 15.865 | 8.817 |  |  | 1388 | 8
1389 | [7 empty] | 14.235 | 15.879 | 8.828 |  |  | 1389 | 9
1390 | [7 empty] | 14.247 | 15.893 | 8.839 |  |  | 1390 | 0
1391 | [7 empty] | 14.259 | 15.908 | 8.851 |  |  | 1391 | 1
1392 | [7 empty] | 14.271 | 15.922 | 8.862 |  |  | 1392 | 2
1393 | [7 empty] | 14.283 | 15.936 | 8.873 |  |  | 1393 | 3
1394 | [7 empty] | 14.295 | 15.95 | 8.884 |  |  | 1394 | 4
1395 | [7 empty] | 14.307 | 15.964 | 8.896 |  |  | 1395 | 5
1396 | [7 empty] | 14.319 | 15.978 | 8.907 |  |  | 1396 | 6
1397 | [7 empty] | 14.332 | 15.992 | 8.918 |  |  | 1397 | 7
1398 | [7 empty] | 14.344 | 16.006 | 8.929 |  |  | 1398 | 8
1399 | [7 empty] | 14.356 | 16.021 | 8.941 |  |  | 1399 | 9
1400 | [7 empty] | 14.368 | 16.035 | 8.952 |  |  | 1400 | 0
1401 | [7 empty] | 14.38 | 16.049 | 8.963 |  |  | 1401 | 1
1402 | [7 empty] | 14.392 | 16.063 | 8.974 |  |  | 1402 | 2
1403 | [7 empty] | 14.404 | 16.077 | 8.986 |  |  | 1403 | 3
1404 | [7 empty] | 14.416 | 16.091 | 8.997 |  |  | 1404 | 4
1405 | [7 empty] | 14.429 | 16.105 | 9.008 |  |  | 1405 | 5
1406 | [7 empty] | 14.441 | 16.119 | 9.02 |  |  | 1406 | 6
1407 | [7 empty] | 14.453 | 16.134 | 9.031 |  |  | 1407 | 7
1408 | [7 empty] | 14.465 | 16.148 | 9.042 |  |  | 1408 | 8
1409 | [7 empty] | 14.477 | 16.162 | 9.053 |  |  | 1409 | 9
1410 | [7 empty] | 14.489 | 16.176 | 9.065 |  |  | 1410 | 0
1411 | [7 empty] | 14.501 | 16.19 | 9.076 |  |  | 1411 | 1
1412 | [7 empty] | 14.513 | 16.204 | 9.087 |  |  | 1412 | 2
1413 | [7 empty] | 14.526 | 16.218 | 9.099 |  |  | 1413 | 3
1414 | [7 empty] | 14.538 | 16.232 | 9.11 |  |  | 1414 | 4
1415 | [7 empty] | 14.55 | 16.247 | 9.121 |  |  | 1415 | 5
1416 | [7 empty] | 14.562 | 16.261 | 9.133 |  |  | 1416 | 6
1417 | [7 empty] | 14.574 | 16.275 | 9.144 |  |  | 1417 | 7
1418 | [7 empty] | 14.586 | 16.289 | 9.155 |  |  | 1418 | 8
1419 | [7 empty] | 14.598 | 16.303 | 9.167 |  |  | 1419 | 9
1420 | [7 empty] | 14.61 | 16.317 | 9.178 |  |  | 1420 | 0
1421 | [7 empty] | 14.622 | 16.331 | 9.189 |  |  | 1421 | 1
1422 | [7 empty] | 14.635 | 16.345 | 9.201 |  |  | 1422 | 2
1423 | [7 empty] | 14.647 | 16.36 | 9.212 |  |  | 1423 | 3
1424 | [7 empty] | 14.659 | 16.374 | 9.223 |  |  | 1424 | 4
1425 | [7 empty] | 14.671 | 16.388 | 9.235 |  |  | 1425 | 5
1426 | [7 empty] | 14.683 | 16.402 | 9.246 |  |  | 1426 | 6
1427 | [7 empty] | 14.695 | 16.416 | 9.257 |  |  | 1427 | 7
1428 | [7 empty] | 14.707 | 16.43 | 9.269 |  |  | 1428 | 8
1429 | [7 empty] | 14.719 | 16.444 | 9.28 |  |  | 1429 | 9
1430 | [7 empty] | 14.731 | 16.458 | 9.291 |  |  | 1430 | 0
1431 | [7 empty] | 14.744 | 16.472 | 9.303 |  |  | 1431 | 1
1432 | [7 empty] | 14.756 | 16.487 | 9.314 |  |  | 1432 | 2
1433 | [7 empty] | 14.768 | 16.501 | 9.326 |  |  | 1433 | 3
1434 | [7 empty] | 14.78 | 16.515 | 9.337 |  |  | 1434 | 4
1435 | [7 empty] | 14.792 | 16.529 | 9.348 |  |  | 1435 | 5
1436 | [7 empty] | 14.804 | 16.543 | 9.36 |  |  | 1436 | 6
1437 | [7 empty] | 14.816 | 16.557 | 9.371 |  |  | 1437 | 7
1438 | [7 empty] | 14.828 | 16.571 | 9.382 |  |  | 1438 | 8
1439 | [7 empty] | 14.84 | 16.585 | 9.394 |  |  | 1439 | 9
1440 | [7 empty] | 14.852 | 16.599 | 9.405 |  |  | 1440 | 0
1441 | [7 empty] | 14.865 | 16.614 | 9.417 |  |  | 1441 | 1
1442 | [7 empty] | 14.877 | 16.628 | 9.428 |  |  | 1442 | 2
1443 | [7 empty] | 14.889 | 16.642 | 9.439 |  |  | 1443 | 3
1444 | [7 empty] | 14.901 | 16.656 | 9.451 |  |  | 1444 | 4
1445 | [7 empty] | 14.913 | 16.67 | 9.462 |  |  | 1445 | 5
1446 | [7 empty] | 14.925 | 16.684 | 9.474 |  |  | 1446 | 6
1447 | [7 empty] | 14.937 | 16.698 | 9.485 |  |  | 1447 | 7
1448 | [7 empty] | 14.949 | 16.712 | 9.497 |  |  | 1448 | 8
1449 | [7 empty] | 14.961 | 16.726 | 9.508 |  |  | 1449 | 9
1450 | [7 empty] | 14.973 | 16.741 | 9.519 |  |  | 1450 | 0
1451 | [7 empty] | 14.985 | 16.755 | 9.531 |  |  | 1451 | 1
1452 | [7 empty] | 14.998 | 16.769 | 9.542 |  |  | 1452 | 2
1453 | [7 empty] | 15.01 | 16.783 | 9.554 |  |  | 1453 | 3
1454 | [7 empty] | 15.022 | 16.797 | 9.565 |  |  | 1454 | 4
1455 | [7 empty] | 15.034 | 16.811 | 9.577 |  |  | 1455 | 5
1456 | [7 empty] | 15.046 | 16.825 | 9.588 |  |  | 1456 | 6
1457 | [7 empty] | 15.058 | 16.839 | 9.599 |  |  | 1457 | 7
1458 | [7 empty] | 15.07 | 16.853 | 9.611 |  |  | 1458 | 8
1459 | [7 empty] | 15.082 | 16.867 | 9.622 |  |  | 1459 | 9
1460 | [7 empty] | 15.094 | 16.882 | 9.634 |  |  | 1460 | 0
1461 | [7 empty] | 15.106 | 16.896 | 9.645 |  |  | 1461 | 1
1462 | [7 empty] | 15.118 | 16.91 | 9.657 |  |  | 1462 | 2
1463 | [7 empty] | 15.13 | 16.924 | 9.668 |  |  | 1463 | 3
1464 | [7 empty] | 15.143 | 16.938 | 9.68 |  |  | 1464 | 4
1465 | [7 empty] | 15.155 | 16.952 | 9.691 |  |  | 1465 | 5
1466 | [7 empty] | 15.167 | 16.966 | 9.703 |  |  | 1466 | 6
1467 | [7 empty] | 15.179 | 16.98 | 9.714 |  |  | 1467 | 7
1468 | [7 empty] | 15.191 | 16.994 | 9.726 |  |  | 1468 | 8
1469 | [7 empty] | 15.203 | 17.008 | 9.737 |  |  | 1469 | 9
1470 | [7 empty] | 15.215 | 17.022 | 9.748 |  |  | 1470 | 0
1471 | [7 empty] | 15.227 | 17.037 | 9.76 |  |  | 1471 | 1
1472 | [7 empty] | 15.239 | 17.051 | 9.771 |  |  | 1472 | 2
1473 | [7 empty] | 15.251 | 17.065 | 9.783 |  |  | 1473 | 3
1474 | [7 empty] | 15.263 | 17.079 | 9.794 |  |  | 1474 | 4
1475 | [7 empty] | 15.275 | 17.093 | 9.806 |  |  | 1475 | 5
1476 | [7 empty] | 15.287 | 17.107 | 9.817 |  |  | 1476 | 6
1477 | [7 empty] | 15.299 | 17.121 | 9.829 |  |  | 1477 | 7
1478 | [7 empty] | 15.311 | 17.135 | 9.84 |  |  | 1478 | 8
1479 | [7 empty] | 15.324 | 17.149 | 9.852 |  |  | 1479 | 9
1480 | [7 empty] | 15.336 | 17.163 | 9.863 |  |  | 1480 | 0
1481 | [7 empty] | 15.348 | 17.177 | 9.875 |  |  | 1481 | 1
1482 | [7 empty] | 15.36 | 17.192 | 9.886 |  |  | 1482 | 2
1483 | [7 empty] | 15.372 | 17.206 | 9.898 |  |  | 1483 | 3
1484 | [7 empty] | 15.384 | 17.22 | 9.909 |  |  | 1484 | 4
1485 | [7 empty] | 15.396 | 17.234 | 9.921 |  |  | 1485 | 5
1486 | [7 empty] | 15.408 | 17.248 | 9.933 |  |  | 1486 | 6
1487 | [7 empty] | 15.42 | 17.262 | 9.944 |  |  | 1487 | 7
1488 | [7 empty] | 15.432 | 17.276 | 9.956 |  |  | 1488 | 8
1489 | [7 empty] | 15.444 | 17.29 | 9.967 |  |  | 1489 | 9
1490 | [7 empty] | 15.456 | 17.304 | 9.979 |  |  | 1490 | 0
1491 | [7 empty] | 15.468 | 17.318 | 9.99 |  |  | 1491 | 1
1492 | [7 empty] | 15.48 | 17.332 | 10.002 |  |  | 1492 | 2
1493 | [7 empty] | 15.492 | 17.346 | 10.013 |  |  | 1493 | 3
1494 | [7 empty] | 15.504 | 17.36 | 10.025 |  |  | 1494 | 4
1495 | [7 empty] | 15.516 | 17.374 | 10.036 |  |  | 1495 | 5
1496 | [7 empty] | 15.528 | 17.388 | 10.048 |  |  | 1496 | 6
1497 | [7 empty] | 15.54 | 17.403 | 10.059 |  |  | 1497 | 7
1498 | [7 empty] | 15.552 | 17.417 | 10.071 |  |  | 1498 | 8
1499 | [7 empty] | 15.564 | 17.431 | 10.082 |  |  | 1499 | 9
1500 | [7 empty] | 15.576 | 17.445 | 10.094 |  |  | 1500 | 0
1501 | [7 empty] | 15.589 | 17.459 | 10.106 |  |  | 1501 | 1
1502 | [7 empty] | 15.601 | 17.473 | 10.117 |  |  | 1502 | 2
1503 | [7 empty] | 15.613 | 17.487 | 10.129 |  |  | 1503 | 3
1504 | [7 empty] | 15.625 | 17.501 | 10.14 |  |  | 1504 | 4
1505 | [7 empty] | 15.637 | 17.515 | 10.152 |  |  | 1505 | 5
1506 | [7 empty] | 15.649 | 17.529 | 10.163 |  |  | 1506 | 6
1507 | [7 empty] | 15.661 | 17.543 | 10.175 |  |  | 1507 | 7
1508 | [7 empty] | 15.673 | 17.557 | 10.187 |  |  | 1508 | 8
1509 | [7 empty] | 15.685 | 17.571 | 10.198 |  |  | 1509 | 9
1510 | [7 empty] | 15.697 | 17.585 | 10.21 |  |  | 1510 | 0
1511 | [7 empty] | 15.709 | 17.599 | 10.221 |  |  | 1511 | 1
1512 | [7 empty] | 15.721 | 17.613 | 10.233 |  |  | 1512 | 2
1513 | [7 empty] | 15.733 | 17.627 | 10.244 |  |  | 1513 | 3
1514 | [7 empty] | 15.745 | 17.641 | 10.256 |  |  | 1514 | 4
1515 | [7 empty] | 15.757 | 17.655 | 10.268 |  |  | 1515 | 5
1516 | [7 empty] | 15.769 | 17.669 | 10.279 |  |  | 1516 | 6
1517 | [7 empty] | 15.781 | 17.684 | 10.291 |  |  | 1517 | 7
1518 | [7 empty] | 15.793 | 17.698 | 10.302 |  |  | 1518 | 8
1519 | [7 empty] | 15.805 | 17.712 | 10.314 |  |  | 1519 | 9
1520 | [7 empty] | 15.817 | 17.726 | 10.325 |  |  | 1520 | 0
1521 | [7 empty] | 15.829 | 17.74 | 10.337 |  |  | 1521 | 1
1522 | [7 empty] | 15.841 | 17.754 | 10.349 |  |  | 1522 | 2
1523 | [7 empty] | 15.853 | 17.768 | 10.36 |  |  | 1523 | 3
1524 | [7 empty] | 15.865 | 17.782 | 10.372 |  |  | 1524 | 4
1525 | [7 empty] | 15.877 | 17.796 | 10.383 |  |  | 1525 | 5
1526 | [7 empty] | 15.889 | 17.81 | 10.395 |  |  | 1526 | 6
1527 | [7 empty] | 15.901 | 17.824 | 10.407 |  |  | 1527 | 7
1528 | [7 empty] | 15.913 | 17.838 | 10.418 |  |  | 1528 | 8
1529 | [7 empty] | 15.925 | 17.852 | 10.43 |  |  | 1529 | 9
1530 | [7 empty] | 15.937 | 17.866 | 10.441 |  |  | 1530 | 0
1531 | [7 empty] | 15.949 | 17.88 | 10.453 |  |  | 1531 | 1
1532 | [7 empty] | 15.961 | 17.894 | 10.465 |  |  | 1532 | 2
1533 | [7 empty] | 15.973 | 17.908 | 10.476 |  |  | 1533 | 3
1534 | [7 empty] | 15.985 | 17.922 | 10.488 |  |  | 1534 | 4
1535 | [7 empty] | 15.997 | 17.936 | 10.5 |  |  | 1535 | 5
1536 | [7 empty] | 16.009 | 17.95 | 10.511 |  |  | 1536 | 6
1537 | [7 empty] | 16.021 | 17.964 | 10.523 |  |  | 1537 | 7
1538 | [7 empty] | 16.033 | 17.978 | 10.534 |  |  | 1538 | 8
1539 | [7 empty] | 16.045 | 17.992 | 10.546 |  |  | 1539 | 9
1540 | [7 empty] | 16.057 | 18.006 | 10.558 |  |  | 1540 | 0
1541 | [7 empty] | 16.069 | 18.02 | 10.569 |  |  | 1541 | 1
1542 | [7 empty] | 16.08 | 18.034 | 10.581 |  |  | 1542 | 2
1543 | [7 empty] | 16.092 | 18.048 | 10.593 |  |  | 1543 | 3
1544 | [7 empty] | 16.104 | 18.062 | 10.604 |  |  | 1544 | 4
1545 | [7 empty] | 16.116 | 18.076 | 10.616 |  |  | 1545 | 5
1546 | [7 empty] | 16.128 | 18.09 | 10.627 |  |  | 1546 | 6
1547 | [7 empty] | 16.14 | 18.104 | 10.639 |  |  | 1547 | 7
1548 | [7 empty] | 16.152 | 18.118 | 10.651 |  |  | 1548 | 8
1549 | [7 empty] | 16.164 | 18.132 | 10.662 |  |  | 1549 | 9
1550 | [7 empty] | 16.176 | 18.146 | 10.674 |  |  | 1550 | 0
1551 | [7 empty] | 16.188 | 18.16 | 10.686 |  |  | 1551 | 1
1552 | [7 empty] | 16.2 | 18.174 | 10.697 |  |  | 1552 | 2
1553 | [7 empty] | 16.212 | 18.188 | 10.709 |  |  | 1553 | 3
1554 | [7 empty] | 16.224 | 18.202 | 10.721 |  |  | 1554 | 4
1555 | [7 empty] | 16.236 | 18.216 | 10.732 |  |  | 1555 | 5
1556 | [7 empty] | 16.248 | 18.23 | 10.744 |  |  | 1556 | 6
1557 | [7 empty] | 16.26 | 18.244 | 10.756 |  |  | 1557 | 7
1558 | [7 empty] | 16.272 | 18.258 | 10.767 |  |  | 1558 | 8
1559 | [7 empty] | 16.284 | 18.272 | 10.779 |  |  | 1559 | 9
1560 | [7 empty] | 16.296 | 18.286 | 10.79 |  |  | 1560 | 0
1561 | [7 empty] | 16.308 | 18.299 | 10.802 |  |  | 1561 | 1
1562 | [7 empty] | 16.319 | 18.313 | 10.814 |  |  | 1562 | 2
1563 | [7 empty] | 16.331 | 18.327 | 10.825 |  |  | 1563 | 3
1564 | [7 empty] | 16.343 | 18.341 | 10.837 |  |  | 1564 | 4
1565 | [7 empty] | 16.355 | 18.355 | 10.849 |  |  | 1565 | 5
1566 | [7 empty] | 16.367 | 18.369 | 10.86 |  |  | 1566 | 6
1567 | [7 empty] | 16.379 | 18.383 | 10.872 |  |  | 1567 | 7
1568 | [7 empty] | 16.391 | 18.397 | 10.884 |  |  | 1568 | 8
1569 | [7 empty] | 16.403 | 18.411 | 10.895 |  |  | 1569 | 9
1570 | [7 empty] | 16.415 | 18.425 | 10.907 |  |  | 1570 | 0
1571 | [7 empty] | 16.427 | 18.439 | 10.919 |  |  | 1571 | 1
1572 | [7 empty] | 16.439 | 18.453 | 10.93 |  |  | 1572 | 2
1573 | [7 empty] | 16.451 | 18.467 | 10.942 |  |  | 1573 | 3
1574 | [7 empty] | 16.462 | 18.481 | 10.954 |  |  | 1574 | 4
1575 | [7 empty] | 16.474 | 18.495 | 10.965 |  |  | 1575 | 5
1576 | [7 empty] | 16.486 | 18.509 | 10.977 |  |  | 1576 | 6
1577 | [7 empty] | 16.498 | 18.523 | 10.989 |  |  | 1577 | 7
1578 | [7 empty] | 16.51 | 18.537 | 11 |  |  | 1578 | 8
1579 | [7 empty] | 16.522 | 18.55 | 11.012 |  |  | 1579 | 9
1580 | [7 empty] | 16.534 | 18.564 | 11.024 |  |  | 1580 | 0
1581 | [7 empty] | 16.546 | 18.578 | 11.035 |  |  | 1581 | 1
1582 | [7 empty] | 16.558 | 18.592 | 11.047 |  |  | 1582 | 2
1583 | [7 empty] | 16.569 | 18.606 | 11.059 |  |  | 1583 | 3
1584 | [7 empty] | 16.581 | 18.62 | 11.07 |  |  | 1584 | 4
1585 | [7 empty] | 16.593 | 18.634 | 11.082 |  |  | 1585 | 5
1586 | [7 empty] | 16.605 | 18.648 | 11.094 |  |  | 1586 | 6
1587 | [7 empty] | 16.617 | 18.662 | 11.105 |  |  | 1587 | 7
1588 | [7 empty] | 16.629 | 18.676 | 11.117 |  |  | 1588 | 8
1589 | [7 empty] | 16.641 | 18.69 | 11.129 |  |  | 1589 | 9
1590 | [7 empty] | 16.653 | 18.703 | 11.141 |  |  | 1590 | 0
1591 | [7 empty] | 16.664 | 18.717 | 11.152 |  |  | 1591 | 1
1592 | [7 empty] | 16.676 | 18.731 | 11.164 |  |  | 1592 | 2
1593 | [7 empty] | 16.688 | 18.745 | 11.176 |  |  | 1593 | 3
1594 | [7 empty] | 16.7 | 18.759 | 11.187 |  |  | 1594 | 4
1595 | [7 empty] | 16.712 | 18.773 | 11.199 |  |  | 1595 | 5
1596 | [7 empty] | 16.724 | 18.787 | 11.211 |  |  | 1596 | 6
1597 | [7 empty] | 16.736 | 18.801 | 11.222 |  |  | 1597 | 7
1598 | [7 empty] | 16.747 | 18.815 | 11.234 |  |  | 1598 | 8
1599 | [7 empty] | 16.759 | 18.828 | 11.246 |  |  | 1599 | 9
1600 | [7 empty] | 16.771 | 18.842 | 11.257 |  |  | 1600 | 0
1601 | [7 empty] | 16.783 | 18.856 | 11.269 |  |  | 1601 | 1
1602 | [7 empty] | 16.795 | 18.87 | 11.281 |  |  | 1602 | 2
1603 | [7 empty] | 16.807 | 18.884 | 11.292 |  |  | 1603 | 3
1604 | [7 empty] | 16.819 | 18.898 | 11.304 |  |  | 1604 | 4
1605 | [7 empty] | 16.83 | 18.912 | 11.316 |  |  | 1605 | 5
1606 | [7 empty] | 16.842 | 18.926 | 11.328 |  |  | 1606 | 6
1607 | [7 empty] | 16.854 | 18.939 | 11.339 |  |  | 1607 | 7
1608 | [7 empty] | 16.866 | 18.953 | 11.351 |  |  | 1608 | 8
1609 | [7 empty] | 16.878 | 18.967 | 11.363 |  |  | 1609 | 9
1610 | [7 empty] | 16.89 | 18.981 | 11.374 |  |  | 1610 | 0
1611 | [7 empty] | 16.901 | 18.995 | 11.386 |  |  | 1611 | 1
1612 | [7 empty] | 16.913 | 19.009 | 11.398 |  |  | 1612 | 2
1613 | [7 empty] | 16.925 | 19.023 | 11.409 |  |  | 1613 | 3
1614 | [7 empty] | 16.937 | 19.036 | 11.421 |  |  | 1614 | 4
1615 | [7 empty] | 16.949 | 19.05 | 11.433 |  |  | 1615 | 5
1616 | [7 empty] | 16.96 | 19.064 | 11.444 |  |  | 1616 | 6
1617 | [7 empty] | 16.972 | 19.078 | 11.456 |  |  | 1617 | 7
1618 | [7 empty] | 16.984 | 19.092 | 11.468 |  |  | 1618 | 8
1619 | [7 empty] | 16.996 | 19.106 | 11.48 |  |  | 1619 | 9
1620 | [7 empty] | 17.008 | 19.119 | 11.491 |  |  | 1620 | 0
1621 | [7 empty] | 17.019 | 19.133 | 11.503 |  |  | 1621 | 1
1622 | [7 empty] | 17.031 | 19.147 | 11.515 |  |  | 1622 | 2
1623 | [7 empty] | 17.043 | 19.161 | 11.526 |  |  | 1623 | 3
1624 | [7 empty] | 17.055 | 19.175 | 11.538 |  |  | 1624 | 4
1625 | [7 empty] | 17.067 | 19.188 | 11.55 |  |  | 1625 | 5
1626 | [7 empty] | 17.078 | 19.202 | 11.561 |  |  | 1626 | 6
1627 | [7 empty] | 17.09 | 19.216 | 11.573 |  |  | 1627 | 7
1628 | [7 empty] | 17.102 | 19.23 | 11.585 |  |  | 1628 | 8
1629 | [7 empty] | 17.114 | 19.244 | 11.597 |  |  | 1629 | 9
1630 | [7 empty] | 17.125 | 19.257 | 11.608 |  |  | 1630 | 0
1631 | [7 empty] | 17.137 | 19.271 | 11.62 |  |  | 1631 | 1
1632 | [7 empty] | 17.149 | 19.285 | 11.631 |  |  | 1632 | 2
1633 | [7 empty] | 17.161 | 19.299 | 11.643 |  |  | 1633 | 3
1634 | [7 empty] | 17.173 | 19.313 | 11.655 |  |  | 1634 | 4
1635 | [7 empty] | 17.184 | 19.326 | 11.667 |  |  | 1635 | 5
1636 | [7 empty] | 17.196 | 19.34 | 11.678 |  |  | 1636 | 6
1637 | [7 empty] | 17.208 | 19.354 | 11.69 |  |  | 1637 | 7
1638 | [7 empty] | 17.22 | 19.368 | 11.702 |  |  | 1638 | 8
1639 | [7 empty] | 17.231 | 19.382 | 11.714 |  |  | 1639 | 9
1640 | [7 empty] | 17.243 | 19.395 | 11.725 |  |  | 1640 | 0
1641 | [7 empty] | 17.255 | 19.409 | 11.737 |  |  | 1641 | 1
1642 | [7 empty] | 17.267 | 19.423 | 11.749 |  |  | 1642 | 2
1643 | [7 empty] | 17.278 | 19.437 | 11.76 |  |  | 1643 | 3
1644 | [7 empty] | 17.29 | 19.45 | 11.772 |  |  | 1644 | 4
1645 | [7 empty] | 17.302 | 19.464 | 11.784 |  |  | 1645 | 5
1646 | [7 empty] | 17.313 | 19.478 | 11.795 |  |  | 1646 | 6
1647 | [7 empty] | 17.325 | 19.492 | 11.807 |  |  | 1647 | 7
1648 | [7 empty] | 17.337 | 19.505 | 11.819 |  |  | 1648 | 8
1649 | [7 empty] | 17.349 | 19.519 | 11.83 |  |  | 1649 | 9
1650 | [7 empty] | 17.36 | 19.533 | 11.842 |  |  | 1650 | 0
1651 | [7 empty] | 17.372 | 19.547 | 11.854 |  |  | 1651 | 1
1652 | [7 empty] | 17.384 | 19.56 | 11.866 |  |  | 1652 | 2
1653 | [7 empty] | 17.396 | 19.574 | 11.877 |  |  | 1653 | 3
1654 | [7 empty] | 17.407 | 19.588 | 11.889 |  |  | 1654 | 4
1655 | [7 empty] | 17.419 | 19.602 | 11.901 |  |  | 1655 | 5
1656 | [7 empty] | 17.431 | 19.615 | 11.912 |  |  | 1656 | 6
1657 | [7 empty] | 17.442 | 19.629 | 11.924 |  |  | 1657 | 7
1658 | [7 empty] | 17.454 | 19.643 | 11.936 |  |  | 1658 | 8
1659 | [7 empty] | 17.466 | 19.656 | 11.947 |  |  | 1659 | 9
1660 | [7 empty] | 17.477 | 19.67 | 11.959 |  |  | 1660 | 0
1661 | [7 empty] | 17.489 | 19.684 | 11.971 |  |  | 1661 | 1
1662 | [7 empty] | 17.501 | 19.698 | 11.983 |  |  | 1662 | 2
1663 | [7 empty] | 17.512 | 19.711 | 11.994 |  |  | 1663 | 3
1664 | [7 empty] | 17.524 | 19.725 | 12.006 |  |  | 1664 | 4
1665 | [7 empty] | 17.536 | 19.739 | 12.018 |  |  | 1665 | 5
1666 | [7 empty] | 17.548 | 19.752 | 12.029 |  |  | 1666 | 6
1667 | [7 empty] | 17.559 | 19.766 | 12.041 |  |  | 1667 | 7
1668 | [7 empty] | 17.571 | 19.78 | 12.053 |  |  | 1668 | 8
1669 | [7 empty] | 17.583 | 19.793 | 12.064 |  |  | 1669 | 9
1670 | [7 empty] | 17.594 | 19.807 | 12.076 |  |  | 1670 | 0
1671 | [7 empty] | 17.606 | 19.821 | 12.088 |  |  | 1671 | 1
1672 | [7 empty] | 17.617 | 19.834 | 12.099 |  |  | 1672 | 2
1673 | [7 empty] | 17.629 | 19.848 | 12.111 |  |  | 1673 | 3
1674 | [7 empty] | 17.641 | 19.862 | 12.123 |  |  | 1674 | 4
1675 | [7 empty] | 17.652 | 19.875 | 12.134 |  |  | 1675 | 5
1676 | [7 empty] | 17.664 | 19.889 | 12.146 |  |  | 1676 | 6
1677 | [7 empty] | 17.676 | 19.903 | 12.158 |  |  | 1677 | 7
1678 | [7 empty] | 17.687 | 19.916 | 12.17 |  |  | 1678 | 8
1679 | [7 empty] | 17.699 | 19.93 | 12.181 |  |  | 1679 | 9
1680 | [7 empty] | 17.711 | 19.944 | 12.193 |  |  | 1680 | 0
1681 | [7 empty] | 17.722 | 19.957 | 12.205 |  |  | 1681 | 1
1682 | [7 empty] | 17.734 | 19.971 | 12.216 |  |  | 1682 | 2
1683 | [7 empty] | 17.745 | 19.985 | 12.228 |  |  | 1683 | 3
1684 | [7 empty] | 17.757 | 19.998 | 12.24 |  |  | 1684 | 4
1685 | [7 empty] | 17.769 | 20.012 | 12.251 |  |  | 1685 | 5
1686 | [7 empty] | 17.78 | 20.025 | 12.263 |  |  | 1686 | 6
1687 | [7 empty] | 17.792 | 20.039 | 12.275 |  |  | 1687 | 7
1688 | [7 empty] | 17.803 | 20.053 | 12.286 |  |  | 1688 | 8
1689 | [7 empty] | 17.815 | 20.066 | 12.298 |  |  | 1689 | 9
1690 | [7 empty] | 17.826 | 20.08 | 12.31 |  |  | 1690 | 0
1691 | [7 empty] | 17.838 | 20.093 | 12.321 |  |  | 1691 | 1
1692 | [7 empty] | 17.85 | 20.107 | 12.333 |  |  | 1692 | 2
1693 | [7 empty] | 17.861 | 20.12 | 12.345 |  |  | 1693 | 3
1694 | [7 empty] | 17.873 | 20.134 | 12.356 |  |  | 1694 | 4
1695 | [7 empty] | 17.884 | 20.148 | 12.368 |  |  | 1695 | 5
1696 | [7 empty] | 17.896 | 20.161 | 12.38 |  |  | 1696 | 6
1697 | [7 empty] | 17.907 | 20.175 | 12.391 |  |  | 1697 | 7
1698 | [7 empty] | 17.919 | 20.188 | 12.403 |  |  | 1698 | 8
1699 | [7 empty] | 17.93 | 20.202 | 12.415 |  |  | 1699 | 9
1700 | [7 empty] | 17.942 | 20.215 | 12.426 |  |  | 1700 | 0
1701 | [7 empty] | 17.953 | 20.229 | 12.438 |  |  | 1701 | 1
1702 | [7 empty] | 17.965 | 20.242 | 12.45 |  |  | 1702 | 2
1703 | [7 empty] | 17.976 | 20.256 | 12.461 |  |  | 1703 | 3
1704 | [7 empty] | 17.988 | 20.269 | 12.473 |  |  | 1704 | 4
1705 | [7 empty] | 17.999 | 20.283 | 12.485 |  |  | 1705 | 5
1706 | [7 empty] | 18.01 | 20.296 | 12.496 |  |  | 1706 | 6
1707 | [7 empty] | 18.022 | 20.309 | 12.508 |  |  | 1707 | 7
1708 | [7 empty] | 18.033 | 20.323 | 12.52 |  |  | 1708 | 8
1709 | [7 empty] | 18.045 | 20.336 | 12.531 |  |  | 1709 | 9
1710 | [7 empty] | 18.056 | 20.35 | 12.543 |  |  | 1710 | 0
1711 | [7 empty] | 18.068 | 20.363 | 12.555 |  |  | 1711 | 1
1712 | [7 empty] | 18.079 | 20.377 | 12.566 |  |  | 1712 | 2
1713 | [7 empty] | 18.09 | 20.39 | 12.578 |  |  | 1713 | 3
1714 | [7 empty] | 18.102 | 20.403 | 12.59 |  |  | 1714 | 4
1715 | [7 empty] | 18.113 | 20.417 | 12.601 |  |  | 1715 | 5
1716 | [7 empty] | 18.124 | 20.43 | 12.613 |  |  | 1716 | 6
1717 | [7 empty] | 18.136 | 20.443 | 12.624 |  |  | 1717 | 7
1718 | [7 empty] | 18.147 | 20.457 | 12.636 |  |  | 1718 | 8
1719 | [7 empty] | 18.158 | 20.47 | 12.648 |  |  | 1719 | 9
1720 | [7 empty] | 18.17 | 20.483 | 12.659 |  |  | 1720 | 0
1721 | [7 empty] | 18.181 | 20.497 | 12.671 |  |  | 1721 | 1
1722 | [7 empty] | 18.192 | 20.51 | 12.683 |  |  | 1722 | 2
1723 | [7 empty] | 18.204 | 20.523 | 12.694 |  |  | 1723 | 3
1724 | [7 empty] | 18.215 | 20.537 | 12.706 |  |  | 1724 | 4
1725 | [7 empty] | 18.226 | 20.55 | 12.718 |  |  | 1725 | 5
1726 | [7 empty] | 18.237 | 20.563 | 12.729 |  |  | 1726 | 6
1727 | [7 empty] | 18.249 | 20.576 | 12.741 |  |  | 1727 | 7
1728 | [7 empty] | 18.26 | 20.59 | 12.752 |  |  | 1728 | 8
1729 | [7 empty] | 18.271 | 20.603 | 12.764 |  |  | 1729 | 9
1730 | [7 empty] | 18.282 | 20.616 | 12.776 |  |  | 1730 | 0
1731 | [7 empty] | 18.293 | 20.629 | 12.787 |  |  | 1731 | 1
1732 | [7 empty] | 18.305 | 20.642 | 12.799 |  |  | 1732 | 2
1733 | [7 empty] | 18.316 | 20.656 | 12.811 |  |  | 1733 | 3
1734 | [7 empty] | 18.327 | 20.669 | 12.822 |  |  | 1734 | 4
1735 | [7 empty] | 18.338 | 20.682 | 12.834 |  |  | 1735 | 5
1736 | [7 empty] | 18.349 | 20.695 | 12.845 |  |  | 1736 | 6
1737 | [7 empty] | 18.36 | 20.708 | 12.857 |  |  | 1737 | 7
1738 | [7 empty] | 18.372 | 20.721 | 12.869 |  |  | 1738 | 8
1739 | [7 empty] | 18.383 | 20.734 | 12.88 |  |  | 1739 | 9
1740 | [7 empty] | 18.394 | 20.748 | 12.892 |  |  | 1740 | 0
1741 | [7 empty] | 18.405 | 20.761 | 12.903 |  |  | 1741 | 1
1742 | [7 empty] | 18.416 | 20.774 | 12.915 |  |  | 1742 | 2
1743 | [7 empty] | 18.427 | 20.787 | 12.927 |  |  | 1743 | 3
1744 | [7 empty] | 18.438 | 20.8 | 12.938 |  |  | 1744 | 4
1745 | [7 empty] | 18.449 | 20.813 | 12.95 |  |  | 1745 | 5
1746 | [7 empty] | 18.46 | 20.826 | 12.961 |  |  | 1746 | 6
1747 | [7 empty] | 18.471 | 20.839 | 12.973 |  |  | 1747 | 7
1748 | [7 empty] | 18.482 | 20.852 | 12.985 |  |  | 1748 | 8
1749 | [7 empty] | 18.493 | 20.865 | 12.996 |  |  | 1749 | 9
1750 | [7 empty] | 18.504 | 20.878 | 13.008 |  |  | 1750 | 0
1751 | [7 empty] | 18.515 | 20.891 | 13.019 |  |  | 1751 | 1
1752 | [7 empty] | 18.526 | 20.904 | 13.031 |  |  | 1752 | 2
1753 | [7 empty] | 18.536 | 20.916 | 13.043 |  |  | 1753 | 3
1754 | [7 empty] | 18.547 | 20.929 | 13.054 |  |  | 1754 | 4
1755 | [7 empty] | 18.558 | 20.942 | 13.066 |  |  | 1755 | 5
1756 | [7 empty] | 18.569 | 20.955 | 13.077 |  |  | 1756 | 6
1757 | [7 empty] | 18.58 | 20.968 | 13.089 |  |  | 1757 | 7
1758 | [7 empty] | 18.591 | 20.981 | 13.1 |  |  | 1758 | 8
1759 | [7 empty] | 18.602 | 20.994 | 13.112 |  |  | 1759 | 9
1760 | [7 empty] | 18.612 | 21.006 | 13.124 |  |  | 1760 | 0
1761 | [7 empty] | 18.623 | 21.019 | 13.135 |  |  | 1761 | 1
1762 | [7 empty] | 18.634 | 21.032 | 13.147 |  |  | 1762 | 2
1763 | [7 empty] | 18.645 | 21.045 | 13.158 |  |  | 1763 | 3
1764 | [7 empty] | 18.655 | 21.057 | 13.17 |  |  | 1764 | 4
1765 | [7 empty] | 18.666 | 21.07 | 13.181 |  |  | 1765 | 5
1766 | [7 empty] | 18.677 | 21.083 | 13.193 |  |  | 1766 | 6
1767 | [7 empty] | 18.687 | 21.096 | 13.204 |  |  | 1767 | 7
1768 | [7 empty] | 18.698 | 21.108 | 13.216 |  |  | 1768 | 8
1769 | [7 empty] | 18.709 | 21.121 | 13.228 |  |  | 1769 | 9
1770 | [9 empty] | 13.239 |  |  | 1770 | 0
1771 | [9 empty] | 13.251 |  |  | 1771 | 1
1772 | [9 empty] | 13.262 |  |  | 1772 | 2
1773 | [9 empty] | 13.274 |  |  | 1773 | 3
1774 | [9 empty] | 13.285 |  |  | 1774 | 4
1775 | [9 empty] | 13.297 |  |  | 1775 | 5
1776 | [9 empty] | 13.308 |  |  | 1776 | 6
1777 | [9 empty] | 13.32 |  |  | 1777 | 7
1778 | [9 empty] | 13.331 |  |  | 1778 | 8
1779 | [9 empty] | 13.343 |  |  | 1779 | 9
1780 | [9 empty] | 13.354 |  |  | 1780 | 0
1781 | [9 empty] | 13.366 |  |  | 1781 | 1
1782 | [9 empty] | 13.378 |  |  | 1782 | 2
1783 | [9 empty] | 13.389 |  |  | 1783 | 3
1784 | [9 empty] | 13.401 |  |  | 1784 | 4
1785 | [9 empty] | 13.412 |  |  | 1785 | 5
1786 | [9 empty] | 13.424 |  |  | 1786 | 6
1787 | [9 empty] | 13.435 |  |  | 1787 | 7
1788 | [9 empty] | 13.447 |  |  | 1788 | 8
1789 | [9 empty] | 13.458 |  |  | 1789 | 9
1790 | [9 empty] | 13.47 |  |  | 1790 | 0
1791 | [9 empty] | 13.481 |  |  | 1791 | 1
1792 | [9 empty] | 13.493 |  |  | 1792 | 2
1793 | [9 empty] | 13.504 |  |  | 1793 | 3
1794 | [9 empty] | 13.516 |  |  | 1794 | 4
1795 | [9 empty] | 13.527 |  |  | 1795 | 5
1796 | [9 empty] | 13.539 |  |  | 1796 | 6
1797 | [9 empty] | 13.55 |  |  | 1797 | 7
1798 | [9 empty] | 13.562 |  |  | 1798 | 8
1799 | [9 empty] | 13.573 |  |  | 1799 | 9
1800 | [9 empty] | 13.585 |  |  | 1800 | 0
1801 | [9 empty] | 13.596 |  |  | 1801 | 1
1802 | [9 empty] | 13.607 |  |  | 1802 | 2
1803 | [9 empty] | 13.619 |  |  | 1803 | 3
1804 | [9 empty] | 13.63 |  |  | 1804 | 4
1805 | [9 empty] | 13.642 |  |  | 1805 | 5
1806 | [9 empty] | 13.653 |  |  | 1806 | 6
1807 | [9 empty] | 13.665 |  |  | 1807 | 7
1808 | [9 empty] | 13.676 |  |  | 1808 | 8
1809 | [9 empty] | 13.688 |  |  | 1809 | 9
1810 | [9 empty] | 13.699 |  |  | 1810 | 0
1811 | [9 empty] | 13.711 |  |  | 1811 | 1
1812 | [9 empty] | 13.722 |  |  | 1812 | 2
1813 | [9 empty] | 13.733 |  |  | 1813 | 3
1814 | [9 empty] | 13.745 |  |  | 1814 | 4
1815 | [9 empty] | 13.756 |  |  | 1815 | 5
1816 | [9 empty] | 13.768 |  |  | 1816 | 6
1817 | [9 empty] | 13.779 |  |  | 1817 | 7
1818 | [9 empty] | 13.791 |  |  | 1818 | 8
1819 | [9 empty] | 13.802 |  |  | 1819 | 9
1820 | [9 empty] | 13.814 |  |  | 1820 | 0

## TP2
t68 | Typ U | Typ T | Typ L | Typ J | Typ K | Typ E | Typ N | Typ S | Typ R | Typ B | Ni100 | Pt100 | t68
. | Cu- | Cu- | Fe | Fe | NiCr- | NiCr- | NiCrSi- | Pt10Rh- | Pt13Rh- | Pt30Rh- | DIES SIND KEINE |  | .
. | CuNi | CuNi | CuNi | CuNi | Ni | CuNi | NiSi- | Pt | Pt | Pt6Rh- | THERMOPAARE |  | .
. | DIN 43710 | DIN EN 60584 | DIN 43710 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN EN 60584 | DIN 43760 | DIN EN 60751 | .
. | Thermospannungen in mV bezogen auf | [11 empty] | .
. | Meßstellen Temperatur | [8 empty] | 0 |  | °C | .
. | (Bezugs -) Vergleichs - stellen Temperatur | [8 empty] | 0 |  | °C | .
. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | .
. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | .
. | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mV | Ω | Ω | .
| Format: |  |  | im Bereich Maximaltemperatur
Maximaltemperatur ist derjenige Wert, bis zu dem eine Grenzabweichung festgelegt ist.
| Format: |  |  | definiert bis
Unter „definiert bis“ ist die Temperatur angegeben, bis zu der die Thermospannung genormt ist.
| Format: |  | Typ B | undefinierter Bereich
Temperaturen von 0°C bis 42°C, die Thermospannung nimmt dabei undefinierte Werte an. (siehe TP_Tabelle)
| N/A | kein zweiter Wert vorhanden oder Widerstandsthermometer

## GR
Buchstabe | Groß | Klein | Buchstabe | Groß | Klein
Alpha | Α (Alpha) | α ( alpha ) | Ny | Ν (Ny) | ν ( ny )
Beta | B (Beta) | β ( beta ) | Xi | Ξ (Xi) | ξ ( xi )
Gamma | Γ (Gamma) | γ ( gamma ) | Omikron | Ο (Omikron) | ο ( omikron )
Delta | Δ (Delta) | δ ( delta ) | Pi | Π (Pi) | π ( pi )
Epsilon | Ε (Epsilon) | ε ( epsilon ) | Rho | Ρ (Rho) | ρ ( rho )
Zeta | Ζ (Zeta) | ζ ( zeta ) | Sigma | Σ (Sigma) | ς ( sigma )
Eta | H (Eta) | η ( eta ) | Tau | Τ (Tau) | τ ( tau )
Theta | Θ (Theta) | θ ( theta ) | Ypsilon | Υ (Ypsilon) | υ ( ypsilon )
Iota | I (Iota) | ι ( iota ) | Phi | Φ (Phi) | φ ( phi )
Kappa | Κ (Kappa) | κ (x) ( kappa ) | Chi | Χ (Chi) | χ ( chi )
Lambda | Λ (Lambda) | λ ( lambda ) | Psi | Ψ (Psi) | ψ ( psi )
My | Μ (My) | μ ( my ) | Omega | Ω (Omega) | ω ( omega )

## SI Einheiten
UMRECHNUNGSTAFEL
Engl. (UK) Am. (US) | SI-Einheit | Bisherige Einheit | Engl. (UK) Am. (US) | St-Einheit | Bisherige Einheit
Einheit | (bzw. abgel. Einheit) | (bzw. abgeI. Einheit) | Einheit | (gültig b. Ende 1977) | (bzw. abgeI. Einheit)
T
LENGTH | LÄNGE |  | TORQUE | DREHMOMENT
3,2808 ft | 1 m | - | 8,8507 in.lbf | 1 N.m | 10,197 kp.cm
39,370 in | 1 m | - | 0,73756 ft.lbf | 1 N.m | 0,10197 kp.m
1 ft = 12 in | 304,80 mm | - | 0,86796 in.lbf | 0,0980665 N.m | 1 kp.cm
1 in | 25,40 mm | - | 7,2330 ft.Ibf | 9,80665 W.m | 1 kp.m
|  |  | 1 ft.lbf = 12 in.lbf | 1,3558 N.m | 0,13825 kp.m
AREA | FLÄCHE |  | PRESSURE | DRUCK
|  |  | TENSION, STRESS | SPANNUNG (Mech.)
10,764 sq.ft | 1 m2 = 104 cm2 | -
0,1550 sq.in | 1 cm2 | - | 0,00014504 psi | 1 Pa = 1 N / m2 | 0,10197 kp / m2
1 sq.ft = 144 sq.in | 929,03 cm2 | - | 14,504 psi | 1 bar = 0,1 MPa | 1,0197 kp / cm2
1 sq.in | 6,4516cm2 | - | 0,40146 in H20 | 1 mbar = 102 Pa | 10,197 kp / m3
|  |  | 0,23206 osi | 1 mbar = 102 Pa | 10,197 mm WS
VOLUME | RAUMINHALT |  | 0,029530 in Hg | 1 mbar = 102 Pa | 0,75006 Torr (mmHg)
| (VOLUMEN) |  | 0,0014223 psi | 9,80665 Pa (N / m2) | 1 kp / m2 = 1 mm WS
|  |  | 0,039370 in H20 | 0,0980665 mbar | 1 kp / m2 = 1 mm WS
35,315 cu.ft | 1 m3 = 1000 dm3 (l) | - | 0,022757 osi | 0,0980665 mbar | 1 kp / m2 = 1 mm WS
264,17 gal (US) | 1 m3 = 1000 dm3 (l) | - | 0,039370 in Hg | 1,33322 mbar | 1 Torr = 1 mm Hg
219,97 imp.gal (UK) | 1 m3 = 1000 dm3 (l) | - | 14,223 psi | 0,98067 bar | 1 kp / cm2
61,024 cu.in | 1 dm3 (l) | - | 1 in H20 | 2,4909 mbar | 25,40 kp / m2 (mmWS)
0,033814 fl.oz. | 1 cm3 | - | 1 osi | 4,3092 mbar | 43,942 kp / m2(mmWS)
1 cu.ft = 1728 cu.in | 28,317 dm3 (l) | - | 1 in Hg | 33,864 mbar | 25,40 Torr (mm Hg)
1 gal (US) 128 fl.oz | 3,7854 dm3 (l) | - | 1 psi = 16 osi | 0,068948 bar | 0,070307 kp / cm2
1 imp.gal (UK) | 4,5461 dm3 (l) | -
1 cu.in | 16,387cm3 | - | POWER | LEISTUNG
1 fl.oz (US) | 29,57cm3 | -
|  |  | 0,73756 ft.lbf / s | 1W = 1J / s = 1 Nm / s | 0,10197 kpm / s
MASS | MASSE | - | 1,34102 HP | 1 kW = 1 kJ / s | 1,35962 PS
|  | - | 3412,7 BTU / hr | 1 kW = 3,6 MJ / h | 859,845 kcal / h
2,2046 lb | 1 kg | - | 7,2330 ft.lbf / s | 9,80665 W | 1 kpm / s
0,035274 oz | 1 g | - | 0,98632 HP | 0,735499 kW | 1 PS
1 lb = 16 oz | 0,45360 kg | - | 3,9683 BTU / hr | 1,1630W | 1 kcal / h
1 oz | 28,350 g | - | 1 ft.lbf / s | 1,3558 W | 0,13826 kpm / s
|  |  | 1 HP = 550 ft.lbf / s | 0,74570 kW | 1,01387 PS
DENSITY | DICHTE |  | 1 BTU / hr | 0,29307 W | 0,2520 kcal / h
0,062428 lb / cu.ft | 1 kg / m3 = 0,001 kg / dm3 | - | ENERGY, | ARBEIT, ENERGIE,
62,428 lb / cu.ft | 1000kg / m3 = 1 kg / dm3 | - | HEAT QUANTITY | WÄRMEMENGE
1 lb / cu.ft | 16,0185 kg / m3 | -
|  |  | 0,73756 ft.lbf | 1 J = 1Ws =1 Nm | 0,10197 kpm
VOLUMETR. FLOW | VOL-DURCHFLUSS |  | 3412,7 BTU | 1 KWh = 3,6 MJ | 859,845 kcal
|  |  | 7,2330 ft.lbf | 9,80665 J (Ws) | 1 kpm
4,4028 gpm (US) | 1m3 / h = 1000 dm3 / h | - | 3,9683 BTU | 4,1868 kJ | 1 kcal
0,58858 cfm | 1 m3 / h | - | 1 ft.lbf | 1,3558 J | 0,13826 kpm
1 gpm (US) | 0,22713 m3 / h | - | 1 BTU | 1,0551 kJ | 0,2520 kcal
1 cfm | 1,6990 m3 / h | -
FORCE | KRAFT |  | DYN. VISCOSITY | DYN. VISCOSITÄT
0,22481 lbf | 1 N | 0,10197 kp | - | 1 Pa.s = 1000 cP | -
2,2046 lbf | 9,80665 N | 1 kp | - | 1 mPa.s = 1 cP | -
1 lbf | 4,4482 N | 0,45360 kp
|  |  | KINEM. VISCOSITY | KINEM. VISCOSITÄT
|  |  | SSU (Sayboldt Sec.) | 1 m2 / s = 106 cSt | °E (Grad Engler)
|  |  | nicht direkt | 1 mm2 / s = 1 cSt | nicht direkt
|  |  | urnrechenbar |  | umrechenbar

## T_um
Temperaturumrechnung
Kelvin (SI Einheit) | K | Thermodynamische Temperatur
Grad Celsius | °C
Grad Fahrenheit | °F
Grad Rankine | °R | Thermodynamische Temperatur T
Formel zur Umwandlung
°F | = | °R - 459,67 | = | 9/5 °C +32 | = | 9/5 K - 459,67
°F + 459,67 | = | °R | = | 9/5 °C + 491,67 | = | 9/5 K
5/9 °F - 17,78 | = | 5/9 °R - 273,15 | = | °C | = | K - 273,15
5/9 °F + 255,37 | = | 5/9 °R | = | °C + 273,15 | = | K
°F | = | °R | = | °C | = | K
0 | = | 459.67 | = | -17.78 | = | -255.37
-459.67 | = | 0 | = | -273.15 | = | 0
32 | = | 491.67 | = | 0 | = | 273.15
-459.67 | = | 0 | = | -273.15 | = | 0

## Vielf_Teile
VIELFACHE UND TEILE
Faktor | Vorsilbe | Zeichen
10 12 | Tera | T
10 9 | Giga | G
10 6 | Mega | M
10 3 | Kilo | k
10 2 | Hekto | h
10 | Deka | da
10 -1 | Dezi | d
10 -2 | Zenti | c
10 -3 | Milli | m
10 -6 | Mikro | μ
10 -9 | Nano | n
10 -12 | Pico | p
10 -15 | Femto | f
10 -18 | Atto | a

## P_Um
VACUUM
Einheit |  |  | kp/cm2(at) | mm Hg (Torr) | mm WS | bar | Mpa | Pa | in Water | in HG | lb | (psi)
sq in
1 kp/cm2(at) |  |  | 1 | 736 | 104 | 0,981 | 9,81 x 10-2 | 9,81 x 104 | 393,7 | 28,94 | 14,22
1 mm Hg (Torr) |  |  | 1,36 x 10-3 | 1 | 13,6 | 1,333 x 10-3 | 1,333 x 10-4 | 133,3 | 0,535 | 3,937 x 10-2 | 1,934 x 10-2
1 mm WS |  |  | 10-4 | 7,36 x 10-2 | 1 | 9,81 x 10-5 | 9,81 x 10-6 | 9,81 | 3,937 x 10-2 | 2,895 x 10-3 | 1,422 x 10-3
1 bar |  |  | 1,02 | 750 | 1,02 x 104 | 1 | 0.1 | 105 | 401,6 | 29,53 | 14,5
1 Mpa |  |  | 10,2 | 7500 | 1,02 x 105 | 10 | 1 | 108 | 4016 | 295,3 | 145
1 Pa |  |  | 1,02 x 10-5 | 7,5 x 10-3 | 0,102 | 10-5 | 10-6 | 1 | 4,016 x 10-3 | 2,953 x 10-4 | 1,45 x 10-4
1 in Water |  |  | 2,54 x 10-3 | 1,868 | 25,4 | 2,49 x 10-3 | 2,49 x 10-4 | 249 | 1 | 7,36 x 10-2 | 3,613 x 10-2
1 in HG |  |  | 3,455x 10-2 | 25,4 | 345,4 | 3,387 x 10-2 | 3,387 x 10-3 | 3387 | 13,6 | 1 | 0,491
1 | lb | (psi) | 7,031 x 10-2 | 51,7 | 703,1 | 6,893 x 10-2 | 6,893 x 10-3 | 6893 | 27,68 | 2,035 | 1
sq in

## P_Einheit
Einheitenumrechnung für Druck
Einheit | bar | mbar | kbar | Pa | kPa | Mpa
1 bar | 1 | 1000 | 0.001 | 10 5 | 100 | 0.1
1 mbar | 0.001 | 1 | 10 -6 | 100 | 0.1 | 10 -4
1 kbar | 1000 | 10 6 | 1 | 10 8 | 10 5 | 100
1 Pa | 10 -5 | 0.01 | 10 -8 | 1 | 0.001 | 10 -6
1 kPa | 0.01 | 10 | 10 -5 | 1000 | 1 | 0.001
1 Mpa | 10 | 10 4 | 0.01 | 10 6 | 1000 | 1